Załącznik nr 11

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	………………………………………………………………………

| Lp. | # Parametry wymagane | # Tak/Nie | ## Uwagi wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator biochemiczny. |  |  |
| 2. | Wydajność testów fotometrycznych nie mniej niż 300 testów / godzinę |  |  |
| 3. | Odczynniki płynne , nie wymagające rekonstrukcji, dostarczane w firmowych opakowaniach, gotowe do użycia po wstawieniu analizatora. |  |  |
| 4. | Wielkość opakowań odczynników – nie większe niż 400 testów. |  |  |
| 5. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych identyfikujący odczynniki , kalibratory, kontrole i próbki. |  |  |
| 6. | Możliwość jednoczesnego wstawienia próbek pierwotnych, przelewanych i pediatrycznych. |  |  |
| 7. | Objętość martwa próbki pediatrycznej 100 ul. |  |  |
| 8. | Chłodzone miejsca dla kalibratorów i kontroli 2-8°C. |  |  |
| 9. | Chłodzone miejsca dla odczynników w temp. Lodówki 2-8°C, możliwość pozostawiania ich w analizatorze. |  |  |
| 10. | Detekcja skrzepu w próbce – jednoznaczny opis wskazujący na jego obecność. |  |  |
| 11. | Minimum 40 miejsc na odczynniki, w tym 35 chłodzonych i 5 miejsc nie posiadających chłodzenia. |  |  |
| 12. | Minimum 50 miejsc na próbki. |  |  |
| 13. | Praca analizatora w systemie „pacjent po pacjencie”. |  |  |
| 14. | Analizator pracujący z wodą destylowaną, bez stacji uzdatniania wody, zużywający nie więcej niż 3L na godzinę pracy analizatora. |  |  |
| 15. | Możliwość tworzenia profili badań. |  |  |
| 16. | Analizator wyposażony w zewnętrzny UPS. |  |  |
| 17. | Możliwość tworzenia funkcji kalkulacyjnych dla testów np. LDL obliczeniowy. |  |  |
| 18. | Automatyczna i manualna akceptacja wyników testów, kalibracji i kontroli |  |  |
| 19. | Automatyczne wstępne rozcieńczanie próbek badanych oraz po przekroczeniu liniowości metody minimum 20 razy. |  |  |
| 20. | Możliwość sortowania wyników kontroli jakości według rodzaju materiału kontrolnego i rodzaju testu. |  |  |
| 21. | Możliwość do przystąpienia wykonania testów po wyjściu z funkcji „standy” w ciągu 3 minut. |  |  |
| 22. | Dwukierunkowa transmisja danych możliwość bezpośredniego włączenia w LIS. |  |  |
| 23. | Analizator kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego model PENTRA 400, wykorzystujący te same odczynniki, materiały zużywalne, płyny myjące. |  |  |
| 24. | Możliwość uruchomienia modułu serwisowego. |  |  |
| 25. | Wykonawca dokonywać będzie w ramach czynszu dzierżawy walidacji w/w sprzętu przez okres trwania umowy |  |  |
| 26. | Wykonawca w ramach czynszu dzierżawy dokona montażu w/w sprzętu oraz zapewni przeszkolenie personelu Laboratorium w obsłudze analizatora w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |  |
| 27. | Koszt podłączenia analizatora do istniejącego systemu komputerowego Prometeusz ponosi Wykonawca. Adres firmy odpowiedzialnej za system Prometeusz: Jarosław Kołtun: 695 066 888 |  |  |
| 28. | Wykonawca zapewni międzynarodową kontrolę zewnętrzną jeden raz w roku. |  |  |
| 29. | W czasie dzierżawy wykonawca gwarantuje autoryzowany serwis w trakcie przeglądów i awarii. |  |  |
| 30 | Czas reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy 48h, wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym przez wszystkie dni w roku |  |  |
| 31 | Wymiana analizatora na nowy w przypadku 2 awarii elementów biorących bezpośredni udział w pomiarach całkowicie uniemożliwiających pracę analizatora |  |  |