## Załącznik nr 7parametry aparatu
Załącznik nr 9
Specyfikacja parametrów technicznych
Analizatora immunochemicznego
Model typ aparatu: ..............................................................................................
Producent: ..............................................................................................................
Rok produkcji aparatu: wymagany nie starszy niż 2010 r - ……………..
| Lp | Parametry graniczne | TAK | NIE
| 1 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie"
| 2 | Wydajność minimalna analizatora , powyżej 80 ozn. /godz.
| 3 | Metoda badań chemiluminescencja bezpośrednia
| 4 | Czas otrzymania pierwszego wyniku maksimum 30 minut (dotyczy wszystkich parametrów)
| 5 | Wymienne końcówki w pipetorze zabezpieczające przed carry over
| 6 | Możliwość wykonania minimum 12 oznaczeń z 1 próbki
| 7 | Detekcja skrzepów i mikroskrzepów w badanym materiale
| 8 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników
| 9 | automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator
| 10 | Aparat kompaktowy o niewielkich wymiarach, umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym
| 11 | W przypadku zaoferowania analizatora nastołowego, wykonawca dostarcza również stół
| 12 | Podtrzymanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania minimum 15 min
| 13 | Możliwość indywidualnego zlecenia "Próbki pilnej"
| 14 | Podłączenie aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego PROMETEUSZ na koszt wykonawcy
| 15 | Możliwość monitorowania statusu kalibracji i kontroli jakości (wykresy Levey-Jeninngsa)
| 16 | Podgląd wyników dostępny w każdej chwili
| 17 | Aparat wyposażony w czytnik kodów kreskowych, umożliwiający pracę z zakodowanymi próbkami
| 18 | Odczynniki (podstawowe) gotowe do użytku
| 19 | Wyliczenia odczynników zgodnie ze stabilnością
| 20 | Wymóg zaokrąglenia ilości odczynników do pełnego opakowania
| 21 | Deklaracja zgodności CE dla aparatu i odczynników
| 22 | Drukarka laserowa czarno-biała –1szt
| 23 | Aparat zastępczy do wykonywania badań kardiologicznych na roponinę i NTproBNP
| 24 | Serwis :
| a | Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawnego przeglądy serwisowe i techniczne, części zamienne na okres trwania umowy.
| b | Wymiana analizatora na nowy w przypadku 3 awarii przekraczających czas naprawy elementów biorących bezpośredni udział w pomiarach całkowicie uniemożliwiających pracę analizatora
| c | W przypadkach wymienionych w pkt.b po 1 awarii tego typu Oferent wstawi w jak najkrótszym czasie drugi analizator o takich samych parametrach bez zwiększania kosztów oferty
| d | Czas reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy 48h, wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym przez wszystkie dni w roku
Warunki graniczne: niespełnienie powyższych wymagań powoduje automatyczne odrzucenie oferty
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

## Załącznik nr 6
Załącznik Nr 8 - Arkusz cenowy odczynniki do oznaczeń immunologicznych
Odczynniki potrzebne do wykonania 46650 oznaczeń przez okres 36 miesięcy
Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Ilość ozn.z 1 op. | Ilość op. rocznie | Cena 1 op. | Wartość roczna | VAT | Wartość roczna | Cena jednego oznaczenia brutto
[6 empty] | szt. | netto PLN | netto PLN | % | brutto PLN
1 | TSH | 6450
2 | fT4 | 3600
3 | LH | 1200
4 | FSH | 1200
5 | PRL | 1200
6 | HCG | 3600
7 | PROG | 1200
8 | ESTRADIOL | 1200
9 | TESTOSTERON | 1200
10 | CA125 | 600
11 | TROPONINA | 8000
12 | HBSAG | 5200
13 | ANTY HCV | 1200
14 | HIV Ag/Ab | 3600
15 | WITAMINA D TOTAL | 3600
16 | PRO BNP | 3600
17 | Kalibratory adekwatne do ilości badań | X | X | X | X | X | X
18 | Materiały kontrolne1 x dziennie 2 poziomy - adekwatnie do ilości badań | X | X | X | X | X | X
19 | Materiały zużywalne - adekwatnie do ilości badań | X | X | X | X | X | X
20 | DZIERŻAWA ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO |  |  |  | 36 M-CY
21 | DZIERŻAWA ALIZATORA ZASTĘPCZEGO |  |  |  | 36 M-CY
Wartość brutto
Wartość przez 36 m-cy brutto materiały zużywalne
Czynsz dzierżawny analizatora immunodiagnostycznego
Kwartalnie netto
VAT 23%
Wartość kwartalna brutto
Wartość przez 36-m-cy brutto czynsz
Czynsz dzierżawny aparatu zastępczego
Kwartalnie netto
VAT 23%
Wartość kwartalna brutto
Wartość przez 36-m-cy brutto czynsz
L.p. | Nazwa materiału | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań | Cena netto za op. | VAT w % | Cena brutto za op. | Wartość netto (kol.5x kol.6) | Wartość brutto (kol.5 x kol. 8) | nr katalagowy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I | Dotyczy punktu 17 kalibratory
Razem
L.p. | Nazwa materiału | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań | Cena netto za op. | VAT w % | Cena brutto za op. | Wartość netto (kol.5x kol.6) | Wartość brutto (kol.5 x kol. 8) | nr katalagowy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I | Dotyczy punktu 18-materiały kontrolne
Razem
L.p. | Nazwa materiału | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań | Cena netto za op. | VAT w % | Cena brutto za op. | Wartość netto(kol.5x kol.6) | Wartość brutto (kol.5 x kol. 8) | nr katalagowy
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I | Dotyczy punktu 99-materiały zużywalne
Razem
UWAGA: Ilości i asortyment odczynników, matriałów kontrolnych i materiałów zużywalnych niezbędnych do
wykonania badań immunochemicznych przez okres obowiązywania umowy (36 m-cy)
Zamawiający zastrzega sobie że podana ilość przemiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość
zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostaw w zaleznosci od potrzeb bierzacych Zajmawiajacego
Zapis słowny:
Wartość dostawy netto:……………………………………………………………………... |  |  |  | 10: ...............................................
Wartość dostawy brutto:………………………………………………………...…………... |  |  |  | 10: Podpis i pieczęć Wykonawcy