Nr  sprawy SNWZP/4/III/2014

Żary, dn.13.03.2014

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Zakup ratalny fabrycznie nowego zestawu wideokolonoskopowego”,  informujemy:

- Czy nie nastąpiła pomyłka w opisie przedmiotu zamówienia ponieważ w tytule postępowania ( Zakup ratalny fabrycznie nowego zestawu wideokolonoskopowego ) oraz w innych miejscach SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania nowego sprzętu – tymczasem w załączniku nr 1 w pkt. rok produkcji rok produkcji jest wskazanie na aparat używany. Zatem czy Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowego, nieużywanego zestawu wideokolonoskop z procesorem i źródłem światła?.

Odp. Zamawiający wymaga aby opisany w przedmiocie zamówienia zestaw wideokolonoskopowy był fabrycznie nowy.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania videokolonoskop o średnicy kanału roboczego 3,7 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiając y dopuści do przetargu videokolonoskop o średnicy zewnętrznej tuby  wziernikowej 13,5 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści endoskop p kącie widzenia 120 st.?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści endoskop o głębi ostrości w zakresie od 5-100 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania pojemnik do sterylizacji aluminiowy z pokrywą aluminiową, z zaworem, w kolorze czerwonym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w Rozdziale II – formularz ofertowy – w „Kalkulacja kosztów finansowania (24 miesiące)” w pkt. 4 Zamawiający wymaga podania kosztu finansowania ogółem? Jeśli tak to prosimy o odpowiednią modyfikację załącznika.

Odp. Tak.

8.     Prosimy o potwierdzenie, że za ubezpieczenie przedmiotu zamówienia w całym okresie trwania umowy odpowiada Zamawiający i pokrywa jego koszt, który to ma nie być wliczony w wartość oferty (w opłaty). Pragniemy nadmienić, iż z dniem potwierdzenia przez Zamawiającego przyjęcia i uruchomienia sprzętu na Zmawiającego przechodzi prawo własności stąd też on winien być odpowiedzialny za jego ubezpieczenie w całym okresie trwania umowy. Dodatkowo w treści Rozdziału IV Umowa  - projekt  §III ust. 3 Zamawiający wskazuje iż w cenę ma być wliczone ubezpieczenie towaru wyłącznie za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu a nie przez cały czas trwania umowy (jak Zamawiający wskazuje w zał. nr 3 pkt. 7 do opisu przedmiotu zamówienia pkt. 7). W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego powyższego założenia prosimy o wykreślenie z załącznika nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia pkt. 7 o treści: ”7.Ubezpieczenie przedmiotu zamówienia w całym okresie trwania umowy  – składka wliczona w opłaty.”

Odp. Zamawiający wymaga aby za ubezpieczenie przedmiotu zamówienia w całym okresie trwania umowy odpowiadał      Wykonawca. W związku z powyższym do Rozdziału IV Umowa  - projekt  §III ust. 3 dodaje zapis „ubezpieczenie sprzetu przez cały okres trwania umowy”

- Prosimy o ujednolicenie terminu płatności rat. Czy mają być płatne do 30 dnia każdego miesiąca (zgodnie z zapisem projektu umowy §IV ust.1) czy też do ostatniego dnia każdego miesiąca (zgodnie z zapisem Załącznika nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia pkt. 6). Prosimy o jednoznaczne określenie terminów płatności rat.

Odp. raty płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca

- Prosimy o wykreślenie zapisu projektu umowy w zakresie §3 ust. 3 tiret 3 od słowa: „oraz wszelkie odsetki (w tym odsetki ustawowe oraz odsetki za zwłokę, których wysokość określana jest na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa), o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”. Pragniemy nadmienić, iż w momencie składania ofert Wykonawca nie jest w stanie skalkulować oferty tak, aby realnie uwzględniała ona również koszt ewentualnych odsetek ustawowych oraz odsetek za zwłokę. Dodatkowo pozostawienie powyższego zapisu jest niespójne z zapisem §4 ust.4 projektu umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Prosimy o dopuszczenie kalkulacji rat w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą w przypadku, gdy wartość oferty będzie wartością niepodzielną na równe raty.

Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę

- Prosimy Zamawiającego o zmianę §IV ust. 4 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „4.W przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczony sprzęt medyczny, Wykonawca może naliczyć odsetki 1,5 raza ustawowe za każdy dzień opóźnienia; nie więcej niż odsetki maksymalne”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Mając na względzie równość stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do §6 ustęp 3 o treści: „z tytułu odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny brutto, określonej w §3 ust.2”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy lub instytucji finansowej?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

21.   W razie zgody, proponowany w pytaniu nr 20 zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie: "Strony ustalają,  że opóźnienie w zapłacie całości bądź części  którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej  ceny”.

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz instytucji finansowej?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie kiedy Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

25.    Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający poprzez dodanie do §7 ust. 4 projektu umowy następującego zapisu:

„Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- zmiany ceny sprzętu  brutto określonej w §2 ustęp 1 spowodowanej wzrostem stawki VAT

- zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- zmiany numeru konta bankowego o którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

- nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.

- obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy projektu umowy § 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 4 ustępu o poniższej treści:

„W przypadku zwłoki w płatnościach 2 kolejnych rat cała należność staje się z góry wymagalna.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

27.    Dotyczy projektu umowy § 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 4 ustępu o poniższej treści:

„Do momentu uregulowania całości należności przedmiot umowy pozostaje własnością Wykonawcy oraz w związku z powyższym czy wyrazi zgodę na usunięcie z umowy §5 ust 9 zapisu - z dniem potwierdzenia przez Zamawiającego przyjęcia i uruchomienia sprzętu medycznego, przechodzi na niego prawo własności”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego w § 5 ust. 5 umowy na zapis 
o poniższym brzmieniu: ”Wykonawca gwarantuje, że w przypadku wystąpienia wad lub usterek (…) jego naprawa nastąpi 
w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu dostarczenia sprzętu do siedziby serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy), (…)”

Odp. Zamawiający wprowadza następujący zapis: „”Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad w terminie 72 godzin licząc od momentu dostarczenia sprzętu do siedziby serwisu (w okresie gwarancji przesyłka kurierską na koszt Wykonawcy), a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski- w terminie do 14 dni roboczych, Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na piśmie lub faksem”

29.   Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 6 oraz załącznika nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia GWARANCJE I SERWIS PKT 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego w § 5 ust. 6 umowy na zapis o poniższym brzmieniu:

„W przypadku kiedy czas naprawy przekroczy 72 godziny, Wykonawca zapewni w tym okresie, sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

30.    Dotyczy § 6 umowy ust 1.:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego w § 6 ust. 1 umowy na zapis 
o poniższym brzmieniu:„W przypadku gdy Wykonawca opóźni się z dostawą, zainstalowaniem, (…) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% wartości niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki”?

Jednocześnie wnosimy o odstąpienie od kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapropowanego zapisu. Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie    od kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego.

31     Dotyczy § 6 umowy ust 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar z 10% 5% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

32.    Dotyczy projektu umowy § 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego w § 8 umowy na zapis 
o poniższym brzmieniu: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. Dopuszcza się przekazanie praw z umowy na konto banku finansującego”?”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

33.   Dotyczy załącznika nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia GWARANCJE I SERWIS PKT 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego w § 5 ust. 5 umowy na zapis o poniższym brzmieniu: ”Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad w terminie 72 godzin licząc od momentu dostarczenia sprzętu do siedziby serwisu (w okresie gwarancji przesyłka kurierską na koszt Wykonawcy), a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski- w terminie do 14 dni roboczych, Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na piśmie lub faksem”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

34.    Dotyczy załącznika nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia GWARANCJE I SERWIS PKT 7 Prosimy o wskazanie wartości kar umownych w przypadku niedostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy.

Odp. 0,1% ceny brutto umowy określonej w  § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki. W §6 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:” W przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z dostawą, zainstalowaniem, uruchomieniem sprzętu zastępczego na czas naprawy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% ceny brutto umowy określonej w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki.”

35     Dotyczy załącznika nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia GWARANCJE I SERWIS PKT 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o poniższym brzmieniu:„Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu  o ile przestój trwał powyżej 14 dni”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

36.    Dotyczy załącznika nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia GWARANCJE I SERWIS PKT 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o poniższym brzmieniu:

„W przypadku trzykrotnie uzasadnionej reklamacji tego samego istotnego podzespołu aparatury, Wykonawca wymieni ta część na nową, a w przypadku 5. Pozytywnie rozpatrzonych reklamacji wymieni aparaturę na nową”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

37    Dotyczy załącznika nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia GWARANCJE I SERWIS PKT 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie gwarancji dostępności części zamiennych do 8 lat?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

38.    Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja?

Odp. Informujemy, że wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacji.

39.     pkt.1.: Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną tuby wziernikowej 12,8mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

40.    Dot. pkt. 9.: Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie przed skręcaniem się aparatu? Obecny zapis wskazuje jednoznacznie na firmę Pentax.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

41.    Dot. pkt.11.: Czy zamawiający dopuści kompatybilność oferowanego wideokolonoskopu z oferowanym wideo procesorem obrazu? Obecny zapis dot. monitora pacjenta nie ma racji bytu.

Odp. Tak jak w opisie przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 10.03.2014r

42.    Czy zamawiający dopuści zaoferowanie procesora HD o poniższych parametrach:

- Przetwornik CCD „KOLOR”

- Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym

- Programowy wybór rodzaju oświetlenia: ksenon lub halogen

- Wyostrzanie obrazu

- Automatyczny balans bieli

- Wyjścia wideo: S-VHS; RGB; DVI

- Edycja opisów na ekranie

- Zamrażanie obrazu

- Zoom elektroniczny

- Źródło światła xenon

- Moc oświetlenia min 150 W

- Lampa zapasowa włączana automatycznie w momencie awarii lampy głównej

- Zapasowa lampa halogenowa

- Wbudowana pompa powietrza regulowana

Odp. Tak jak w SIWZ

43.   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesora o poniższych parametrach:

- System telewizyjny: NTSC/PAL

- Przetwornik obrazu: kolorowa matryca CCD1/4', 1/5', i 1/6'

- Przetwarzanie obrazu : cyfrowe

- Wyjścia wideo: standard ENC (BNC) , standard S (Y/C)

- Funkcje: wyświetlanie paska kolorów, korekcja krawędzi obrazu, regulacja barw, regulacja intensywności oświetlenia,        tryby fotometryczne średni (AVE) i szczytowy (PEAK) zamrażanie obrazu: polowe , jednoczesny zapis danych dla 23 pacjentów, automatyczne załączanie lampy zapasowej, wysokowydajna, regulowana pompa insuflacyjna.

Odp. Tak jak w SIWZ

Załączniki:

- Modyfikacja

- Rozdział IV po modyfikacji

- Załącznik nr 1 i 2 do opisu przedmiotu zamówienia po modyfikacji

- Formularz ofertowy po modyfikacji