SNWZP/4/III/2014

Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – PO MODYFIKACJI 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	aparat fabrycznie nowy wymagany rok produkcji min. 2014 r.

| L.p. | Parametry | Parametry graniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I | WIDEOKOLONOSKOP |  |  |
|  | Wideokolonoskop z kanałem roboczym – min. 3,8 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej – 13,2 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza tuby wziernikowej – min. 1500 mm | TAK |  |
|  | Kąt widzenia – min. 140o | TAK |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej a) góra - 180° b) dół - 180° c) prawo - 160° d) lewo - 160° | TAK |  |
|  | Głębia ostrości 3-100 mm | TAK |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu | TAK |  |
|  | Chip CCD typu „kolor” | TAK |  |
|  | Programowalne przyciski endoskopowe (min. 3 przyciski). Możliwość przypisania funkcji procesora (wchodzącego w skład oferty) do dowolnego przycisku na głowicy sterującej oferowanego wideokolonoskopu (dostępna możliwość zaprogramowania m.in.: zamrożenia obrazu, metody pomiaru światła, elektronicznego powiększenia obrazu, zapisania obrazu endoskopowego na urządzeniu zewnętrznym, takim jak wideoprinter, komputer PC). | TAK |  |
|  | System rotacji przyłącza do procesora do 180 stopni redukujący naprężenia | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do posiadanej myjnii endoskopowej (bezpośrednio lub poprzez adaptery) | TAK |  |
| # II WIDEOPROCESOR I ŹRÓDŁO ŚWIATŁA |  |  |  |
|  | Wideoprocesor kompatybilny z oferowanym wideokolonoskopem | TAK |  |
|  | Przetwornik CCD typu „kolor” | TAK |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu | TAK |  |
|  | Wbudowane halogenowe źródło światła o mocy 150 W. Możliwość bezpośredniego i bezpiecznego podłączenia posiadanego gastrofiberoskopu FG-29W | TAK |  |
|  | Lampa zapasowa halogenowa o mocy 150W, włączana przełącznikiem na procesorze | TAK |  |
|  | Metoda pomiaru światła: szczytowa/uśredniona | TAK |  |
|  | Wyostrzenie obrazu elektroniczne w min. 3 poziomach | TAK |  |
|  | Funkcja zamrożenia obrazu z jednoczesnym podglądem obrazu bieżącego w oknie pomocniczym na żywo na jednym monitorze | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru miejsca wyświetlania okna pomocniczego w min. 5 pozycjach | TAK |  |
|  | Funkcja redukcji szumów regulowana w min. 3 zakresach | TAK |  |
|  | Regulacja kontrastu w min. 3 zakresach | TAK |  |
|  | Regulacja jasności, barwy czerwonej/niebieskiej w min. zakresach +/- 5 | TAK |  |
| 13 | Elektroniczne powiększenie obrazu do 2x | TAK |  |
| 14 | Możliwość wyświetlania obrazu w lustrzanym odbiciu | TAK |  |
| 15 | Możliwość wyświetlania obrazu odwróconego o 180 stopni | TAK |  |
| 16 | Wyjścia sygnału m.in.: RGB, Y/C, Cyfrowe wyjście Serial | TAK |  |
| 17 | Możliwość wprowadzania danych pacjenta m.in.: nazwisko, ID, wiek, płeć | TAK |  |
| 18 | Możliwość wyboru wielkości obrazu w min. 2 rozmiarach | TAK |  |
| 19 | Klawiatura do obsługi funkcji systemu | TAK |  |
| 20 | Maksymalne wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.): 380mm x 155mm x 430mm | TAK |  |