Zestawienie

wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia

# Typ urządzenia:  Spiralny tomograf komputerowy 16 rzędowy.

Model aparatu:	..............................................................

Producent:		..............................................................

Rok produkcji ……………………………………………….…..

| l.p. | Parametr | Warunek graniczny | Wartość oferowanych parametrów (TAK, NIE, opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Generator |  |  |  |
| 1 | Wysoka częstotliwość HF. | TAK |  |
| 2 | Moc generatora (wyliczona jako iloczyn napięcia i prądu lampy dostępnego w protokole klinicznym). | ≥ 50 kW |  |
| 3 | Zakres zmian napięcia. | od 80 do 140kV |  |
| 4 | Zakres zmian prądu. | od 10 do 400mA |  |
| 5 | Automatyczny wybór ogniska lampy. | TAK |  |
| 6 | Zakres wahań sieci zasilającej | ± ≤ 10% |  |
| II. Lampa rtg |  |  |  |
| 1 | Dwuogniskowa. | TAK |  |
| 2 | Wysokoobrotowa anoda. | TAK |  |
| 3 | Pojemność cieplna anody. | ≥ 6MHU |  |
| 4 | Maksymalna wydajność chłodzenia anody. | ≥ 800 [kHU/min] |  |
| 5 | System chłodzenia. | olej / powietrze |  |
| 6 | Wymiary ognisk/a lampy [mm]. | Podać |  |
| III. Gantry |  |  |  |
| 1 | Minimalny czas pełnego obrotu. | ≤ 0,6 s |  |
| 2 | Średnica otworu. | ≥ 70 cm |  |
| 3 | Zakres pochylenia. | ≥ ± 30º |  |
| 4 | Sterowanie pochyleniem: - z obu stron gantry (lewa/prawa), - z konsoli w sterowni, - automatycznie z programu badania. | TAK TAK TAK |  |
| 5 | Detektory typu stałego w układzie wielorzędowym umożliwiającym jednoczesne wykonanie 16 warstw podczas pełnego obrotu układu lampy: - dla skanu spiralnego - dla skanu sekwencyjnego (aksjalnego). | TAK TAK |  |
| 6 | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. | TAK |  |
| 7 | Ciężar [kg] | Podać |  |
| 8 | Wymiary [cm] | Podać |  |
| IV. Stół pacjenta |  |  |  |
| 1 | Zakres ruchu: - poziomy - pionowy | ≥ 1700 mm ≥ 400 mm |  |
| 2 | Długość pola badania. | ≥ 1600 mm |  |
| 3 | Zakres prędkości ruchu poziomego stołu. | ≤ 6 mm/sek ≥ 40 mm/sek |  |
| 4 | Precyzja ustawienia w kierunku poziomym [mm]. | ± 0,25 mm |  |
| 5 | Maksymalne obciążenie stołu [kg]. | ≥ 200 |  |
| 6 | Sterowanie stołem: - z gantry prawa/lewa strona - z konsoli operatorskiej - przyciski nożne. | TAK TAK TAK |  |
| 7 | Ciężar [kg] | Podać |  |
| 8 | Wymiary [cm] | Podać |  |
| V. Konsola Operatorska |  |  |  |
|  | Przekątna monitora obrazowego ["]. | ≥ 18" |  |
|  | Monitor LCD. | Tak |  |
|  | Pojemność dysków HD w części przeznaczonej na zrekonstruowane obrazy TK wyrażona liczbą obrazów w matrycy 512x512 bez kompresji [n]. | ≥ 240 000 |  |
|  | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami : - DICOM Print - DICOM Storage SCU - DICOM Storage SCP - DICOM - DICOM Modality Performance Procedure Step - DICOM Query/Retrieve SCP - DICOM Query/Retrieve SCU | Tak |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | Tak |  |
|  | System automatycznego instruktażu głosowego dla pacjenta w języku polskim | Tak |  |
|  | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania). | Tak |  |
|  | Wyświetlanie prospektywne dawki DLP, jaka zostanie pochłonięta przez pacjenta w czasie badania wraz z wyświetlaniem zmian powodowanych przez modyfikacje protokołu badania dla każdej warstwy akwizycyjnej przed rozpoczęciem akwizycji. | Tak |  |
|  | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości). | Tak |  |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, analiza skanu dynamicznego) | Tak |  |
|  | Elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów). | Tak |  |
|  | Rekonstrukcje MPR (również skośne i krzywoliniowe) | Tak |  |
|  | Funkcje prezentacji i przetwarzania 3D obrazów CT, w tym: Rekonstrukcje MPR (thick i thin), Edycja 3D, Rekonstrukcje SSD. | Tak |  |
| VI. Parametry skanu |  |  |  |
| 1 | Maksymalna średnica pola skanowania. | ≥ 50 cm |  |
| 2 | Najmniejsza grubość warstwy. | ≤ 0,65 mm |  |
| 3 | Szybkość rekonstrukcji obrazów. | ≥ 6 obr/sek |  |
| 4 | Zdolność rozdzielcza w osi Z. | ≤ 0,6 mm |  |
| 5 | Maksymalna długość ciągłego skanu spiralnego. | ≥ 1400 mm |  |
| 6 | Maksymalny czas ciągłego skanu spiralnego. | ≥ 120 sek |  |
| 7 | Dostępne szybkości skanu spiralnego w [sek]. | Podać |  |
| 8 | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa z uwzględnieniem standardowego odchylenia. | ≥ 15 lp/cm |  |
| VII. System komputerowy konsoli operatorskiej |  |  |  |
| 1 | Matryca rekonstrukcyjna. | 512x512 pkt |  |
| 2 | Rozdzielczość wyświetlanego obrazu. | 1024x1024 pkt |  |
| 3 | Pojemność dysków HDD na zrekonstruowane obrazy w matrycy 512x512. | ≥ 240 000 |  |
| 4 | Zakres zmian szarości : - ujemne - dodatnie. | ≤ -1000 ≥ +3000 |  |
| 5 | Podwójne okno. | TAK |  |
| 6 | Okno adaptacyjne. | TAK |  |
| 7 | Wyświetlanie negatywu. | TAK |  |
| 8 | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami : - DICOM Print - DICOM Storage SCU - DICOM Storage SCP - DICOM - DICOM Modality Performance Procedure Step - DICOM Query/Retrieve SCP - DICOM Query/Retrieve SCU. | TAK |  |

| VIII. Algorytm przetwarzania |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ilość filtrów standardowych. |  | podać |  |  |
| 2 |  | Ilość filtrów wysokiej rozdzielczości. |  | podać |  |  |
| 3 |  | Ilość możliwych filtrów. |  | podać |  |  |
| 4 |  | Wielkość piksela. |  | podać |  |  |
| IX. Protokoły i obróbka badań |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Protokoły badań: - predefiniowane - własne . |  | TAK TAK |  |  |
| 2 |  | ROI kształt, liczba. |  | podać |  |  |
| 3 |  | ROI - ilość równocześnie wyświetlanych obszarów. |  | ≥ 3 |  |  |
| 4 |  | Pomiary geometryczne (długość/objętość/kąt). |  | TAK |  |  |
| 5 |  | Pomiary analityczne (poziom gęstości/histogram). |  | TAK |  |  |
| 6 |  | Okno - regulacja szerokości i poziomu. |  | TAK |  |  |
| 7 |  | Dodawanie i odejmowanie obrazów. |  | TAK |  |  |
| 8 |  | Podział na mniejsze okna i wyświetlanie wielu obrazów. |  | TAK |  |  |
| 9 |  | Powiększanie i obrót obrazu. |  | TAK |  |  |
| 10 |  | Korekcja położenia obrazu. |  | TAK |  |  |
| 11 |  | Wyświetlanie komentarza. |  | TAK |  |  |
| 12 |  | Obliczanie objętości. |  | TAK |  |  |
| 13 |  | Wzmacnianie i wygładzanie krawędzi. |  | TAK |  |  |
| 14 |  | Zapamiętywanie obrazu z ekranu. |  | TAK |  |  |
| 15 |  | Rekonstrukcje MPR (sagitalne, koronalne, ukośne, po krzywej). |  | podać ilość i typy |  |  |
| 16 |  | Prezentacja Cine. |  | TAK |  |  |
| X. Konsola lekarska |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Przekątna monitora obrazowego ["]. |  | ≥ 18" |  |  |
| 2 |  | Monitor LCD. |  | Tak |  |  |
| 3 |  | Liczba monitorów konsoli umożliwiających jednoczesne wyświetlanie różnych obrazów TK tego samego pacjenta. |  | ≥ 2 |  |  |
| 4 |  | Pamięć operacyjna konsoli [GB]. |  | ≥ 6 |  |  |
| 5 |  | Pojemność dysków bazy danych w części przeznaczonej na zrekonstruowane obrazy wyrażona liczbą obrazów TK w matrycy 512x512 bez kompresji [n]. |  | ≥ 240 000 |  |  |
| 6 |  | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami : - DICOM Print - DICOM Storage SCU - DICOM Storage SCP - DICOM Query/Retrieve SCP - DICOM Query/Retrieve SCU |  | Tak |  |  |
| 7 |  | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości). |  | Tak |  |  |
| 8 |  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, analiza skanu dynamicznego, inne). |  | Tak |  |  |
| 9 |  | Elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów, inne). |  | Tak |  |  |
| 10 |  | Rekonstrukcje MPR (również skośne i krzywoliniowe). |  | Tak |  |  |
| 11 |  | Funkcje prezentacji i przetwarzania 3D obrazów CT, w tym: Rekonstrukcje MPR (thick i thin) - Edycja 3D Rekonstrukcje SSD - Rekonstrukcje Angio-CT (MinIP i MaxIP). |  | Tak |  |  |
| XI. Zaawansowane pakiety oprogramowania konsoli lekarskiej. |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Oprogramowanie naczyniowe, automatyczna wizualizacja całego naczynia: prostopadłe przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy. |  | Tak |  |  |
| 3 |  | Automatyczne usuwanie zwapnień podczas analizy badań naczyniowych dla modelu MIP oraz VRT. |  | Tak |  |  |
| 4 |  | Oprogramowanie typu bone removal do automatycznego usuwania struktur kostnych na podstawie różnicy gęstości. |  | Tak |  |  |
| 6 |  | Oprogramowanie do endoskopii wirtualnej. |  | Tak |  |  |
| XII. System archiwizacji i dystrybucji obrazów PACS |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Serwer PACS zapewniający archiwizowanie badań oferowanego Tomografu Komputerowego w liczbie ok. 300 na miesiąc |  | TAK |  |  |
| 2 |  | Zasilacz UPS dobrany mocą do oferowanego systemu, zapewniający podtrzymanie napięcia przez min. 15min. |  | TAK |  |  |
| 3 |  | Zamknięcie systemu operacyjnego przez zasilacz UPS |  | TAK |  |  |
| 4 |  | Oprogramowanie do zarządzania serwerem |  | TAK |  |  |
| 5 |  | Urządzenia DICOM, które umożliwiają podłączenie do systemu: -tomograf komputerowy -robot nagrywający płyty CD/DVD |  | TAK |  |  |
| 6 |  | Zapewnienie importu badań wykonanych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego tomografu komputerowego |  | TAK |  |  |
| XIII. System teleradiologii |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Możliwość zdalnego opisu badań |  | TAK |  |  |
| 2 |  | Dołączanie zeskanowanej dokumentacji medycznej |  | TAK |  |  |
| 3 |  | Oznaczanie badań pilnych |  | TAK |  |  |
| 4 |  | Przesyłanie danych za pomocą bezpiecznego łącza VPN |  | TAK |  |  |
| 5 |  | Import opisów badań do systemu RIS |  | TAK |  |  |
| 6 |  | Import opracowanych obrazów Dicom do systemu PACS |  | TAK |  |  |
| XIV. Strzykawka automatyczna |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Typ i producent podać |  | podać |  |  |
| 2 |  | Statyw podłogowy, przewoźny |  | TAK |  |  |
| 3 |  | Pobieranie środków kontrastowych bezpośrednio z opakowań (butelek) w jakich są one dostarczane przez różnych producentów |  | TAK |  |  |
| 4 |  | objętość środka w strzykawce gotowa do jednorazowego wstrzyknięcia - kontrastu - roztworu NaCl |  | ≥ 250 ml ≥ 250 ml |  |  |
| 5 |  | Przemienne podawanie środka cieniującego i roztworu NaCl |  | TAK |  |  |
| 6 |  | Pojemność butelek ze środkiem cieniującym możliwe do zainstalowania w strzykawce [ml] |  | od 50 do 500 |  |  |
| 7 |  | Konsola sterująca w sterowni KT, kolorowy panel dotykowy |  | TAK |  |  |
| 8 |  | Ilość indywidualnych programów wstrzykiwania środka cieniującego/NaCl możliwych do zapamiętania |  | ## ≥ 32 |  |  |
| 9 |  | Ilość sekwencji (wstrzykiwanie środka cieniującego/wstrzykiwanie NaCl/pauza) |  | ≥ 5 |  |  |
| 10 |  | Wykonawca w kosztach dzierżawy zapewni sprzęt j/u niezbędny do wykonania minimum 40 badań miesięcznie |  | ≥ 40/miesiac |  |  |
| - XV. System RIS zarządzający pracą w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej |  |  |  |  |  |  |
| 1 | System działa na tym samym serwerze co system PACS |  | TAK |  |  |  |
| 2 | Wprowadzanie danych pacjenta do bazy z nadaniem unikalnego w skali systemu nr ID |  | TAK |  |  |  |
| 3 | Wprowadzane dane pacjenta, min.: nazwisko, imię, PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu |  | TAK |  |  |  |
| 4 | Walidacja wprowadzanego numeru PESEL |  | TAK |  |  |  |
| 5 | Automatyczne obliczanie daty urodzenia, wieku i płci pacjenta z numeru PESEL |  | TAK |  |  |  |
| 6 | Możliwość edycji danych pacjenta, rodzaju badania |  | TAK |  |  |  |
| 7 | Rejestracja pacjenta do kolejki oczekujących |  | TAK |  |  |  |
| 8 | Dołączanie zeskanowanej dokumentacji medycznej |  | TAK |  |  |  |
| 9 | Generowanie list roboczych dla urządzeń diagnostycznych (Dicom Modality Worklist) |  | TAK |  |  |  |
| 10 | Możliwość definiowania jednostek kierujących z przypisaniem cennika |  | TAK |  |  |  |
| 11 | Ewidencja zużytych błon RTG z rozróżnieniem formatu |  | TAK |  |  |  |
| 12 | Możliwość wprowadzenia ilości ekspozycji i dawki pochłoniętej |  | TAK |  |  |  |
| 13 | Możliwość definiowania oddziałów kierujących wraz z lekarzami kierującymi na badanie dla każdej jednostki kierującej |  | TAK |  |  |  |
| 14 | Moduł kasowy umożliwiający prowadzenie raportu kasowego do rozliczania badań płatnych |  | TAK |  |  |  |
| 15 | Automatyczne generowanie dokumentów kasowych przy rejestracji badań odpłatnych |  | TAK |  |  |  |
| 16 | Moduł raportów z ilości wykonanych badań z rozbiciem na jednostki kierujące, rodzaj wykonanego badania, lekarza radiologa i technika wykonującego badanie |  | TAK |  |  |  |
| 17 | Wprowadzanie opisów badań z użyciem szablonów opisów, każdy radiolog dysponuje odrębną bazą szablonów |  | TAK |  |  |  |
| 18 | Wprowadzania informacji o wydaniu opisu badania |  | TAK |  |  |  |
| 19 | Definiowanie czasu, w którym istnieje możliwość edycji wykonanego opisu badania |  | TAK |  |  |  |
| 20 | Historia wprowadzanych zmian w opisie badania |  | TAK |  |  |  |
| 21 | Przeglądanie historii choroby pacjenta |  | TAK |  |  |  |
| 22 | Możliwość rejestracji dźwiękowych opisów badań |  | TAK |  |  |  |
| 23 | Możliwość integracji z systemem PACS w taki sposób, że z poziomu systemu RIS istnieje możliwość otwarcia w zewnętrznej przeglądarce Dicom badania, które otwarte jest w systemie RIS |  | TAK |  |  |  |
| 24 | Dostęp do systemu po podaniu loginu i hasła |  | TAK |  |  |  |
| 25 | System nadawania uprawnień, co najmniej 3 poziomy, np. rejestratorka, technik RTG, radiolog |  | TAK |  |  |  |
| 26 | Możliwość pracy z systemem RIS ze stacji zdalnych za pomocą bezpiecznego łącza (teleradiologia) |  | TAK |  |  |  |
| XVI. System telewideokonsultacji |  |  |  |  |  |  |
| 1 | System działa w oparciu o dowolną przeglądarkę internetową pracującą w systemie Windows XP lub nowszym |  | TAK |  |  |  |
| 2 | Definiowanie konsultacji (wirtualnych spotkań) do których użytkownik może się zalogować) |  | TAK |  |  |  |
| 3 | Komunikacja z innymy uczestnikami konsultacji za pomocą obrazu i dzwięku (uczestnicy widzą się i słyszą) |  | TAK |  |  |  |
| 4 | Wyświetlanie obrazów Dicom zarchiwizowanych w systemie PACS za pomocą przeglądarki dystrybucji obrazów |  | TAK |  |  |  |
| 5 | Zaznaczanie i przesyłanie fragmentów obrazu do konsultacji z innymi uczestnikami konsultacji |  | TAK |  |  |  |
| XVII. Wymagania serwisowe i otoczenia |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Częstotliwość kalibracji: - z fantomem - bez fantomu |  | podać podać |  |  |
| 2 |  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |  |
| 3 |  | Zakres dopuszczalnej temperatury [oC] |  | podać |  |  |
| 4 |  | Zakres dopuszczalnej wilgotności [%] bez kondensacji |  | podać |  |  |
| 5 |  | Pobór mocy (moc źródła) [kVA] |  | podać |  |  |
| 6 |  | Ciepło emitowane [kW] |  | podać |  |  |
| 7 |  | Zestaw fantomów do kalibracji |  | TAK |  |  |
|  |  | Czas wykonania napraw – należy podać w godzinach od chwili zgłoszenia |  | Podać |  | - |
|  |  | - czas reakcji liczony wg dni roboczych |  | ≤ 12 godz. |  |  |
|  |  | - przystąpienie do naprawy wg dni roboczych |  | ≤ 12 godz. |  |  |
|  |  | - maksymalny czas naprawy bez wymiany części zamiennych wg dni roboczych |  | ≤ 48 godz. |  |  |
|  |  | - maksymalny czas naprawy z wymianą części zamiennych |  | ≤ 5 dni roboczych |  |  |
|  |  | Wykonywanie napraw w dni robocze, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15. |  | Tak |  |  |
| XVIII. SZKOLENIE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przeszkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi w miejscu użytkowania aparatu w wymiarze minimalnym: Technicy radiologii – 4 dni robocze Lekarze radiolodzy – 2 dni robocze Pielęgniarki – 1 dzień roboczy |  | Tak |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków 
lub brak dowodów jego istnienia będzie skutkować odrzuceniem oferty

Uwaga:

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.................................... dnia ....................

...........................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy