Nr  sprawy SNWZP/5/IV/2014

Żary, dn.13.05.2014r

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Do wiadomości  wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dzierżawę spiralnego tomografu komputerowego, bezwkładowej strzykawki automatycznej do podawania kontrastu, systemu teleradiologii oraz PACSa i RISa wraz z kompleksowym świadczeniem usług serwisowych

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego produkt firmy BAYER (dawniej: Medrad), tj. zasilany z sieci o napięciu stałym 230 V, dwugłowicowy automatyczny wstrzykiwacz kontrastu STELLANT CT D, charakteryzujący się cechami określonymi poniżej?

Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz. W skład zestawu wchodzi:

- Kolorowy ekran dotykowy na Konsoli Zdalnego Sterowania

- Wyświetlanie wszystkich parametrów i funkcji aparatu z możliwością dokonywania zmian i ustawień na konsoli zdalnego sterowania

- Funkcja automatycznego napełniania

- Funkcja testowania drożności naczyń

- Możliwość przeprowadzenia iniekcji nie tylko naprzemiennie (sól fizjologiczna lub środek kontrastowy), ale również jednocześnie z obu wkładów (środek cieniujący oraz roztwór soli fizjologicznej wstrzykiwane są równocześnie) i możliwość zaprogramowania procentowej wartości tak wstrzykiwanego roztworu (iniekcja symultaniczna kontrastu i soli fizjologicznej, oprogramowanie „Dual flow”)

- Limit ciśnienia szczytowego 50-325 PSI

- Prędkość przepływu 0,1-10ml/s, możliwość regulacji skokiem 0,1ml/s

- Możliwość zapisania i odtworzenia 32 protokołów po 6 faz każdy (łącznie 192 zapisy)

- Możliwość opóźnienia wlewu 0-900 sekund (programowalna Pauza)

- Możliwość zastosowania wkładów wypełnionych kontrastem o pojemności 200ml

- Zabezpieczenie głowicy przed zalaniem systemem uszczelek

- Możliwość integracji/sprzężenia wstrzykiwacza z wybranymi tomografami firm m.in. Toshiba (sprzężenie klasy 1), Siemens (klasa 1, 3 lub 4), GE (klasa 4), Philips (klasa 1 lub 5).

Odp. Zamawiający dopuszcza.