Nr  sprawy SNWZP/5/IV/2014

Żary, dn.22.05.2014r

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Do wiadomości  wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dzierżawę spiralnego tomografu komputerowego, bezwkładowej strzykawki automatycznej do podawania kontrastu, systemu teleradiologii oraz PACSa i RISa wraz z kompleksowym świadczeniem usług serwisowych

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

- Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany aparat był fabrycznie nowy wyprodukowany w 2014 roku? – dotyczy I pkt 1

Odp. Zamawiający nie wymaga

- Czy Zamawiający będzie wymagał aby pojemność cieplna anody wynosiła co najmniej 10 MHU? Pozwala to na znacznie dłuższą żywotność lampy jak i również bardziej komfortową pracę – dotyczy II pkt 3

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający będzie wymagał aby średnica otworu wynosiła co najmniej 75cm? Parametr ten jest istotny przy wykonywaniu ekspozycji szczególnie u pacjentów otyłych – dotyczy III pkt 2.

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym zakres ruchu pionowego wynosi 160cm? Różnica jest znikoma, a zakres ruchu pionowego to 51-92cm – dotyczy IV pkt 1.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści stół. W którym prędkości ruchu poziomego mieści się w zakresie 20-50mm/s? – dotyczy IV pkt 3.

Odp.  Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanego producenta firmy Siemens w którym maksymalny czas skanowania wynosi 100sek? Czas ten jest wystarczający do wykonania wszelkich ekspozycji na oferowanej maszynie przy pokryciu 155cm ciągłego skanu – dotyczy VI pkt 6.

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści zaawansowaną konsolę lekarską firmy Siemens posiadającą oprogramowanie o poniższej funkcjonalności: MIP (Maximum Intensity Projection), SSD (Surface Shaded Display), VRT (Volume Rendering Technique), pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości, reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej, oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp., automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego, specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz automatyczny pomiar stenozy, specjalistyczne oprogramowanie do oceny perfuzji guzów mózgu i diagnostyki udarów mózgu wraz z automatycznym wyznaczaniem zagrożonej tkanki mózgowej oraz prezentacją kolorowych map (min. CBV , CBF , MTT), specjalistyczne oprogramowanie do objętościowej oceny perfuzji mózgu w 3D, zdalny dostęp do konsoli lekarskiej w celu konsultacji (z komputera podłączonego do sieci lokalnej lub Internet)? – dotyczy XI pkt. 2.

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru ponieważ nie dotyczy on funkcjonalności aparatu TK, dodatkowo parametr ten wykorzystywany może być w starych pracowniach pracujących na aparatach analogowych? – dotyczy XV pkt. 11.

Odp. Tak

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie okresu dzierżawy do 60 miesięcy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający dopuści jedną referencję na dzierżawę i dwie na dostawę sprzętu wraz z opieką gwarancyjną o wartości 1 200 000 zł?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający będzie wymagał od dostawcy tomografu aby na żądanie Zamawiającego dokonał rekonfiguracji wszelkich dostarczonych urządzeń w celu przeprowadzenia integracji tych urządzeń z systemami PACS/RIS/Teleradiologia dostarczanymi w ramach postępowania „Ucyfrowienie obrazowych pracowni diagnostycznych” nr sprawy RN-T-10/2013 prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski, tak aby możliwe było zlecanie badań TK z zakupionego systemu RIS, przesyłanie badań w jakości DICOM z dzierżawionego TK do zakupionego systemu PACS, opisywanie badań TK w zakupionym systemie Teleradiologii

Odp. Tak, Zamawiający będzie wymagał.

- Czy Zamawiający będzie wymagał aby dzierżawa i użytkowanie systemów informatycznych trwać będzie do czasu wdrożenia i uruchomienia systemów PACS/RIS/Teleradiologii w ramach projektu  Ucyfrowienie obrazowych pracowni diagnostycznych nr sprawy RN-T-10/2013?

Odp. Tak., Zamawiający będzie wymagał.

- Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy  aby udostępnił pełne dane pacjentów (obrazowe i opisowe) zebrane podczas dzierżawy systemu w celu przeniesienia ich od systemów nabywanych w ramach projektu Ucyfrowienie  obrazowych pracowni diagnostycznych nr sprawy RN-T-10/2013.?

Odp. Tak, Zamawiający będzie wymagał.

- Dotyczy warunków udziału w postępowaniu i oceny ich spełnienie – pkt IV.2.SIWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o umożliwienie, w ramach spełnienia     warunków udziału w postępowaniu, przedstawienia referencji zarówno na dostawy systemu do tomografii komputerowej jak i na dzierżawę urządzenia. Dostawy całych systemów stanowią skomplikowane przedsięwzięcie techniczne, mieszczące w swoim zakresie między innymi czynności związane z przedmiotem zamówienia tj. dzierżawą. Stanowią tym samym najlepsze potwierdzenie posiadanej wiedzy i doświadczenia, wymaganych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Ponadto z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, zwracamy się z prośbą o ograniczenie liczby referencji do dwóch (jedna dostawa i jedna dzierżawa). Zmiana ta bez wątpienia zwiększy grono potencjalnych wykonawców, zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

15. Czy Zamawiający umożliwia zaoferowanie systemu RIS, w którym każdy użytkownik posiada uprawnienia do edycji oraz szczegółowy zapis czasu zmian i edycji dokonywanych w trakcie zmian lub edycji zamiast definiowania czasu edycji oraz posiadający niezależne oprogramowanie, służące do wystawiania dokumentów kasowych? Funkcjonalności oferowane przez naszą firmę realizowane są przez niezależne oprogramowanie dołączone do systemu RIS. Z punktu widzenia użytkownika nie wpływa to na komfort i kulturę pracy personelu jak również nie zagraża zdrowiu pacjenta.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.