Żary, dn. 17.12.2014 r.

Numer sprawy: SNWZP/27/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące dzierżawy 2 szt. analizatora parametrów krytycznych RKZ wraz z sukcesywną dostawą odczynników przez okres 24 miesięcy.

- Zamawiający:

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

ul. Pszenna 2

68-200 Żary

NIP 928-18-52-023

tel. 68 475 76 00, fax. 68 475 77 00

email: zp.PL07@szpitalnawyspie.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013. poz. 984, 1047, 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146).

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa 2 szt. analizatora parametrów krytycznych RKZ wraz z sukcesywną dostawą odczynników przez okres 24 miesięcy w rozbiciu na dwa zadania:

Zadanie nr 1 - dzierżawa analizatora parametrów krytycznych RKZ z przeznaczeniem do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z sukcesywną dostawą odczynników przez okres 24 miesięcy. Na przedmiot zamówienia składa się:

- dzierżawa analizatora parametrów krytycznych RKZ wraz z pełną obsługą serwisową  szczegółowo opisanych w załączniku nr 2

a) sukcesywna dostawa odczynników niezbędnych do wykonania badań diagnostycznych – załącznik 9 do SIWZ

b) sukcesywna dostawa kalibratorów proporcjonalnie do ilości oznaczeń dotyczących ww. badań diagnostycznych załącznik 3 do SIWZ,

c)  sukcesywna  dostawa  materiałów kontrolnych do kontroli jakości ww. badań  diagnostycznych - załącznik 3 do SIWZ,

d) sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych,  w ilościach proporcjonalnych do ilości oznaczeń dotyczących ww. badań diagnostycznych – załącznik 3 do SIWZ,

e) sukcesywna dostawa płynów myjących,  w ilościach proporcjonalnych do ilości oznaczeń dotyczących ww. badań diagnostycznych – załącznik 3 do SIWZ,

Zadanie nr 2 - dzierżawa analizatora parametrów krytycznych RKZ z przeznaczeniem do OIT wraz z sukcesywną dostawą odczynników przez okres 24 miesięcy. Na przedmiot zamówienia składa się:

- dzierżawa analizatora parametrów krytycznych RKZ wraz z pełną obsługą serwisową  szczegółowo opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ

a) sukcesywna dostawa odczynników niezbędnych do wykonania badań diagnostycznych – załącznik 9 do SIWZ

b) sukcesywna dostawa kalibratorów proporcjonalnie do ilości oznaczeń dotyczących ww. badań diagnostycznych załącznik 5 do SIWZ,

c)  sukcesywna  dostawa  materiałów kontrolnych do kontroli jakości ww. badań  diagnostycznych - załącznik 5 do SIWZ,

d) sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych,  w ilościach proporcjonalnych do ilości oznaczeń dotyczących ww. badań diagnostycznych – załącznik 5 do SIWZ,

e) sukcesywna dostawa płynów myjących,  w ilościach proporcjonalnych do ilości oznaczeń dotyczących ww. badań diagnostycznych – załącznik 5 do SIWZ,

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do zamawiającego transportem Wykonawcy, zainstalowanie i oddanie do użytkowania (uruchomienie), a także przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie jego wykorzystania, jak również dostarczenie instrukcji obsługi do analizatorów w języku polskim oraz sukcesywną dostawę odczynników do zaoferowanego analizatora.

Oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi  zawartymi w Dyrektywie  93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679).

- Osoba ze strony Zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami.

Wszelkie pytania dotyczące treści zapytania ofertowego należy kierować pisemnie na adres email: zp@szpitalnawyspie.pl lub pod nr faxu 68 475 77 00.

Uprawniona do kontaktów z wykonawcami jest Kamila Wojtaszewska – tel. 68 475 76 15 lub 513 132 885

- Termin wykonania zamówienia i kryterium wyboru oferty:

- Terminy wykonania przedmiotu zamówienia:

- Dostawa analizatorów oraz ich montaż 2 tygodnie od momentu podpisania umowy

- Termin trwania umowy: 24 miesiące od momentu podpisania umowy

- Miejsce realizacji zamówienia:

- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Pszenna 2, 68-200 Żary,

- OIT, ul. Pszenna 2, 68-200 Żary

- Kryteria wyboru oferty:

a) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena brutto – 100% (100% =100,00 pkt)

b) Przez cenę brutto należy rozumieć wartość całości zamówienia brutto (zawierającą obowiązujący podatek VAT) zaproponowana w ofercie i zawierającą wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

  - Punktacja za kryterium „Cena brutto” zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

Pbad.C=CminCbad.xPCmax

gdzie:

| Pbad.C | - punkty za kryterium „Cena brutto” przyznane badanej ofercie |
| --- | --- |
| Cmin. | - najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert |
| Cbad. | - cena brutto badanej oferty |
| PCmax | - maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium „Cena brutto” |

  - Niniejsze zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, tj. uzyskała maksymalną liczbę punktów.

- Miejsce, sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

- Termin składania ofert upływa: 23 grudnia 2014 r. o godz. 11:00

- Oferty można składać:

  - w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. przy ul. Pszennej 2, 68-200 Żary pok. nr 14;

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zp@szpitalnawyspie.pl, wpisując w tytule maila: „OFERTA DOT. DZIERŻAWY ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH RKZ”

c)  za pośrednictwem faxu, pod nr 68 475 77 00

c) drogą pocztową na adres: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary – Sekretariat pok. nr 14  (decyduje data wpłynięcia oferty do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.).

- Termin i miejsce otwarcia ofert: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, Dział Zamówień Publicznych, pok. 23, dnia 23.12.2014r. godz. 11.10

- Przygotowanie oferty:

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;

3. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa;

4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;

5. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami),

6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę;

VIII. Warunki jakie musi spełnić Wykonawca

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia złożenia oferty.

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013. poz. 984, 1047, 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146).

- Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie wykonawców przesyłając do nich informację drogą pocztową lub faksem lub  pocztą elektroniczną lub umieszczając informacje na stronie internetowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśniania, uzupełniania treści oferty oraz do unieważnienia postępowania, zwłaszcza w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający lub potencjalny wykonawca przekazuje dokumenty drogą elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zamawiający informuje, że obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z oferentami w formie pisemnej, elektronicznej lub faxu.

- Wykonawca zobowiązuje się po wyborze jego oferty do podpisania umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zapytania

- Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone.

- Wymagane dokumenty jakie należy dołączyć składając ofertę:

  - Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1

  - Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 3 i 5)

  - Warunki graniczne analizatorów – Załącznik nr 2 i 4

  - Zatwierdzony projekt umowy (Załącznik nr 6) lub oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w projekcie umowy.

  - Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy.

- Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Warunki Graniczne do Zadania nr 1

Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy do Zadania nr 1

Załącznik nr 4 – Warunki graniczne do Zadania nr 2

Załącznik nr 5 – Formularz asortymentowo-cenowy do Zadania nr 2

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Numer sprawy: SNWZP/27/2014

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców (w przypadku oferty wspólnej): ……………………………….………………

.....................................................................................................................................................................................

Dokładny adres: ……………………………………………………………………………………………..…………..

Województwo:  ……………..........................................................................................................

Dane rejestrowe:

wpisana/y do rejestru przez Sąd Rejonowy ………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS ……………………………….. *

/ wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………….. pod numerem  ……...….. *

NIP: 		……………..........................................

REGON: 	……………..........................................

Nr Tel/ fax: 	……………........./.................................

E:mail: 	……………..........................................

Przystępując do zapytania

Oferowana cena:

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w zapytaniu za całość zamówienia 
za cenę (bez VAT ...................................... zł, z VAT ...................................zł ).

| Zadanie nr 1 | za cenę bez VAT ....................................... zł. | z VAT ................................zł. |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 2 | za cenę bez VAT ....................................... zł. | z VAT ................................zł. |

zgodnie z wypełnionym formularzem asortymentowo-cenowym wg załącznika od  nr 3 i 5

- Ponadto oferujemy:

- Sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia do Laboratorium Analitycznego w Żarach przy ul. Pszennej 2,  zgodnie ze złożonym zamówieniem – przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy;

- Termin i forma płatności – przelew do 30 dni od daty dostawy i dostarczenia faktury VAT.

- Stałość ceny przez okres obowiązywania umowy;

Oświadczam, że:

- Oferta niniejsza stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonanie niniejszego zamówienia.

- W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy według załączonego wzoru w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

5. Termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur częściowych: 30 dni.

6. Termin dostawy: zgodnie z terminem realizacji podanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

Imię / nazwisko: ........................................................ tel. kontaktowy ............................., faks: ................................

zakres odpowiedzialności .………………………...............

2. Imię / nazwisko: .................................................................. tel. kontaktowy .........................., faks: .................

zakres odpowiedzialności .………………………...............

.............................................                         .................................................................................

Miejscowość, data                                            Podpis osoby/osób upoważnionej/nych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Numer sprawy: SNWZP/27/2014

ZADANIE NR 1

GRANICZNE WYMAGANIA analizatora parametrów krytycznych RKZ z przeznaczeniem do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – szt.1

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy:  ........................................................................................................

Urządzenie/wersja: ………………………………………………………………………….

Producent: ……………………………………………………………………………………

Rok produkcji:………………

Ilość badań na 2 lata 9 600.

| L.P. | ## OPIS | PARAMETR WYMAGANY MINIMALNY | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy lub używany po pełnym przeglądzie z wymienionymi na nowe elementami pomiarowymi | TAK |  | Rok produkcji: |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Hb . | TAK |  | Wypisać mierzone parametry: |
| 3. | Oznaczanie z krwi pełnej, żylnej, tętniczej, włośniczkowej | TAK |  |  |
| 4. | Podanie próbki bezpośrednio z kapilary lub strzykawki | TAK |  |  |
| 5. | Wymagana objętość badanej próbki – poniżej 100 ul | TAK |  | Napisać objętość: |
| 6. | Automatyczna kalibracja jedno- i dwupunktowa bez użycia butli z gazem | TAK |  |  |
| 7. | W programie dostępny system kontroli jakości, pamięć wyników kontroli | TAK |  | Napisać ile zapamiętuje wyników: |
| 8. | Termin ważności odczynników po zainstalowaniu w aparacie nie krótszy niż 30 dni | TAK |  | Napisać ile dni: |
| 9. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 10. | Możliwość wpisywania danych demograficznych pacjenta | TAK |  |  |
| 11. | Wszystkie elektrody bezobsługowe | TAK |  |  |
| 12. | Wbudowana drukarka | TAK |  |  |
| 13. | Zewnętrzny UPS podtrzymujący pracę analizatora – wymagane minimum to możliwość zakończenia aktualnie badanej próbki oraz bezpieczne wyłączenie analizatora. | TAK |  | Napisać ile czasu jest w stanie podtrzymać pracę analizatora: |
| 14. | Instrukcja obsługi dostarczona z analizatorem w języku polskim | TAK |  |  |
| 15. | Wykonawca w ramach czynszu dzierżawy dokona montażu w/w sprzętu oraz zapewni przeszkolenie personelu laboratorium w obsłudze analizatora w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 16. | Dostarczony materiał kontrolny umożliwiający przeprowadzanie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości na trzech różnych poziomach - codziennie po jednym, zamiennie na różnych poziomach. | TAK |  |  |
| 17. | Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawy międzynarodową kontrolę zewnętrzną jeden raz w roku. | TAK |  |  |
| 18. | Analizator posiada zabezpieczenie przed przestojem na skutek dostania się opiłka do układu pomiarowego oraz skrzepu z kapilary i strzykawki. | TAK |  | Opisać sposób zabezpieczenia: |
| 19 | Czas reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy 48h, wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym przez wszystkie dni w roku | TAK |  |  |
| 20 | W ramach czynszu dzierżawy podłączenie analizatora do istniejącego systemu komputerowego Prometeusz. Adres firmy odpowiedzialnej za system Prometeusz: Jarosław Kołton: 695 066 888 | TAK |  |  |
| 21 | Wymiana analizatora na nowy w przypadku 2 awarii elementów biorących bezpośredni udział w pomiarach całkowicie uniemożliwiających pracę analizatora | TAK |  |  |
| 22 | W czasie dzierżawy wykonawca gwarantuje autoryzowany serwis w trakcie przeglądów i awarii. | TAK |  |  |
| 23 | Wykonawca dokonywać będzie w ramach czynszu dzierżawy walidacji w/w sprzętu przez okres trwania umowy | TAK |  |  |

* W przypadku za małej ilości miejsca na opis, dołączyć na osobnym załączniku

| Graniczne wymagania dodatkowe które musi spełnić Wykonawca |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Dostawca odczynników dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia autoryzowaną obsługę serwisową analizatora, dla którego będzie dostarczał odczynniki |  |  |  |
| 2.Dostawca dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia dostęp do oryginalnych, fabrycznie nowych podzespołów zamiennych i materiałów zużywalnych producenta aparatu, dla którego będzie |  |  |  |
| dostarczał odczynniki. |  |  |  |
| 3. Zamawiający wymaga odczynników oryginalnych od producenta aparatu. |  |  |  |
| NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z W/W WYMOGÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY |  |  |  |

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Numer sprawy: SNWZP/27/2014

ZADANIE NR 2

GRANICZNE WYMAGANIA analizatora parametrów krytycznych RKZ z przeznaczeniem na OIT– szt.1

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy:  ........................................................................................................

Urządzenie/wersja: ………………………………………………………………………….

Producent: ……………………………………………………………………………………

Rok produkcji:………………

Ilość badań na dwa lata 9 800.

| L.P. | ## OPIS | PARAMETR WYMAGANY MINIMALNY | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy lub używany po pełnym przeglądzie z wymienionymi na nowe elementami pomiarowymi | TAK |  | Rok produkcji: |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Hb, Na, K, Cl, Ca++ | TAK |  | Wypisać mierzone parametry: |
| 3. | Oznaczanie z krwi pełnej, żylnej, tętniczej, włośniczkowej | TAK |  |  |
| 4. | Podanie próbki bezpośrednio z kapilary lub strzykawki | TAK |  |  |
| 5. | Wymagana objętość badanej próbki – poniżej 100 ul | TAK |  | Napisać objętość: |
| 6. | Automatyczna kalibracja jedno- i dwupunktowa bez użycia butli z gazem | TAK |  |  |
| 7. | W programie dostępny system kontroli jakości, pamięć wyników kontroli | TAK |  | Napisać ile zapamiętuje wyników: |
| 8. | Termin ważności odczynników po zainstalowaniu w aparacie nie krótszy niż 30 dni | TAK |  | Napisać ile dni: |
| 9. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 10. | Możliwość wpisywania danych demograficznych pacjenta | TAK |  |  |
| 11. | Wszystkie elektrody bezobsługowe | TAK |  |  |
| 12. | Wbudowana drukarka | TAK |  |  |
| 13. | Zewnętrzny UPS podtrzymujący pracę analizatora – wymagane minimum to możliwość zakończenia aktualnie badanej próbki oraz bezpieczne wyłączenie analizatora. | TAK |  | Napisać ile czasu jest w stanie podtrzymać pracę analizatora: |
| 14. | Instrukcja obsługi dostarczona z analizatorem w języku polskim | TAK |  |  |
| 15. | Wykonawca w ramach czynszu dzierżawy dokona montażu w/w sprzętu oraz zapewni przeszkolenie personelu OIT w obsłudze analizatora w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 16. | Dostarczony materiał kontrolny umożliwiający przeprowadzanie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości na trzech różnych poziomach - codziennie po jednym, zamiennie na różnych poziomach. | TAK |  |  |
| 17. | Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawy międzynarodową kontrolę zewnętrzną jeden raz w roku. | TAK |  |  |
| 18. | Analizator posiada zabezpieczenie przed przestojem na skutek dostania się opiłka do układu pomiarowego oraz skrzepu z kapilary i strzykawki. | TAK |  | Opisać sposób zabezpieczenia: |
| 19 | Czas reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy 48h, wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym przez wszystkie dni w roku | TAK |  |  |
| 20 | Wymiana analizatora na nowy w przypadku 2 awarii elementów biorących bezpośredni udział w pomiarach całkowicie uniemożliwiających pracę analizatora | TAK |  |  |
| 21 | W czasie dzierżawy wykonawca gwarantuje autoryzowany serwis w trakcie przeglądów i awarii. | TAK |  |  |
| 22 | Wykonawca dokonywać będzie w ramach czynszu dzierżawy walidacji w/w sprzętu przez okres trwania umowy | TAK |  |  |

* W przypadku za małej ilości miejsca na opis, dołączyć na osobnym załączniku

| Graniczne wymagania dodatkowe które musi spełnić Wykonawca |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Dostawca odczynników dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia autoryzowaną obsługę serwisową analizatora, dla którego będzie dostarczał odczynniki |  |  |  |
| 2.Dostawca dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia dostęp do oryginalnych, fabrycznie nowych podzespołów zamiennych i materiałów zużywalnych producenta aparatu, dla którego będzie |  |  |  |
| dostarczał odczynniki. |  |  |  |
| 3. Zamawiający wymaga odczynników oryginalnych od producenta aparatu. |  |  |  |
| NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z W/W WYMOGÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY |  |  |  |

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Numer sprawy: SNWZP/27/2014

UMOWA - PROJEKT

Zawarta w Żarach w dniu, ……………………………….r. pomiędzy:

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

68-200 Żary, ul. Pszenna 2

NIP  928-18-52-023			REGON     977947094

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze pod numerem KRS 0000080318

reprezentowanym przez

- Prezes Zarządu	-	Wiesław Olszański

Zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonującym”

§1  PRZEDMIOT UMOWY

- W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia ……………………….r. Wykonawca zobowiązuje się:

- dostarczyć Zamawiającemu do użytkowania w okresie obowiązywania niniejszej umowy, w terminie 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy:

Zadanie nr 1 analizator parametrów krytycznych RKZ z przeznaczeniem do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej typu ………………… spełniający wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków i zgodny z ofertą przetargową,

Zadanie nr 2 analizator parametrów krytycznych RKZ z przeznaczeniem do OIT typu ………………… spełniający wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków i zgodny z ofertą przetargową,

- do sukcesywnej dostawy przez okres obowiązywania umowy odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych do oznaczeń zgodnie z ofertą.

- Analizatory zostaną zainstalowane i uruchomione, a personel Laboratorium i OIT przeszkolony w obsłudze aparatów, przez przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w ramach czynszu dzierżawnego.

- Dostarczenie aparatów zostanie potwierdzone „Protokołem Zdawczo-0dbiorczym” podpisanym przez strony.

§2  CENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 3, 5 do niniejszej umowy za dostarczony przedmiot umowy opisany w §1pkt.1  Zamawiający zapłaci łączną kwotę brutto …………………………….. zł, słownie …………………………………………….

- Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionych faktur. Przy czym:

- Za użytkowanie analizatorów Zamawiający będzie płacił Wykonawcy miesięczny czynsz w wysokości:

-…………… zł brutto za analizator parametrów krytycznych RKZ z przeznaczeniem do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w terminie  30 dni od daty wystawienia faktury za dzierżawę.

- …………… zł brutto za analizator parametrów krytycznych RKZ z przeznaczeniem do OIT w terminie  30 dni od daty wystawienia faktury za dzierżawę.

- Za każdą dostarczoną partię odczynników i pozostałych materiałów Zamawiający będzie płacił według cen zawartych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy .

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą do laboratorium Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, opłata wynikająca z polskiego prawa celnego i podatkowego, itp.).

- Podane w ofercie ceny netto nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy, chyba że dojdzie do okoliczności nieprzewidywalnych w momencie podpisania umowy takich jak:

- zmiany cen urzędowych – w przypadku pozycji z cenami urzędowymi,

- zmiany wprowadzonych przez producentów – w przypadku pozycji z cenami umownymi,

- zmiany kursów walut, stawek podatkowych lub stawek opłat celnych,

- ceny brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany podatku VAT. Zmiany cen w przypadku zmiany stawek podatku VAT będą  obowiązywały od dnia wejścia w życie aktu prawnego dokonującego tej zmiany.

Do wszystkich wyżej wymienionych okoliczności wymagane jest uzasadnienie trybu zmiany ceny.

- O zmianie cen, Wykonujący poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem przyczyny zmiany cen. Nowe ceny będą miały zastosowanie do zamówień złożonych po otrzymaniu zawiadomienia

- Obniżenie ceny jednostkowej towaru nie wymaga formy pisemnej.

§3  TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

- Termin całkowitej realizacji zamówienia strony określają na dzień ………………….roku. Umowa będzie uznana również za zrealizowaną w przypadku wyczerpania przez Zamawiającego kwoty o której mowa w § 2 ust. 1

- Wykonujący zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo – asortymentowych w ciągu 5 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia za pośrednictwem faxu, telefonu albo poczty elektronicznej.

- W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia z jakiejkolwiek przyczyny, Wykonujący jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Zamawiającego w dniu składania przez niego zamówienia.

- Wykonujący zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, tj. Laboratorium Szpitalne ul. Pszenna 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1430.

- Za datę i miejsce dostawy uważa się wydanie towaru osobie upoważnionej, która potwierdza odbiór tegoż towaru.

- Towar dostarczony w uzgodnionych opakowaniach powinien mieć na opakowaniu oznaczenie fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, data produkcji lub data ważności, nazwa i adres producenta.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do ilości oraz cykliczności dostaw.

- Wykonujący zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmniejszone lub zwiększone zapotrzebowanie Zamawiającego.

§4  WARUNKI PŁATNOŚCI

- Przy dostawach partiami, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonującemu za każdą dostarczoną partię według cen podanych zgodnie z § 2 ust.1 niniejszej umowy.

- Przy każdorazowej dostawie Wykonujący dostarczy oryginał faktury wraz z towarem lub prześle drogą pocztową.

- Faktura  doręczona osobie upoważnionej, określona w § 3 ust. 5 będzie, podstawą do regulowania należności przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 30 dni licząc od dnia przyjęcia dostawy i doręczenia faktury.

- Płatności uważane będą za zrealizowane w dniu, w którym środki wpłyną na konto Wykonującego.

- Jeżeli należności nie zostaną uregulowane w ustalonym terminie Wykonujący może naliczyć ustawowe odsetki.

- Koszty bankowe powstałe w Banku Wykonującego pokrywa Wykonujący natomiast powstałe w Banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający.

§5  GWARANCJE

- Wykonujący będzie dostarczał artykuły medyczne w ilościach wynikających z przesyłanych zamówień o najwyższej jakości, zarówno pod względem norm jakościowych jak i odpowiednim terminem ważności, zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów. Przedmiot umowy oznaczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonujący ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanych produktów leczniczych. W przypadku stwierdzenia  wad fizycznych Wykonujący ponosi odpowiedzialność za wyroby na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu utraty lub zniszczenia towaru.

- Wszelkie reklamacje zarówno ilościowe jak i jakościowe zgłaszane będą w ciągu 7 dni po dostawie. Wykonujący rozpatrzy reklamację w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia i w przypadku jej uznania wyroby o niepełnej jakości będą wymieniane przez Wykonującego w ciągu 7 dni. Jednocześnie Wykonujący pisemnie potwierdza przyjęcie zgłoszenia.

- Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonującego.

- Zamawiający traci uprawnienia wynikające z usług serwisowych świadczonych przez Wykonawcę zgodnie z umową w przypadku dokonania napraw, przeróbek lub modyfikacji przedmiotu dzierżawy przez osoby nieupoważnione, za wyjątkiem napraw dokonywanych pod kierunkiem telefonicznym inżyniera serwisowego . Zamawiający może utracić ww. uprawnienia również wówczas, jeśli Wykonawca (jego upoważniony przedstawiciel, serwisant) stwierdzi, że Zamawiający korzysta z akcesoriów innych niż zalecanych przez Wykonawcę lub korzysta z odczynników innych niż dostarczane przez Wykonawcę, co wpływa negatywnie z na jakość pracy przedmiotu dzierżawy lub stan przedmiotu dzierżawy; w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu swoją decyzję niezwłocznie.

§6 KARY UMOWNE

- Obciążające Wykonującego:

A/ w przypadku opóźnienia terminu dostawy z przyczyn powstałych po stronie  Wykonującego, Zamawiający naliczy kary – za każdy dzień zwłoki po 5 dniach od przekazanego zamówienia:

do ósmego dnia zwłoki – po – 0,1% wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy

natomiast po ósmym dniu – po – 0,2 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy licząc na każdy następny dzień po dniu ósmym.

B/ w razie trzykrotnej zwłoki dostaw przekraczającej 5 dni roboczych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do podjęcia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy

C/ w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonującego, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości nie zrealizowanej części umowy.

D/ Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonującego do należytego wykonywania umowy.

E/  Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

- Wykonujący zobowiązuje się do nie dochodzenia wszelkich roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania w trakcie trwania umowy pełnej wartości i ilości przedmiotu zamówienia.

§7  ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników a następnie członków dyrekcji.

- Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2004r., nr 19, poz.177).

§8  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zmiana niniejszej umowy jest dopuszczalna pod warunkiem, że jest ona korzystna dla Zamawiającego.

- Zmiana umowy może dotyczyć:

- Jakości (na wyższą) zaoferowanych produktów, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny,

- Wielkość opakowania zbiorczego zaoferowanego produktu przy zachowaniu ceny jednostkowej,

- Numeru katalogowego produktu,

- Nazewnictwa produktu,

- Produktu w przypadku np. wycofania jednego produktu i wprowadzeniu nowego produktu na rynek przy zachowaniu lub obniżeniu ceny,

- Produktu w przypadku zmiany jednego produktu na nowy produkt przy zachowaniu lub obniżeniu ceny

- Ograniczenia realizacji przedmiotu zamówienia do 20% kwoty, o której mowa w §2 ust.1

- Przedmiotu zamówienia, gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, i w tym przypadku nie mają zastosowania postanowienia o karze umownej, a zatem Wykonujący nie może żądać odszkodowania.

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z 1 miesięcznym wypowiedzeniem.

- Rozwiązanie umowy, o którym mowa w pkt. 4 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

- Wszelkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo formy pisemnej.

- Aneksy do niniejszej umowy ważne będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie strony.

- Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Parametry Graniczne Zadanie nr 1

- Załącznik nr 3 - Formularz Asortymentowo-Cenowy Zadanie nr 1

- Załącznik nr 4 – Parametry graniczne Zadanie nr 2

- Załącznik nr 5 - Formularz Asortymentowo-Cenowy Zadanie nr 2

- Umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia ………………..r. do ………………r., zgodnie z terminem określonym w § 3.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONUJĄCY:                                                      ZAMAWIAJĄCY: