10/ZP/PL07/2015								Załącznik nr 17

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Defibrylator – 1 szt. – dotyczy Zadania nr 4

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	rok produkcji min. 2016 r.

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa |  |  |
| 2 | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK |  |
| 3 | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. | TAK |  |
| 5 | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | TAK |  |
| 6 | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. | TAK |  |
| 7 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 25 | TAK |  |
| 8 | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s | TAK |  |
| 9 | Ekran monitora kolorowy | TAK |  |
| 10 | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | TAK |  |
| 11 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | TAK |  |
| 12 | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 13 | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max 6 kg | TAK |  |
| 14 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzięki | TAK |  |
| 15 | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm | TAK |  |
| 16 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | TAK |  |
| 17 | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 18 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | TAK |  |
| 19 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 cm/Mv | TAK |  |
| 20 | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2. | TAK |  |
| 21 | Możliwość obserwacji krzywej EtCO2 na ekranie. | TAK |  |
| 22 | Możliwość rozbudowy o moduł WiFi. | TAK |  |
| 23 | Elektrody defibrylacyjne w komplecie. | TAK |  |
| 24 | Defibrylator kompatybilny z systemem Lifenet. | TAK |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „wartość wymagana” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia ....................                                                                                                                                      ................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy