10/ZP/PL07/2015								         Załącznik nr 15

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Kardiomonitor – 2 szt. – dot. Zadania nr 2

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	rok produkcji min. 2016 r.

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KARDIOMONITOR, z kolorowym ekranem w postaci płaskiego panela LCD TFT wysokiej jakości. Przekątna ekranu min, 12” . Rozdzielczość min. 800x600 | TAK |  |
| 2. | Waga w standardowej konfiguracji (EKG3/5odpr., Resp., NIBP, SpO2, Temp) do 5 kg, wielkość (D x S x W - do max 32cm x 15 cm x 27 cm) | TAK |  |
| 3. | zasilanie sieciowe 100-240 V, 50 Hz / 60Hz i akumulatorowe na minimum 80 minut przy 25 ℃ w trybie ciągłego pomiaru SpO2 i automatycznego pomiaru NIBP z interwałem roboczym 15 minut i interwałem rejestracji 10 minut. Zasilacz do ładowania akumulatora wbudowany w monitor, umożliwiający ładowanie akumulatora po włączeniu do zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 4. | Parametry środowiskowe: temperatura podczas pracy: +5° C do +40° C temperatura podczas przechowywania: -20° C do +55° C Wilgotność: podczas pracy: od 25% do 80% (bez kondensacji) Podczas transportu i przechowywania: od 25% do 93% (bez kondensacji) Zabezpieczenie przed wniknięciem wody: IPX1 | TAK |  |
| 5. | Obsługa kardiomonitora poprzez pokrętło nawigacyjne oraz przyciski funkcyjne | TAK |  |
| 6. | Dostosowany do monitorowania wszystkich kategorii wiekowych pacjentów: noworodka, dziecka, dorosłego (z wyborem odpowiedniego oprogramowania, nastawami, alarmami itp.) | TAK |  |
| 7. | Funkcja przyjęcia pacjenta tj. wpisania danych pacjenta: imię, nazwisko, data urodzenia, waga, wzrost, płeć, typ pacjenta (dorosły, dziecko, noworodek), grupa krwi. | TAK |  |
| 8. | Przy odpowiedniej konfiguracji modułów pomiarowych, możliwość jednoczesnego wyświetlania min. 13 krzywych różnych parametrów ( bez użycia np funkcji wyświetlania 12 odprowadzeń EKG) | TAK |  |
| 9. | Funkcja konfiguracji ekranu, umożliwiająca wyświetlanie wybranych przez użytkownika parametrów numerycznych, trendów, krzywych dynamicznych, z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta i bez konieczności wyłączania urządzenia, w tym ekrany: - OxyCRG (oksykardiorespirogram) - krzywych dynamicznych wraz z krótkimi odcinkami trendów - powiększonych wartości liczbowych i zmniejszonych przebiegów dynamicznych | TAK |  |
| 10. | Funkcja zatrzymania krzywych z jednoczesnym stałym odświeżaniem pola parametrów. | TAK |  |
| 11. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) o rożnych poziomach ważności. | TAK |  |
| 12. | Wbudowana pamięć (bez użycia zewnętrznych, odłączalnych nośników pamięci, kart pamięci itp.) - zapis i przegląd: min. 60 zdarzeń alarmowych (zapis wartości liczbowej, daty i godziny wystąpienia alarmu), min.500 wyników pomiarów NIBP. | TAK |  |
| 13. | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów w postaci tabelarycznej i graficznej z ostatnich minimum 96 godzin. |  |  |
| 14. | Oprogramowanie zawierające arkusz obliczeń hemodynamicznych oraz kalkulator do obliczeń dawki leków z możliwością indywidualnego zdefiniowania listy leków przez użytkownika | TAK |  |
| 15. | dostępne gniazda i porty: - minimum 1 porty USB, - złącze uziemienia ekwipotencjalnegoo, - gniazdo sieciowe RJ-45 | TAK |  |
| 16. | Oprogramowanie i dokumentacja użytkowania w języku polskim | TAK |  |
| 17. | Możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną. Szerokość papieru: 48 mm, min. 2 prędkości wydruku: 25mm/sek, 50mm/sek. | TAK |  |
| 18. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci z centralną zbiorczą stacją nadzorowania | TAK |  |
| 19. | Kable, czujniki , akcesoria pomiarowe do monitorowania dorosłych. | TAK |  |
| Moduły pomiarowe |  |  |  |
| Pomiar EKG |  |  |  |
| 20. | Pomiar częstości akcji serca w zakresie: Dorosły/Dziecko: 15 - 300/min Noworodek: 15 - 350/min. Dokładność pomiaru nie gorsza niż 1 % | TAK |  |
| 21. | Możliwość monitorowania EKG, z 3 i 7 odprowadzeń, w zależności od użytego kabla (odpowiednio 3 lub 5 żyłowego). | TAK |  |
| 22. | Możliwość wyświetlania na ekranie 1 krzywej, 2 krzywych (w tym również prezentacji typu kaskada) lub jednocześnie 7 krzywych EKG (na całym i na połowie ekranu) bez użycia funkcji 12-o odprowadzeniowego EKG. | TAK |  |
| 23. | Prędkość kreślenia krzywej: 6,25mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s | TAK |  |
| 24. | Wzmocnienie: x0,125, x0,25, x0,5, x1, x2, wzmocn. AUTO | TAK |  |
| 25. | Analiza odcinka ST Zakres: min. -2mV do +2mV . Dokładność: max.+/-0,02 mV lub 10% (-0,8 mV do + 0,8 mV) Rozdzielczość: 0,01 mV | TAK |  |
| 26. | Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie, programowane przez użytkownika, po podłączeniu kabla 10 żyłowego. Możliwość tworzenia raportów – min. 50 zestawów wyników analizy EKG w ukł. 12-odprowadzeniowym. | TAK |  |
| 27. | Analiza arytmii z alarmami – klasyfikacja min. 16 rodzajów zaburzeń rytmu serca | TAK |  |
| 28. | W komplecie do każdego monitora przewód EKG 3 lub 5 żyłowy. | TAK |  |
| Pomiar oddechu |  |  |  |
| 29. | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu. Możliwość wyboru odprowadzenia, do pomiaru czynności oddechowej | TAK |  |
| 30. | Tryb pracy: Ręczny lub Automatyczny | TAK |  |
| 31. | Minimalny zakres min. 0-150 odd/min. Dokładność pomiaru częstości oddechów +/-2 oddechy na minutę. Alarm bezdechu z regulacją w zakresie min. 10-40 sek. | TAK |  |
| 32. | Zmiana wzmocnienia krzywej oddechowej: x 0,25; x 0,5; x1; x2; x3; x 4; x5; | TAK |  |
| 33. | Szybkość kreślenia krzywej: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s. | TAK |  |
| Pomiar saturacji |  |  |  |
| 34. | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna i krzywa pletyzmograficzna. | TAK |  |
| 35. | Zakres pomiarowy i alarmowy SpO2 0-100 %. Rozdzielczość: 1% Dokładność: Dorosły: +/- 2 % (70% - 100% SpO2) Dziecko: +/- 2 % (70% - 100% SpO2) Noworodek: +/- 3 % (70% - 100% SpO2) | TAK |  |
| 36. | Zakres pomiaru tętna min. 25-300 bpm Odświeżanie: 1s Rozdzielczość: 1 bpm Dokładność: +/- 2 bpm | TAK |  |
| 37. | W komplecie wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych. | TAK |  |
| Pomiar nieinwazyjny ciśnienia |  |  |  |
| 38. | Pomiar metodą oscylometryczną. | TAK |  |
| 39. | Tryb pracy: Ręczny, Auto, Ciągły; Czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1-480 min. Możliwość uruchomienia ręcznego trybu pompowania z opcją wyboru ciśnienia pompowania. | TAK |  |
| 40. | Zakres pomiaru : Dorosły: skurczowe: 40 – 270 mmHg rozkurczowe: 10 – 215 mmHg średnie: 20 – 235 mmHg Dziecko: skurczowe: 40 – 200 mmHg rozkurczowe: 10 – 150 mmHg średnie: 20 – 165 mmHg Noworodek: skurczowe: 40 – 130 mmHg rozkurczowe: 10 – 100 mmHg średnie: 20 – 110 mmHg | TAK |  |
| 41. | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej, cały czas do kolejnego pomiaru. Alarmy dla każdej z tych wartości. | TAK |  |
| 42. | W komplecie do każdego monitora przewód i mankiety wielorazowe dla dorosłych. | TAK |  |
| Pomiar temperatury |  |  |  |
| 43. | Pomiar w min. 2 kanałach. | TAK |  |
| 44. | Zakres pomiarowy min. 0 – 50° C, Rozdzielczość nie gorsza niż 0,1°C Dokładność pomiaru nie gorsza niż 0,1°C | TAK |  |
| 45. | Wyświetlanie na ekranie monitora, jednocześnie wartości temperatur T1, T2 oraz różnicy temperatur ΔT | TAK |  |
| 46. | W komplecie do każdego monitora 1 czujnik temperatury, powierzchniowy, wielorazowy | TAK |  |
| 47. | Możliwość rozbudowy o pomiar inwazyjny ciśnienia Możliwość rozbudowy do min. 2 kanałów. | TAK |  |
| 48. | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 (kapnografii) Metoda absorpcji podczerwieni. Pomiar w strumieniu bocznym. | TAK |  |
| 49. | Uchwyt ścienny do każdego kardiomonitora | TAK |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „wartość wymagana” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia ....................                                                                                                                                      ................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy