10/ZP/PL07/2015								      Załącznik nr 19

### Specyfikacja parametrów technicznych

Aparat EKG  - 1 szt.  – dotyczy Zadania nr 6

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	rok produkcji min. 2016 r.

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat 12-kanałowy |  |  |
| 2 | Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą | TAK |  |
| 3 | Wymiar ekranu 5,7” ; 118 x 89 mm, ekran dotykowy | TAK |  |
| 4 | Rozdzielczość ekranu (punkty 640 x 480) | TAK |  |
| 5 | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna | TAK |  |
| 6 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | TAK |  |
| 7 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 8 | Waga 3,2 kg | TAK |  |
| 9 | Zasilanie 115 V/230V ±10%, 50–60 Hz | TAK |  |
| 10 | Częstotliwość próbkowania do 40 000Hz | TAK |  |
| 11 | Szerokość papieru 112 mm | TAK |  |
| 12 | Możliwość drukowania siatki milimetrowej na papierze termicznym | TAK |  |
| 13 | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | TAK |  |
| 14 | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | TAK |  |
| 15 | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | TAK |  |
| 16 | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie manualnym po 3 lub 4 lub 6 lub 12 | TAK |  |
| 17 | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie automatycznym: 3x4, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3, 4x3+1, 6x2, 6x2+1, 6x2+2, 12 | TAK |  |
| 18 | Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchron | TAK |  |
| 19 | Zapis wsteczny z możliwością wyboru przez użytkownika czasu opóźnienia -1, -2, -3, -4, -5, -7, -10 sekund | TAK |  |
| 20 | Detekcja kardiostymulatorów | TAK |  |
| 21 | Filtr zakłóceń sieciowych, filtr zakłóceń mięśniowych, filtr izolinii | TAK |  |
| 22 | Filtr automatyczny dostosowujący wartości innych filtrów (autoadaptacyjny) | TAK |  |
| 23 | Sygnał dźwiękowy tętna | TAK |  |
| 24 | Baza danych 250 zapisów EKG w pamięci aparatu | TAK |  |
| 25 | Profil automatyczny i manualny | TAK |  |
| 26 | Profil long, automatyczny zapis do pamięci aparatu do 10 minut z 1 lub 2 odprowadzeń bez jednoczesnego wydruku, wynik wraz z wykresem częstości i z histogramem (np. do wykrywania arytmii) | TAK |  |
| 27 | Możliwość rozbudowy o moduł wysyłania badania poprzez sieć LAN lub WiFi | TAK |  |
| 28 | Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu | TAK |  |
| 29 | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | TAK |  |
| 30 | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta, danych lekarza, nazwy oddziału | TAK |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna) | TAK |  |
| 32 | Oprogramowanie do komputerowego EKG pracujące na wspólnej bazie pacjentów i stanowiące jeden z modułów platformy medycznej: holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerową spirometrię i komputerowe EKG z możliwością analizy tzw. długiego QT oraz porównywania badań tego samego pacjenta | TAK |  |
| 33 | Możliwość wykonania zapisu przy podłączeniu tylko elektrod kończynowych (np. przy urazach czy opatrunku klatki piersiowej | TAK |  |
| 34 | Możliwość rozbudowy o spirometrię (15 lub 49 parametrów spirometrycznych) podłączaną i sterowaną bezpośrednio z aparatu EKG za pomocą ekranu dotykowego i klawiszy funkcyjnych | TAK |  |
| 35 | Stolik jezdny z kuwetą i wysięgnikiem na kabel pacjenta | TAK |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „wartość wymagana” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia ....................                                                                                                                                      ................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy