Rozdział II do SIWZ

Załącznik nr 1.1

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej minimalne wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	………………………………………………………………………

| Lp. | # Parametry wymagane | # OFEROWANE # Tak/Nie | ## Parametry oferowane / ## Uwagi Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator biochemiczny. |  |  |
| 2. | Wydajność testów fotometrycznych nie mniej niż 300 testów / godzinę |  |  |
| 3. | W 95% odczynniki płynne, nie wymagające rekonstrukcji, dostarczane w firmowych opakowaniach, gotowe do użycia po wstawieniu analizatora. |  |  |
| 4. | Wielkość opakowań odczynników – nie większe niż 400 testów. |  |  |
| 5. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych identyfikujący odczynniki , kalibratory, kontrole i próbki. |  |  |
| 6. | Możliwość jednoczesnego wstawienia próbek pierwotnych, przelewanych i pediatrycznych. |  |  |
| 7. | Objętość martwa próbki pediatrycznej 100 ul. |  |  |
| 8. | Chłodzone miejsca dla kalibratorów i kontroli 2-8°C. |  |  |
| 9. | Chłodzone miejsca dla odczynników w temp. Lodówki 2-8°C, możliwość pozostawiania ich w analizatorze. |  |  |
| 10. | Detekcja skrzepu w próbce – jednoznaczny opis wskazujący na jego obecność. |  |  |
| 11. | Minimum 40 miejsc na odczynniki, w tym 35 chłodzonych i 5 miejsc nie posiadających chłodzenia. |  |  |
| 12. | Minimum 50 miejsc na próbki. |  |  |
| 13. | Praca analizatora w systemie „pacjent po pacjencie”. |  |  |
| 14. | Analizator pracujący z wodą destylowaną, bez stacji uzdatniania wody, zużywający nie więcej niż 3L na godzinę pracy analizatora. |  |  |
| 15. | Możliwość tworzenia profili badań. |  |  |
| 16. | Analizator wyposażony w zewnętrzny UPS. |  |  |
| 17. | Możliwość tworzenia funkcji kalkulacyjnych dla testów np. LDL obliczeniowy. |  |  |
| 18. | Automatyczna i manualna akceptacja wyników testów, kalibracji i kontroli |  |  |
| 19. | Automatyczne wstępne rozcieńczanie próbek badanych oraz po przekroczeniu liniowości metody minimum 20 razy. |  |  |
| 20. | Możliwość sortowania wyników kontroli jakości według rodzaju materiału kontrolnego i rodzaju testu. |  |  |
| 21. | Możliwość do przystąpienia wykonania testów po wyjściu z funkcji „standy” w ciągu 3 minut. |  |  |
| 22. | Dwukierunkowa transmisja danych możliwość bezpośredniego włączenia w LIS. |  |  |
| 23. | Analizator kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem model PENTRA 400, wykorzystujący te same odczynniki, kontrole, kalibratory, materiały zużywalne, płyny myjące. |  |  |
| 24. | Możliwość uruchomienia modułu serwisowego. |  |  |
| 25. | Wykonawca dokonywać będzie w ramach czynszu dzierżawy walidacji w/w sprzętu przez okres trwania umowy |  |  |
| 26. | Wykonawca w ramach czynszu dzierżawy dokona montażu w/w sprzętu oraz zapewni przeszkolenie personelu Laboratorium w obsłudze analizatora w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |  |
| 27. | Koszt podłączenia analizatora do istniejącego systemu komputerowego Prometeusz ponosi Wykonawca. Adres firmy odpowiedzialnej za system Prometeusz: Jarosław Kołtun: 695 066 888 |  |  |
| 28. | Wykonawca zapewni międzynarodową kontrolę zewnętrzną jeden raz w roku. |  |  |
| 29. | W ramach czynszu dzierżawy Wykonawca gwarantuje autoryzowany serwis (dla aparatu dzierżawionego oraz aparatu będącego własnością Zamawiającego, tj. Pentra 400) w trakcie przeglądów i awarii. W trakcie trwania umowy Wykonawca pokrywa koszty przeglądów, dojazdu inżyniera oraz części zamiennych. |  |  |
| 30 | Czas reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy 24h, wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym przez wszystkie dni w roku |  |  |
| 31 | Wymiana analizatora na nowy w przypadku 2 awarii elementów biorących bezpośredni udział w pomiarach całkowicie uniemożliwiających pracę analizatora |  |  |

* W przypadku za małej ilości miejsca na opis, dołączyć na osobnym załączniku Graniczne wymagania dodatkowe które musi spełnić Wykonawca 1.Dostawca odczynników dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia autoryzowaną obsługę serwisową analizatora, dla którego będzie dostarczał odczynniki 2.Dostawca dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia dostęp do oryginalnych, fabrycznie nowych podzespołów zamiennych i materiałów zużywalnych producenta aparatu, dla którego będzie dostarczał odczynniki. 3. Zamawiający wymaga odczynników oryginalnych od producenta aparatu. 4. Zaoferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne winny być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r, poz. 876) NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z W/W WYMOGÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)