## Rozdział II Zalacznik nr 1.1
Rozdział II Załącznik nr 1.1
Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych
Analizatora immunochemicznego
Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej minimalne wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.
UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.
Model typ aparatu: ..............................................................................................
Producent: ..............................................................................................................
Rok produkcji aparatu: wymagany nie starszy niż 2010 r - ……………..
| Lp | Parametry graniczne | TAK | NIE
| 1 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie"
| 2 | Wydajność minimalna analizatora , powyżej 80 ozn. /godz.
| 3 | Metoda badań chemiluminescencja bezpośrednia
| 4 | Czas otrzymania pierwszego wyniku maksimum 30 minut (dotyczy wszystkich parametrów)
| 5 | Wymienne końcówki w pipetorze zabezpieczające przed carry over
| 6 | Możliwość wykonania minimum 12 oznaczeń z 1 próbki
| 7 | Detekcja skrzepów i mikroskrzepów w badanym materiale
| 8 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników
| 9 | automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator
| 10 | Aparat kompaktowy o niewielkich wymiarach, umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym
| 11 | W przypadku zaoferowania analizatora nastołowego, wykonawca dostarcza również stół
| 12 | Podtrzymanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania minimum 15 min
| 13 | Możliwość indywidualnego zlecenia "Próbki pilnej"
| 14 | W ramach czynszu dzierżawy Wykonawca podłączy aparat do laboratoryjnego systemu informatycznego PROMETEUSZ
| 15 | Możliwość monitorowania statusu kalibracji i kontroli jakości (wykresy Levey-Jeninngsa)
| 16 | Podgląd wyników dostępny w każdej chwili
| 17 | Aparat wyposażony w czytnik kodów kreskowych, umożliwiający pracę z zakodowanymi próbkami
| 18 | Odczynniki (podstawowe) gotowe do użytku
| 19 | Wyliczenia odczynników zgodnie ze stabilnością
| 20 | Wymóg zaokrąglenia ilości odczynników do pełnego opakowania
| 21 | Deklaracja zgodności CE dla aparatu i odczynników
| 22 | Analizator wyposażony jest w zewnętrzny zestaw komputerowy, będący stacją roboczą systemu komputerowego Prometeusz.
| 23 | Serwis :
| a | Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawnego przeglądy serwisowe i techniczne, części zamienne na okres trwania umowy.
| b | Wymiana analizatora na nowy w przypadku 2 awarii przekraczających czas naprawy elementów biorących bezpośredni udział w pomiarach całkowicie uniemożliwiających pracę analizatora
| c | W przypadkach wymienionych w pkt.b po 1 awarii tego typu Oferent wstawi w jak najkrótszym czasie drugi analizator o takich samych parametrach bez zwiększania kosztów oferty
| d | Czas reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy 48h, wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym przez wszystkie dni w roku
Graniczne wymagania dodatkowe które musi spełnić Wykonawca
1.Dostawca odczynników dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia autoryzowaną obsługę serwisową analizatora, dla którego będzie dostarczał odczynniki
2.Dostawca dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia dostęp do oryginalnych, fabrycznie nowych podzespołów zamiennych i materiałów zużywalnych producenta aparatu, dla którego będzie dostarczał odczynniki.
3. Zamawiający wymaga odczynników oryginalnych od producenta aparatu.
4. Zaoferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne winny być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r, poz. 876)
NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z W/W WYMOGÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY

## Rozdział II Załacznik 1.2
|  | SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA - PO MODYFIKACJI | [6 empty] | Rozdział II do SIWZ | Załącznik nr 1.2
SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA
Odczynniki i akcesoria do analizatora immunochemicznego
Lp. | Nazwa parametru | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Ilość ozn. | Ilość oznaczeń z 1 op | Ilość opakowań | Cena 1 op. netto | Wartość netto | VAT | Cena 1 op. brutto | Wartość brutto | Cena jednego oznaczenia brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
X | X | X | X | X | X | X | X | kol.7xkol.8 | % | kol.8+kol.10 | kol.9+kol.10 | X
1 | TSH 3 gen | 9300
2 | fT4 | 3000
3 | LH | 1200
4 | FSH | 1500
5 | PROLAKTYNA | 1350
6 | HCG+b | 1500
7 | PROGESTERON | 1200
8 | ESTRADIOL | 1500
9 | TESTOSTERON | 1200
10 | CA125 | 900
11 | TROPONINA HS | 6000
12 | HBSAG | 6300
13 | ANTY HCV | 1200
14 | HIV COMBI | 1500
15 | WITAMINA D TOTAL | 1350
16 | NT-pro BNP | 2100
17 | FT3 | 1500
18 | PROKALCYTONINA | 1350
19 | TOXO IgG | 900
20 | TOXO IgM | 900
21 | HE4 | 450
22 | Kalibratory adekwatne do ilości badań | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X
23 | Materiały kontrolne 1 x dziennie 2 poziomy - adekwatnie do ilości badań | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X
24 | Materiały zużywalne - adekwatnie do ilości badań | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X
25 | DZIERŻAWA ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO |  |  |  | 36 M-CY | X | X |  |  | X |  | X
[7 empty] | X |  | X | X |  | X
Czynsz dzierżawny analizatora immunochemicznego
Cena za 1 miesiąc netto
VAT 23%
Cena za 1 miesiąc brutto
Wartość przez 36-m-cy brutto czynsz
L.p. | Nazwa materiału | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań | Cena netto za op. | VAT w % | Cena brutto za op. | Wartość netto (kol.4x kol.5) | Wartość brutto (kol.8 + kol. 6) | nr katalagowy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I | Dotyczy punktu 22 kalibratory
Razem
L.p. | Nazwa materiału | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań | Cena netto za op. | VAT w % | Cena brutto za op. | Wartość netto (kol.4x kol.5) | Wartość brutto (kol.8 + kol. 6) | nr katalagowy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I | Dotyczy punktu 23-materiały kontrolne
Razem
L.p. | Nazwa materiału | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań | Cena netto za op. | VAT w % | Cena brutto za op. | Wartość netto (kol.4x kol.5) | Wartość brutto (kol.8 + kol.6 ) | nr katalagowy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I | Dotyczy punktu 24-materiały zużywalne
Razem
UWAGA: Ilości i asortyment odczynników, matriałów kontrolnych i materiałów zużywalnych niezbędnych do
wykonania badań immunochemicznych przez okres obowiązywania umowy (36 m-cy)
Zamawiający zastrzega sobie że podana ilość przemiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość
zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostaw w zaleznosci od potrzeb bierzacych Zajmawiajacego
...............................................
Podpis i pieczęć Wykonawcy
Graniczne wymagania dodatkowe które musi spełnić Wykonawca
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wszystkie w/w odczynniki oraz części zużywalne muszą posiadać Deklaracje Zgodności CE wynikające z przepisów: Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 z 2004 r. poz. 896 z późn. zmn.)
2. Zamawiający wymaga od oferentów potwierdzenia, że przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu.
3. Certyfikaty Jakości ISO 9001:2000 i ISO 13485:2003.
4. Instrukcje do odczynników dołączyc do pierwszej dostawy odczynników, dopuszczalna forma na płycie CD.
5. Karty charakterystyki dołączyć do pierwszej dostawy odczynników dopuszczalna płyta CD
WYMAGANE CECHY ODCZYNNIKÓW
1. Wszystkie odczynniki płynne, gotowe do użytku z aplikacjami do analizatora immunochemicznego.
2. Odczynniki pakowane w kasety opatrzone kodem paskowym umożliwiającym identyfikację odczynnika na pokładzie analizatora immunochemicznego.
3. Odczynniki spełniające wymagania Zamawiającego w zakresie metody oznaczenia.
4. Odczynniki myjące w ilościach uwzględniających harmonogram wymaganych przez producenta bieżących czynności konserwacyjnych.
5. Wymagane odczynniki w 90% od tego samego producernta co analizator
NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z W/W WYMOGÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY
Zapis słowny:
Wartość dostawy netto:……………………………………………………………………...
Wartość dostawy brutto:………………………………………………………...…………...