PCU NZOZ/20/2012

Żary, dn. 10.08.2012

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Zakup ratalny używanego aparatu USG”  informujemy:

Pytanie nr 1 dot. Konstrukcji: Czy Zamawiający wymaga, aby konstrukcja i oprogramowanie aparatu były wprowadzone dokładnie w 2009 roku, czy też Zamawiający dopuszcza rok 2009 i późniejsze?

Odp. Zamawiający dopuszcza rok 2009 i późniejsze.

Pytanie nr 2 dot. Obrazowanie i prezentacja obrazu: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach specyfikacji przekraczający wymagania Zamawiającego z dwiema parami częstotliwości II harmonicznej?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 dot. Głowic ultradźwiękowych: Czy Zamawiający dopuści głowicę typu Convex elektroniczną, przełączalną, wieloczęstotliwościową spełniającą pozostałe wymagania z min. 2 pasami obrazowania harmonicznego i posiadają 128 elementów?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 dot.  Głowic ultradźwiękowych: Czy Zamawiający dopuści głowicę endowaginalną przekraczającą zakres wymaganych częstotliwości, spełniającą pozostałe wymagania o kącie skanowania 160 stopni i posiadającą 128 elementów?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr  5  dot. Możliwość rozbudowy: Zamawiający w wymaganiach rozbudowy uwzględnił dwie głowice wolumetryczne, dwie głowice liniowe, w tym jedną z wewnętrznym kanałem biopsyjnym i głowicę do badań laparoskopowych. Po pierwsze są to głowice specjalistyczne, których zsumowany koszt może ponad dwukrotnie przekroczyć koszt zakupu aparatu wyspecyfikowanego przez Zamawiającego. Po drugie, wszystkie są opisane bardzo szczegółowo, jednoznacznie wskazują na konkretnego producenta i uniemożliwiają uczestnictwo w przetargu jakiejkolwiek konkurencji.

W związku z  tym, że Zamawiającego nie chce w tym postępowaniu nabyć tego rodzaju wyposażenia, zwracamy się z prośbą o wykreślenie tych wymagań.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.