FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Załącznik nr 2

Zadanie nr 1- Błony, odczynniki RTG do obróbki mechanicznej oraz kasety z folią wzmacniającą

| Lp. 1 | Opis przedmiotu zamówienia 2 | j.m. 3 | Ilość 4 | Cena jedn. netto 5 | Wartość ogólna netto 6 (kol.4xkol.5) | VAT (%) 7 | Cena jedn. brutto 5 (kol. 5+kol.7) | Wartość ogólna brutto 8 (kol.6 + kol.7) | Producent 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l. | Błony RTG 3 x 4 a150szt | op. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Błony RTG 13x18 a 100szt | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Błony RTG 18x24 a 100szt | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Błony RTG 20 x 40 a 100szt | op. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Błony RTG 24x30 a 100szt | op. | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Błony RTG 35x35 a 100szt | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Błony RTG 35x43 a 100szt | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Błony RTG 30x40 a 100szt | op. | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Błony mammograficzne 18x24 a 100szt HDRC+ | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Błony mammograficzne 24x30 a 100szt | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Utrwalacz do obróbki mechanicznej (roztwór roboczy) | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wywoływacz do obróbki mechaniczn (roztwór roboczy) | op. | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Utrwalacz do błon zębow.1l koncentratu | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wywoływacz do błon zębow.1 l koncentratu | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Koperty RTG 18x24 a 100szt | op. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Koperty RTG 35x35 a 100szt | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Koperty RTG 24x30 a 100szt | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Koperty RTG 35x43 a 100szt | op. | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kasety mammograficzne z tworzywa sztucznego z okienkiem 18x24 | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kasety mammograficzne z tworzywa sztucznego z okienkiem 24x30 | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kaseta z folią wzmacniającą 18x24wzmocnienie 400 z okienkiem (światło niebieskie) | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kaseta z folią wzmacniającą 24x30 wzmocnienie 400 z okienkiem (światło niebieskie) | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kaseta z folią wzmacniającą 35x35 wzmocnienie 400z okienkiem (światło niebieskie) | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kaseta z folią wzmacniającą 35x43 wzmocnienie 400 z okienkiem (światło niebieskie) | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kaseta z folią wzmacniającą 30x40 wzmocnienie 400 z okienkiem (światło niebieskie) | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kaseta z folią wzmacniającą 20x40 wzmocnienie 400 z okienkiem (światło niebieskie) | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Kaseta z folią wzmacniającą 30x40 wzmocnienie 800 z okienkiem (światło niebieskie) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Płyn do czyszczenia folii wzmacniających | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |

- Opis przedmiotu zamówienia.

Wymagania techniczne i jakościowe

- wszystkie towary stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji

błony mammograficzne – wymagane parametry

- błona na podłożu poliestrowym oblewana jednostronnie dwoma światłoczułymi warstwami emulsji

- emulsja uczulona na widmo zielone

- gradient średni nie mniejszy niż 4,50

- gęstość minimalna nie większa niż 0,22

- gęstość maksymalna nie mniejsza niż 4,30

- światłoczułość (log E) nie gorsza niż 1,40

- zawartość srebra nie większa niż 5,5 g/m2

- absorpcja wody nie większa niż 28 g/m2

- wszystkie oferowane błony i odczynniki muszą być od jednego producenta oraz być sprzedawane pod jedną marką.

- błony powinny być odporne na wyładowania elektrostatyczne i artefakty ujemne (przejaśnienia) a powierzchnia otrzymanego  radiogramu powinna być błyszcząca.

- Zamawiający z powodu systemu przechowywania błon w ciemni rtg wymaga dostarczenia filmów pakowanych w kartonowe pudełka zewnętrzne, zabezpieczone wewnątrz opakowania foliowym workiem z tworzywa nieprzepuszczalnego dla światła dziennego. Opakowanie wewnętrzne filmów musi być przeznaczone do wielokrotnego otwierania bez naświetlania filmów w przypadku otwarcia opakowania kartonowego

- Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów oraz naświetlony i OPISANY PASEK SENSYTOMETRYCZNY. Powinien dołączyć do oferty wykresy krzywej charakterystycznej oferowanych błon mammograficznych z tabelkami zawierającymi wartości gęstości optycznej dla każdego z 21 stopni paska sensytometrycznego i policzone parametry: gęstość optyczną, minimalną i maksymalną, indeks światłoczułości, indeks kontrastu, gradient średni, światłoczułość (log E).

- odczynniki chemiczne muszą spełniać następujące wymagania:

-muszą posiadać karty charakterystyki

-wywoływacz powinien być dostarczany w formie koncentratu, z którego można uzyskać 2x20 litrów roztworu roboczego

- odczynniki powinny być tego samego producenta i tej samej marki jak błony mammograficzne i ogólnodiagnostyczne

- odczynniki powinny być wieloskładnikowe o dużej trwałości roztworów roboczych. Wywoływacz powinien być trójskładnikowy.

- opakowania koncentratów wywoływacza powinny być kaucjonowane , chyba ,że oferent złoży stosowne oświadczenie poparte kartą charakterystyki substancji   chemicznej

- utrwalacz powinien być dostarczany w formie koncentratu, z którego można uzyskać 2x25 litrów roztworu roboczego

– Odczynniki do obróbki mechanicznej powinny być wieloskładnikowe.

. błony ogólnodiagnostyczne  wymagane parametry:

-- błona na podłożu poliestrowym oblewana dwustronnie światłoczułymi warstwami emulsji wykonanej w technologii płaskiego kryształu

- emulsja uczulona na widmo niebieskie

- oznakowanie każdej błony co najmniej nazwą handlową błony ,nazwą lub  logo producenta

- kontrast średni nie mniejszy niż 3,04

- gęstość minimalna nie większa niż 0,22

- gęstość maksymalna nie mniejsza niż 3,30

- światłoczułość (log E) nie gorsza niż 1,67

- zawartość srebra nie większa niż 3,8 g/m2

- absorpcja wody nie większa niż 26 g/m2

- błony powinny być odporne na wyładowania elektrostatyczne i artefakty ujemne (przejaśnienia) a powierzchnia otrzymanego  radiogramu powinna być błyszcząca.

- Zamawiający z powodu systemu przechowywania błon w ciemni rtg wymaga dostarczenia filmów pakowanych w kartonowe pudełka zewnętrzne, zabezpieczone wewnątrz   opakowania foliowym workiem z tworzywa nieprzepuszczalnego dla światła dziennego. Opakowanie wewnętrzne filmów musi być przeznaczone do wielokrotnego otwierania bez naświetlania filmów w przypadku otwarcia opakowania kartonowego

- Każda błona musi być oznakowana co najmniej nazwą handlową błony, nazwą lub logo producenta i numerem emulsji

-  Światłoczułość błon nie gorsza niż 1,67

-  Absorbcja wody nie większa niż 26 G/M2

- data ważności umieszczona jedynie na pudełkach błon oraz na opakowaniu zbiorczym

Błony dentystyczne parametry

- rozmiar 3x4

-czułośc klasy E

każda błona w elastycznym opakowaniu o miękkich krawędziach i brzegach

Kasety MMG wymagane parametry

- wykonane z tworzywa sztucznego

-okienko identyfikacyjne

-ekrany wzmacniające emitujące widmo zielone o szybkości >=140

- sygnalizator załadowania kasety błoną

- zamki i zawiasy mające możliwo9ść naprawy

- naroża chronione gumowymi odbojnikami

- ekrany wzmacniające z efektem tunelowania light piping

kasety RTG- wymagane parametry

-kasety muszą być wykonane z lekkiego tworzywa sztucznego

- -kasety z ekranami wzmacniającymi niebieskoczułymi sc.400, 800-poz. 27

-kasety z okienkiem do identyfikacji badanego w formacie europejskim

-kasety posiadające sygnalizator załadowania kasety błoną

-kasety powinny posiadać wymienne zamki (możliwość ich wymiany w przypadku uszkodzenia bez potrzeby zakupu nowych kaset)

W przypadku kaset o rozmiarze  13x18 oraz 20x40 oraz 30x40 wzmocnienie 800(światło niebieskie)  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaset innego producenta niż oferowane błony i odczynniki oraz nie muszą one posiadać wskaźnika załadowania kasety błoną.

Do oferty należy dołączyć upoważnienie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wystąpienia w wyżej wymienionej procedurze.

Zapis słowny:

Wartość dostawy netto:.......................................................................................zł.

Wartość dostawy brutto: .   ................................................................................ zł.

Termin płatności ...........dni  od daty dostawy.

Termin dostawy  ......dni od daty otrzymania zamówienia

Termin gwarancji ….miesięcy na oferowany asortyment

............................................ dnia .............................                                                                                                                                                                                                                                                                          .................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 7