Szpital Na Wyspie

ul. Pszenna 2, 68-200 Żary

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W SYSTEMIE RATALNYM

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień 33100000-1

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :   przetarg  nieograniczony

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień            publicznych

Termin składania ofert : 08.12.2015r do godz.1100

Otwarcie ofert : 08.12.2015r o godz.1115

Nr sprawy: SNWZP/35/2015

Zawartość opracowania:

Rozdział I 		 Instrukcja dla wykonawców

Rozdział II 		 Formularz ofertowy

Rozdział III 		 Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział IV 		 Umowa

Zatwierdził

ROZDZIAŁ l

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.	ZAKRES ZAMÓWIENIA

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Pszenna 2  tel. 068 475 76 00 zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy P.Z.P. na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „Zakup sprzętu medycznego w systemie ratalnym".

1)	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, własnej stronie internetowej www.szpitalnawyspie.pl i tablicy ogłoszeń w dniu 27.11.2015 r.

2)	Szczegółowy zakres zamówienia omówiony został w Rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia".

3)	Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

4)     Treść niniejszej SIWZ dostępna jest do upływu terminu składania ofert (ust. 11. pkt. 2)  na stronie internetowej www.szpitalnawyspie.pl. Ponadto Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 23.

2.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1)	Oferta, jak również wszystkie oświadczenia i załączniki do oferty winny być, pod rygorem nieważności złożone w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej.

2)	Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu oferty zamieszczonym w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem. Wszelkie dokumenty stanowiące ofertę musza być podpisane przez osobę upoważniona i opieczętowane pieczątką firmowa. Poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być datowane i własnoręcznie parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

3)	Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami ust.4 niniejszej Instrukcji.

4)	Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowienia niniejszej Instrukcji, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

5)	W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, każda strona kopi winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6)	Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty częściowej.

7)    Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty wariantowej.

8)      Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9)    Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10)     Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

11) Wykonawca występujący wspólnie z innym Wykonawcą nie może składać oferty jako samodzielny Wykonawca lub występować wspólnie z jakimkolwiek innym Wykonawcą w tym samym postępowaniu.

12)  Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta musi być czytelna. Oferty nieczytelne będą odrzucone.

13)  Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego, opieczętowana pieczątką firmową Wykonawcy i posiadać oznaczenia: „Oferta na udział w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup sprzętu medycznego w systemie ratalnym nie otwierać przed , 08.12.2015 r. godz.  11.15".

14)   Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt. 13) oraz dodatkowo podpisane „zmiana" lub „wycofanie".

3.	WARUNKI, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WYMAGANE JEST OD WYKONAWCÓW

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

  - spełnia warunki,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:

- Wykonawca  posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (warunek wynikający z art. 22 ust. 1 pkt.1 ustawy prawo zamówień publicznych),

- Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie (warunek wynikający z art. 22 ust. 1 pkt.2 ustawy prawo zamówień publicznych),

- Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek wynikający z art. 22 ust. 1 pkt.3 ustawy prawo zamówień publicznych),

- Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (warunek wynikający z art. 22 ust. 1 pkt.4 ustawy prawo zamówień publicznych).

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje iż:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z   przedmiotem zamówienia.

  - nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

3.    Wykonawca w zakresie określonym w art. 26 ust. 2 b  ustawy Pzp  - wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu może odwołać się do potencjału innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inne dokumenty określające zakres dostępnych wykonawcy zasobów  innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia , charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

4)	Warunki dodatkowe - Warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia:

a)	Przedmiot zamówienia opisany w Ofercie Wykonawcy powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e - Zestawienie parametrów i warunków wymaganych.

b)	Przedmiot zamówienia opisany w Ofercie Wykonawcy powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w Załączniku nr 2 - Gwarancje i serwis.

4)	W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

a)	Każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.

b)	W odniesieniu do warunku niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału kadrowego i technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej o których mowa w ust. 3.1.1 pkt. od 1) do 4) - muszą wykazać, że wspólnie spełniają wymagane warunki.

c)	Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

d)	Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

UWAGA: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

e)	Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę: w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące wszystkich PODMIOTÓW występujących wspólnie, a nie tylko pełnomocnika.

f)	Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została wybrana zobowiązani są przed zawarciem umowy, do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.

5)     Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w ust. 4 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1) i 2) spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

4. DOKUMENTY l OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ:

1. Dokumenty ogólne:

a) Formularz oferty wg Rozdziału II niniejszej SIWZ.

b) Informację ogólną o Wykonawcy wg załącznika nr 1 do oferty.

2)         Na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy

oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

- aktualny wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- opłacona  polisa,  a  w  przypadku  jej   braku   inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności cywilnej w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia – zadania

- Oświadczenie o przynależności lub nie, do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm. wg załącznika nr 6 do SIWZ. W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz podmiotów należących do grupy kapitałowej do której przynależy (Załącznik nr 6)

- Oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców (załącznik nr 7)

- Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do  wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, (wzór oświadczenia według załącznika nr 2 do SIWZ).

- Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  o których mowa  art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,(wzór oświadczenia według załącznika nr 4 do SIWZ).

- Oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania Rzeczpospolitej Polski (wzór oświadczenia według załącznika nr 5 do SIWZ)

- Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt.3  ppkt. 3 SIWZ ROZDZIAŁ IINSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy pzp.

3)	Na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu
zamówienia oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a)	Zestawienie parametrów i warunków wymaganych wg załącznika nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e do opisu przedmiotu zamówienia do oferty.

b)	Gwarancje i serwis wg załącznika nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia do oferty.

- Wykaz punktów serwisowych na terenie kraju.

- Harmonogram spłat ratalnych

- Deklaracja zgodności ze znakiem CE do każdego z zamawianych urządzeń medycznych.

4)         W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie:

a)	Pełnomocnictwo do podpisywania ofert i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie odpowiednich dokumentów.

b)	Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) lit. b) oraz pkt. 2) lit. a), b) i c) przedstawia każdy z tych Wykonawców.

5)    W przypadku oferty składanej przez Wykonawcę posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się om zamówienie,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne  albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6)        Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w terminie przewidzianym na złożenie ofert nie złożyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowana dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

5.	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

W terminie do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy.

6.	OKRES TRWANIA UMOWY

Zamawiający informuje, że umowa ratalna zostanie podpisana na okres 18 miesięcy.

7.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

a)	Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała negocjacjom, za wyjątkiem ustawowej zmiany podatku od towaru i usług.

b)	Wykonawca określi w PLN cenę jednostkową netto, stawkę podatku od towaru i usług, wartość podatku, cenę brutto dla poszczególnych pozycji danego wiersza „formularza cenowego".

c)	Cena brutto oferty stanowi suma poszczególnych wierszy formularza cenowego wpisana w pozycję „Razem - cena brutto" „formularza cenowego".

d)	Cena brutto oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia: koszt towaru, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, transportu zagranicznego i krajowego, koszty cła, odprawy celnej, podatku od towarów i usług, koszt załadunku i rozładunku, wniesienia i instalacji oraz koszt pierwszego uruchomienia (przekazania do eksploatacji) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. Szkolenia muszą być przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostaną stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu. Oraz, w okresie gwarancji, koszty wykonywania przeglądów i konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta i ustalonym harmonogramem.

e)	Oferowane wyspecjalizowane urządzenia są kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

f)	Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

Uwaga: Cenę oferty i wartości podatku od towaru i usług oraz pozostałe wartości w „formularzu cenowym" należy podać a dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z §9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95 póz. 798).

8.	WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie  rozliczenia  związane  z  realizacją zamówienia   publicznego,   którego  dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

- TERMIN PŁATNOŚCI

  - raty w wysokości określonej w ofercie, płatne z dołu ostatniego dnia miesiąca,

  - płatność pierwszej raty nastąpi w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa sprzętu Zamawiającemu.

10.	KRYTERIA PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA l OCENA OFERT

    - Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia:

a) Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria i będą one miały określone niżej znaczenie:

Cena  – 90%

Koszty finansowania - 10%

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z(spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert nie podlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert.

  - Sposób przyznawania punktów:

Kryterium cena zostanie ocenione w skali od 0 do 90,00 pkt. Oferta z najniższą ceną uzyska 90,00 pkt.

Kryterium będzie wyliczone wg wzoru:

Cena oferty najkorzystniejszej

Cena oferty badanej

Kryterium koszty finansowania zostanie ocenione w skali od 0 do 10,00 pkt. Oferta z najniższymi kosztami finansowania uzyska 10,00 pkt.

Kryterium będzie wyliczone wg wzoru:

Najniższe koszty finansowania

Koszty finansowania oferty badanej

  - Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert nie podlegających odrzuceniu) która otrzyma największa łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena + koszty finansowania)

  - Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

11.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium.

12.    ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13.   MIEJSCE l TERMIN SKŁADANIA OFERT

a)       Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 14 - Sekretariat, Szpital Na Wyspie  Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Pszenna 2

b)      Termin składania ofert upływa dnia  08.12.2015r. o godzinie 1100

c)     Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w lit. b) zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

14. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

a)      Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

b)    Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło: do zamawiającego po terminie określonym  w art. 38 ust. 1 ustawy PZP.

c)   Zamawiający dopuszcza składanie próśb o wyjaśnienie treści SIWZ pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na numer +48(68) 475 77 00 lub meilem: zp@szpitalnawyspie.pl

d)    Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający prześle jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez ujawniania źródła zapytania.

e)     Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następującą osobę: Kamilę Wojtaszewską tel. (068) 475 76 15 lub 513 132 885

15.         OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16.         OTWARCIE l OCENA OFERT

a)	Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 08.12.2015 r. o godz. 1115 do siedziby Zamawiającego, sala konferencyjna.

b)	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

c)    Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia do poniesienia przez Zamawiającego, podane w ofercie.

d)	Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przysłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwierania ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje.

f)	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

g)	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty.

17.       PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIE

a)	Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach określonych w art. 93 ustawy.

  - Unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.     UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

a)	Zamawiający udzieli zamówienia, poprzez zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i sporządzona będzie ściśle według niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

b)	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

-    wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

-   Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

-   Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

c)	Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę zgodnie z art. 94 ustawy PZP, z wyłączeniem sytuacji, gdy zostanie wniesione odwołanie przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania.

d)	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w lit. a), również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

e)	W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie kierował
korespondencję do ustanowionego pełnomocnika.

19.   ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

20.  ZAWIADOMIENIA l OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO l WYKONAWCÓW

a)	Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na nr 684757700 lub meilem: zp@szpitalnawyspie.pl

b)	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, meila każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

21.   ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o niniejsze zamówienie publiczne, wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku, w wyniku naruszenia zasad naruszonych w ustawie PZP, można złożyć odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Szczegółowe warunki odwołań określają artykuły 180 – 193 ustawy PZP.

22.     W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. , póz. 907 ze zm.)

ROZDZIAŁ Il

FORMULARZ OFERTY

(oznaczenie Wykonawcy)

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

68-200 Żary

ul. Pszenna 2

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi w SIWZ przez Zamawiającego warunkami:

  - Kalkulacja częściowa:

| Przedmiot Zamówienia | Ilość sztuk | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Bronchofiberoskop | 1 | za cenę bez VAT ..................................... zł. | z VAT ................................zł. |
| Wideogastroskop | 1 | za cenę bez VAT ..................................... zł. | z VAT ................................zł. |
| Aparat KTG | 3 | za cenę bez VAT ..................................... zł. | z VAT ................................zł. |
| Łóżko porodowe | 1 | za cenę bez VAT ..................................... zł. | z VAT ................................zł. |
| Kardiomonitor | 1 | za cenę bez VAT ..................................... zł. | z VAT ................................zł. |

2 Cena przedmiotu zamówienia z kosztami finansowania:

Wartość netto.......................................................................................................zł

(słownie: .........................................................................................................)

podatek VAT............%, tj. .................................................................................zł

Wartość brutto.....................................................................................................zł

(słownie: .........................................................................................................)

3. Kalkulacja kosztów finansowania (18 miesięcy)

1. Cena przedmiotu zamówienia: kwota netto………………, Vat……..., kwota brutto…………

(bez kosztów finansowania)

2. Rata miesięczna                        kwota netto………………, Vat……..., kwota brutto…………

3. Łączna wartość rat (18)            kwota netto……………, Vat……...,   kwota brutto…………

4. Koszty finansowania ogółem    kwota netto……………, Vat………, kwota brutto…………

2)         Oświadczamy, że:

a)	Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

b)	Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

c)	Zapoznaliśmy się z projektem umowy, który został załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

d)	Cena brutto oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia: koszt towaru, opakowania, ubezpieczenia, transportu zagranicznego i krajowego, koszty cła, odprawy celnej, podatku od towarów i usług, koszt załadunku i rozładunku, wniesienia i instalacji oraz koszt pierwszego uruchomienia (przekazania do eksploatacji) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostaną stosownymi zaświadczeniami
potwierdzającymi udział w szkoleniu. Oraz koszty wykonywania, w okresie gwarancji, przeglądów i konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta oraz ustalonym harmonogramem.

e)	Oferowane wyspecjalizowane urządzenia są kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

f)	Dostarczone Zamawiającemu urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w
obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

g)	Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

i)	Ofertę niniejszą składamy na ………kolejno ponumerowanych stronach.

3)	Deklaruję:

a)	Termin wykonania zamówienia do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy.

b)	Spełnianie warunków stawianych przez Zamawiającego określonych w załączniku nr 3.

c)	Spełnianie warunków stawianych przez Zamawiającego określonych w załączniku nr 4.

d)	Że dostarczony sprzęt jest w pełni nowy i nie używany wcześniej, np. jako wersja
demonstracyjna.

4)	Załącznikami do niniejszej oferty są:

a)	...................................................

b)	...................................................

c)	...................................................

....................................................dnia ........................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Nr sprawy: SNWZP/35/2015

(oznaczenie Wykonawcy) 					        Załącznik nr 1 do oferty

INFORMACJA OGÓLNA O WYKONAWCY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup sprzętu medycznego w systemie ratalnym" przedkładam następujące informacje:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Województwo  ...................................................................................................................................

Powiat.................................................................................................................................................

Nazwiska osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy przy sporządzaniu niniejszej oferty:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Numer telefonu: .....................................................................................................

Numer faxu: .............................................................................................................

NIP ...............................................................

REGON ......................................................

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w …………………………………pod numerem KRS ……………………..

...................................dnia....................                                          ...............................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Nr sprawy: SNWZP/35/2015

Załącznik nr 2 do oferty

.........................................................

( Pieczęć Wykonawcy )

                - OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 tys. euro w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego w systemie Ratalnym sprawy  SNWZP/35/2015

Ja niżej podpisany ...........................................................................................................................................................

(nazwisko i imię)

działając w imieniu ........................................................................................................................................................

(nazwa i adres firmy)

..............................................................................................................................................................................,

będący należycie upoważniony (upoważniony na piśmie* /wpisany w rejestrze*) do reprezentowania przeze mnie firmy Oświadczam, że brak jest podstaw faktycznych i prawnych do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w/w Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297 kk/ za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy  w powyższym oświadczeniu.

.................................... dnia ....................

.....................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Nr sprawy: SNWZP/35/2015

Załącznik nr 3 do oferty

.........................................................

( Pieczęć Wykonawcy )

                - OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dotyczy osób fizycznych).

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 tys. euro w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego w systemie Ratalnym sprawy  SNWZP/35/2015

Ja niżej podpisany ...........................................................................................................................................................

(nazwisko i imię)

działając w imieniu ........................................................................................................................................................

(nazwa i adres firmy)

..............................................................................................................................................................................,

będący należycie upoważniony (upoważniony na piśmie* /wpisany w rejestrze*) do reprezentowania przeze mnie firmy Oświadczam, że brak jest podstaw faktycznych i prawnych do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w/w Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297 kk/ za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy  w powyższym oświadczeniu.

.................................... dnia ....................

.....................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Nr sprawy: SNWZP/35/2015

Załącznik nr 4do oferty

.........................................................

( Pieczęć Wykonawcy )

                - OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt.1-4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 tys. euro w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego w systemie Ratalnym sprawy  SNWZP/35/2015

Ja niżej podpisany ...........................................................................................................................................................

(nazwisko i imię)

działając w imieniu ........................................................................................................................................................

(nazwa i adres firmy)

..............................................................................................................................................................................,

będący należycie upoważniony (upoważniony na piśmie* /wpisany w rejestrze*) do reprezentowania przeze mnie firmy Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w ogłoszeniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponieważ:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadam wiedzę i doświadczenie.

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297 kk/ za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy  w powyższym oświadczeniu.

.................................... dnia ....................

.....................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Nr sprawy: SNWZP/35/2015

Załącznik nr 5 do oferty

.........................................................

( Pieczęć Wykonawcy )

                - OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 tys. euro w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego w systemie Ratalnym sprawy  SNWZP/35/2015

Ja niżej podpisany ...........................................................................................................................................................

(nazwisko i imię)

działając w imieniu ........................................................................................................................................................

(nazwa i adres firmy)

..............................................................................................................................................................................,

będący należycie upoważniony (upoważniony na piśmie* /wpisany w rejestrze*) do reprezentowania przeze mnie firmy Oświadczam, że:

Wszystkie zaoferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto oświadczamy, że udostępnimy je na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania wezwania.

.................................... dnia ....................

.....................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

SNWZP/35/2015

Załącznik nr 6 do oferty

.........................................................

( Pieczęć Wykonawcy )

                - OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w trybie art. 26 ust.2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 tys. euro w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego w systemie Ratalnym sprawy  SNWZP/35/2015

Ja niżej podpisany ...........................................................................................................................................................

(nazwisko i imię)

działając w imieniu ........................................................................................................................................................

(nazwa i adres firmy)

..............................................................................................................................................................................,

będący należycie upoważniony (upoważniony na piśmie* /wpisany w rejestrze*) do reprezentowania przeze mnie firmy przedkładam informacje o:

- przynależności do grupy kapitałowej:	*

………………………………………………………

- braku przynależności do grupy kapitałowej	*

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297 kk/ za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy  w powyższym oświadczeniu.

.................................... dnia ....................

.....................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Uwaga:

W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz podmiotów należących do grupy kapitałowej do której przynależy.

SNWZP/35/2015

Załącznik nr 7 do oferty

.........................................................

( Pieczęć Wykonawcy )

                - OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 tys. euro w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego w systemie Ratalnym sprawy  SNWZP/35/2015

Ja niżej podpisany ...........................................................................................................................................................

(nazwisko i imię)

działając w imieniu ........................................................................................................................................................

(nazwa i adres firmy)

..............................................................................................................................................................................,

będący należycie upoważniony (upoważniony na piśmie* /wpisany w rejestrze*) do reprezentowania przeze mnie firmy oświadczam/y, że zamówienie publiczne zrealizuje/my:

1) sam/i*

2) w formie konsorcjum*

3) przy udziale podwykonawców*:

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………*

(cześć zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcom)

b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………*

(cześć zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcom)

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297 kk/ za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy  w powyższym oświadczeniu.

.................................... dnia ....................

.....................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn.:       „Zakup sprzętu medycznego w systemie ratalnym".

1.    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)   Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego w systemie ratalnym wraz z dostaw, montażem oraz przeszkoleniem personelu medycznego z zakresu obsługi przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e do opisu przedmiotu zamówienia „Zestawienie parametrów i warunków wymaganych", będących załącznikiem do oferty.

2) W skład sprzętu medycznego będącego przedmiotem finansowania wchodzi:

- Bronchofiberoskop – 1 szt

- Wideogastroskop – 1 szt

- Aparat KTG – 3 szt

- Łóżko porodowe – 1 szt

- Kardiomonitor – 1 szt

3) Finansowanie ratalne na okres 18 miesięcy, szczegółowe warunki zawiera Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia do SIWZ

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4)   W zakres niniejszego przedmiotu zamówienia wchodzi ponadto:

a)    Opakowanie towaru oraz jego ubezpieczenie, transport krajowy i zagraniczny, koszty cła, odprawy celnej, podatek od towarów i usług, załadunek i rozładunek, wniesienie.

b)   Montaż (instalacja) oraz pierwsze uruchomienie (przekazanie do eksploatacji) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

c)    Przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji aparatury. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostaną stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu.

d)   Wykonywanie, w okresie gwarancji, przeglądów i konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta oraz z warunkami określonymi w załączniku nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia „Gwarancje i serwis", stanowiącym załącznik do oferty.

e)    Wykonawca ustali terminy przeglądów i konserwacji z Użytkownikiem, a harmonogram dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. Czas przeglądów i konserwacji wynikający z harmonogramu nie będzie wliczany w czas przestoju sprzętu.

Za terminową realizacje przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą zgodnie z dokumentacją producenta, na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Po przeglądzie Wykonawca wystawi certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji klinicznej oraz dokona wpisu do Paszportu aparatu. -    Wykonawca zobowiązany jest założyć dokument - Paszport aparatu - dla danego urządzenia.

3)   Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowe terminy: dostawy, montażu oraz szkolenia.

4)   Dostarczony sprzęt musi być w pełni nowy i nie używany wcześniej, np. jako wersja demonstracyjna.

5)    Dostarczone Zamawiającemu urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

6)   Konsultacje w sprawach reklamacji odbywać się będą poprzez bezpośredni kontakt z wyznaczonym inżynierem serwisowym.

7)   Wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę potwierdzone będzie protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

8)   Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia następujące dokumenty: Kartę gwarancyjną w języku polskim Instrukcję użytkowania w języku polskim

-    Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych oraz warunki świadczenia usług przez punkty serwisowe Paszport aparatu.

Miejscowość…………………..Data…………………….

SNWZP/35/2015

Załącznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Bronchofiberoskop – 1 szt

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	rok produkcji min. 2015 r.

| Lp | Opis wymaganych parametrów | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| I | BRONCHOFIBEROSKOP – 1 Szt. |
|  | Głębia ostrości 1-50 mm | TAK (PADAĆ) |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. 5,9 mm | TAK (PADAĆ) |  |
|  | Średnica końcówki max.5,9 mm | TAK (PADAĆ) |  |
|  | Średnica kanału roboczego max 2,8 mm | TAK (PADAĆ) |  |
|  | Kąt obserwacji min 120o | TAK (PADAĆ) |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej góra /dół 180°/ 130° | TAK (PADAĆ) |  |
|  | Długość robocza sondy 600 mm. | TAK (PADAĆ) |  |
| II | Źródło światła |  |
|  | Halogen 150 Wat | TAK (PADAĆ) |  |
|  | Napięcie zasilania 230V/50 Hz | TAK (PADAĆ) |  |
|  | Waga max. 8,0 kg | TAK (PADAĆ) |  |
|  | Wymiary 195 mm (szer.) x 215 mm (wys.) x 350 mm (gł.) | TAK (PADAĆ) |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „wartość wymagana” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia ....................                                                                                                                                      ................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

SNWZP/35/2015

Załącznik nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Wideogastroskop – 1 szt

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	rok produkcji min. 2015 r.

| l.p | SYSTEM ENDOSKOPII PRZEWODU POKARMOWEGO | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wideogastroskop |  |  |
| 1 | Średnica sondy endoskopowej – max 9,2 mm | TAK |  |
| 2 | Kanał roboczy – min 2,8 mm | TAK |  |
| 3 | Głębia ostrości: min 3-100 mm | TAK |  |
| 4 | Minimalne zginanie końcówki Endoskopu: G: 210º, D:90º, L:100º, P:100º | TAK |  |
| 5 | Pole widzenia - 140º | TAK |  |
| 6 | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora z możliwością dowolnego zaprogramowania każdego z nich – min 4 | TAK |  |
| 7 | Długość sondy roboczej – 1020 –1040 mm | TAK |  |
| 8 | Długość całkowita – max 1370 mm | TAK |  |
| 9 | Endoskop kompatybilny z torem wizyjnym EVIS EXERA firmy Olympus będącymi na wyposażeniu pracowni | TAK |  |
| 10 | Możliwość mycia i dezynfekcji w środkach: glutaraldehyd i kwas nadoctowy | TAK |  |
| 11 | Rok produkcji 2015. | TAK |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „wartość wymagana” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia ....................                                                                                                                                      ................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

SNWZP/35/2015

Załącznik nr 1c do opisu przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Aparat KTG – 3 szt

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	rok produkcji min. 2015 r.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Warunki pracy |
| 1 | Temperatura: 10 °C do 40 °C (od 50 °F do 104 °F) | Tak |  |
| 2 | Wilgotność: 20% do 90% bez kondensacji | Tak |  |
| II | Transport i przechowywanie |
| 1 | Temperatura: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F) | Tak |  |
| 2 | Wilgotność: 20% do 90% bez kondensacji | Tak |  |
| III | Parametry techniczne |
| 1 | Zakres pomiarowy FHR: 30-240 BPM | Tak |  |
| 2 | Dokładność wskazań FHR: ±2% zakresu pomiarowego | Tak |  |
| 3 | Zakres pomiaru skurczów macicy UC: 0-99 jednostek | Tak |  |
| 4 | Dokładność pomiaru UC: ±1% zakresu pomiarowego | Tak |  |
| 5 | Możliwość monitorowania ciąży bliźniaczej | Tak |  |
| 6 | Wymiary: 96mm (wys.) x 326mm (szer.) x 276mm (głęb.) | Tak |  |
| 7 | Waga: 5,5 kg | Tak |  |
| 8 | Zasilanie: Zasilacz AC/DC: 18V, 2.5 A / Akumulator Li-Ion | Tak |  |
| 9 | Maks. pobór mocy: 80 VA | Tak |  |
| 10 | Prezentacja danych: Wyświetlacz, sygnalizacja dźwiękiem, wydruk | Tak |  |
| 11 | Rozmiar papieru: 90 mm x 152 mm | Tak |  |
| 12 | Szybkość drukowania: 1 – 3 cm/min ±1%, tryb trendu: 10 cm/min | Tak |  |
| 13 | Dokładność drukarki termicznej: ± 1% | Tak |  |
| 14 | Typ ekranu: Graficzny wyświetlacz LCD | Tak |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „wartość wymagana” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia ....................                                                                                                                                      ................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

SNWZP/35/2015

Załącznik nr 1d do opisu przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Łóżko porodowe – 1 szt

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	rok produkcji min. 2015 r.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych. Łóżko wykonane w technologii antybakteryjnej: szczyty, poręcze boczne, osłony tworzywowe wykonane z tworzywa opartego na nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Konstrukcja łóżka pokryta lakierem antybakteryjnym. | TAK |  |
|  | Długość łóżka: 2200 mm ( + 30 mm ). | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość łóżka: 1050 mm ( + 30 mm ). | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości leża: 600 do 990 mm (+20 mm ). | TAK |  |
|  | Kąt uniesienia oparcia pleców: 700 ( + 50 ). | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga : 150 ( + 30 ). | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga : 80 ( + 30 ). | TAK |  |
|  | Kąt uniesienia siedziska: 200 ( + 30 ). | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego, sterowanego z pilota nożnego. | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców za pomocą siłownika elektrycznego, sterowanego z pilota nożnego. | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości leża oraz oparcia pleców sterowana dodatkowo z paneli sterujących umieszczonych w poręczach bocznych od strony pacjentki i personelu. | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu siedziska za pomocą siłownika elektrycznego, sterowanego z pilota nożnego. | TAK |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR w oparciu pleców. | TAK |  |
|  | Przechyły wzdłużne wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą. | TAK |  |
|  | Podświetlanie podłogi załączane z paneli sterujących w poręczach bocznych. | TAK |  |
|  | Panel kontrolny z funkcją sterowania i blokowania funkcji elektrycznych łóżka, również w przypadku awarii zasilania. | TAK |  |
|  | Panel chowany pod leże od strony segmentu oparcia pleców. | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający wykonanie kilku cykli w przypadku zaniku zasilania | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania pozycji fotelowej. | TAK |  |
|  | Segment nożny leża z regulacją położenia wzdłużnego, z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko. | TAK |  |
|  | Tworzywowe poręcze boczne opuszczane. Górna powierzchnia poręczy z poliuretanowymi, przeciwpoślizgowymi nakładkami. | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe wyjmowane z ramy leża. | TAK |  |
|  | Rama łóżka od strony głowy pacjentki zaopatrzona w krążki odbojowe.. | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, osłonięta obudową z tworzywa ABS (z nanotechnologią srebra) | TAK |  |
|  | Segment siedzenia i segment nożny osłonięte odejmowanymi wkładami z tworzywa ABS (z nanotechnologią srebra) |  |  |
|  | Łóżko przejezdne - mobilne, z centralną blokadą kół oraz funkcją blokady jednego koła do jazdy na wprost | TAK |  |
|  | Materace z pianki poliuretanowej spienionej. Pokrowce na materace z tkaniny nie przepuszczającej wilgoci. | TAK |  |
|  | Wyposażenie łóżka: materac materac dla noworodka miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej podkolanniki (komplet) oparcia pod stopy (komplet) uchwyty rąk (komplet) poręcze boczne z panelami sterującymi wieszak kroplówki, 2 haczyki – 1 szt. adapter do wieszaka kroplówki – 1 szt. Uchwyt do pozycji kucznej Wózek na wyposażenia | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu | TAK |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „wartość wymagana” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia ....................                                                                                                                                      ................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 1e do opisu przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Kardiomonitor – 1 szt

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	rok produkcji min. 2015 r.

| Lp. | PARAMETRY | Parametry wymagane | Parametr lub cecha oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymogi ogólne | TAK |  |
|  | Uniwersalny monitor pacjenta, przeznaczony do wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w algorytmy pomiarowe dostosowane do monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków. Wybór kategorii pacjenta automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do przedziału wiekowego pacjenta | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur przynajmniej do 40°c | TAK |  |
|  | Zasilanie | TAK |  |
|  | Ograniczenie miejsca zajmowanego na stanowisku pacjenta przez zastosowanie zasilacza wbudowanego w jednostkę główną monitora. Mechanicznym zabezpieczenie przed przypadkowym wyciągnięciu kabla zasilającego | TAK |  |
|  | Zasilanie ac 230 v 50 hz | TAK |  |
|  | Wbudowane zasilanie (akumulator) umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu i w czasie zaniku zasilania sieciowego – przynajmniej przez 3 godziny. Akumulatory z możliwością wymiany bez udziału serwisu. | TAK |  |
|  | System montażu | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w system montażu na ścianie: ramię umożliwiające regulację wysokości, obrót i nachylenie monitora z dodatkowym koszykiem na akcesoria | TAK |  |
|  | Ekran | TAK |  |
|  | Wygodne przeglądanie danych na kolorowym ekranie o przekątnej przynajmniej 15”. Rozdzielczość matrycy LCD przynajmniej 1024x768. | TAK |  |
|  | Wygodne włączanie, przy użyciu jednej operacji (jak np. naciśnięcie przycisku) ekranu z widokiem wszystkich monitorowanych parametrów ze wszystkimi krzywymi dynamicznymi (min. 11), oraz ekranu z wartościami liczbowymi parametrów wyświetlanymi dużą czcionką wraz z małą krzywą dynamiczną odpowiadającą wyświetlanemu parametrowi, zapewniającą dobrą widoczność z większej odległości | TAK |  |
|  | Bezpośredni powrót do powyższych ekranów powinien być dostępny z każdego innego wyświetlanego układu ekranu | TAK |  |
|  | Dodatkowe złącza | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego ekranu kopiującego za pośrednictwem wbudowanego złącza VGA | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia kardiomonitora do systemu przyzywania personelu medycznego, tzw. „Nurse-Call” | TAK |  |
|  | Dedykowane złącze w jednostce głównej monitora umożliwiające podłączenie systemu antykradzieżowego, np. typu kensington-lock | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony we wbudowane złącze RJ-45 do podłączenia do sieci centralnego monitorowania. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony we wbudowaną drukarkę (rejestrator paskowy), pozwalającą na drukowanie danych bieżących i archiwalnych, np. Zapamiętanych zdarzeń alarmowych, zdarzeń arytmii, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków. Wydruk na rejestratorze generowany ręcznie – przez użytkownika, lub automatycznie: w wybranych odstępach czasu oraz przez zdarzenie alarmowe. W ofercie ujęte przynajmniej 4 rolki papieru do drukarki. | TAK |  |
|  | Praca w sieci | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta gotowy do współpracy z centralą monitorującą za pośrednictwem standardowej sieci komputerowej typu Ethernet (IEEE802.3) bez dodatkowych inwestycji. | TAK |  |
|  | Obsługa | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami monitora za pomocą ekranu dotykowego, stałych przycisków do uruchamiania najczęściej używanych funkcji jak: wyciszanie alarmu, uruchamianie pomiaru ciśnienia, dostęp do menu, uruchamianie wydruku itp., oraz pokrętła | TAK |  |
|  | Menu ekranowe, dostępne za pomocą funkcji dotykowej, powinno umożliwić przeprowadzenie większości działań za pomocą prostych operacji, nie wymagających zagłębiania się wielopoziomowe struktury | TAK |  |
|  | Wygodna funkcja przyjmowania pacjenta, z możliwością wprowadzenia jego danych demograficznych przy pomocy klawiatury ekranowej | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję „standby”, pozwalającą na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do przenoszenia, posiada rączkę lub równoważne rozwiązanie ułatwiające trzymanie w dłoni. Masa do 7 kg | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w system alarmów technicznych – informujących m.in. o awarii lub nieprawidłowym podłączeniu czujnika | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w 3-stopniowy system alarmów klinicznych, sygnalizowanych i rozróżnianych wizualnie i dźwiękowo, z podaniem przyczyny alarmu | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w diodowy pasek alarmowy, sygnalizujący dodatkowo – oprócz informacji na ekranie – każdorazowe wystąpienie alarmu. Poziom alarmu na pasku rozróżniany kolorystycznie | TAK |  |
|  | Możliwość łatwej edycji granic alarmowych, każdego z monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji poziomu głośności alarmów, dźwięku sygnału tętna oraz dźwięku klawiszy | TAK |  |
|  | Monitor umożliwia całkowite wyłączenie wybranych alarmów oraz chwilowe wyciszenie wszystkich alarmów z możliwością regulacji czasu wyciszenia w przedziale od 60 do 180 sekund | TAK |  |
|  | Pamięć monitora | TAK |  |
|  | Monitor umożliwia przegląd danych retrospektywnych – wyposażony w funkcję zapamiętywania trendów tablicowych i graficznych wszystkich monitorowanych parametrów z ostatnich 5 dni z rozdzielczością przynajmniej 1 min. | TAK |  |
|  | Monitor umożliwia wybranie zapisu trendów z wyższą rozdzielczością, poniżej 10 sekund | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 60 zdarzeń alarmowych, zawierających wartości liczbowe wszystkich monitorowanych parametrów i przynajmniej 30-sekundowy odcinek krzywej dynamicznej, która wyzwoliła alarm | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć ostatnich 1200 wyników pomiarów NIBP, uwzględniających wartości ciśnienia: skurczowego, średniego i rozkurczowego, oraz czasu wykonania pomiaru | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godz. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki stosowane w intensywnej terapii oraz umożliwiać skonfigurowanie przynajmniej 4 własnych leków | TAK |  |
|  | Pomiary | TAK |  |
|  | Pomiar EKG, możliwość pomiaru z 3 i z 5 elektrod, z możliwością wyświetlenia jednocześnie 7 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Wyświetlanie przebiegów EKG i częstości akcji serca; pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 15 – 350 ud/min | TAK |  |
|  | Tor pomiaru EKG wyposażony w uruchamiany na żądanie filtr chirurgiczny | TAK |  |
|  | W komplecie przewód ekg do 3 elektrod oraz 30 elektrod ekg dla każdego monitora | TAK |  |
|  | W komplecie przewód ekg do 5 elektrod | TAK |  |
|  | Pomiar odchylenia ST, we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie od -20 do +20 mm, włączany na żądanie | TAK |  |
|  | Prezentacja ST w postaci wartości liczbowych i graficzna, w postaci odpowiednich zespołów QRS. Możliwość ręcznej zmiany punktów pomiarowych ST. Pomiary ST zapisywane w pamięci trendów. | TAK |  |
|  | Analiza arytmii, włączana na żądanie, wg. przynajmniej 16 definicji arytmii, u pacjentów ze stymulatorem i bez stymulatora. Pomiar liczby przedwczesnych skurczów komorowych na minutę | TAK |  |
|  | Pomiar oddechu, z elektrod EKG w zakresie 0-150 odd/min. Wyświetlanie fali oddechowej i częstości oddechów. Możliwa zmiana odprowadzenia EKG użytego do monitorowania oddechu, bez konieczności zmiany położenia elektrod. Ustawianie czasu alarmu bezdechu w zakresie min. 10-40 s. z ustawianiem co 5 s. | TAK |  |
|  | Pomiar SpO2, w zakresie 0-100% z dokładnością co najmniej ±2%. Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości liczbowych saturacji i tętna. Pomiar tętna z czujnika saturacji w zakresie min. 25-300 ud/min z dokładnością przynajmniej do ±2 ud/min. W komplecie czujnik na palec. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną. Zakres pomiaru ciśnienia w mankiecie przynajmniej od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 270mmHg dla ciśnienia skurczowego. Możliwość uruchomienia pomiaru na żądanie, pomiarów automatycznych z ustawianym czasem powtarzania od 1 minuty do 8 godzin i pomiarów ciągłych. Wyświetlane wartości liczbowe ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. W komplecie mankiet pomiarowy dla dorosłych w rozmiarze standardowym. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury w 2 kanałach, w zakresie 0-50oc. Możliwy pomiar jednocześnie dwóch temperatur. Możliwość jednoczesnej prezentacji dwóch wartości temperatury i ich różnicy. W komplecie czujnik temperatury skóry. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IPC). Wyświetlanie fali ciśnienia oraz wartości liczbowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. Wybór nazwy mierzonego ciśnienia, powiązany z automatycznym dopasowaniem sposobu wyświetlania. W komplecie akcesoria niezbędne do uruchomienia pomiaru, oraz 5 jednorazowych linii pomiarowych z przetwornikami ciśnienia | TAK |  |
|  | Pomiar co2. Wyświetlanie fali oddechowej oraz wartości liczbowej częstości oddechów. Ustawianie czasu alarmu bezdechu. W komplecie akcesoria niezbędne do uruchomienia pomiaru | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie anestetyczne, umożliwiające pomiary mieszaniny gazów oddechowych na wdechu i wydechu oraz wyświetlanie co najmniej stężenia: o2, co2, n2o oraz środka anestetycznego. Moduł pozwala na wyświetlanie wyników pomiarów na ekranie oferowanego monitora oraz obliczanie liczby mac. Szybkość próbkowania gazów nie niższa niż 130ml/min | TAK |  |
|  | Inne | TAK |  |
|  | Dostępność serwisu producenta na terenie rp – przynajmniej 4 lokalizacje, umożliwiające podjęcie błyskawicznej naprawy monitora | TAK |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „wartość wymagana” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia ....................                                                                                                                                      ................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia

GWARANCJE I SERWIS

Nazwa i adres Wykonawcy: .........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Wykonawca OFERUJE następujące warunki serwisu i GWARANCJI.

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu | Wartość wymagana | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 2 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, | TAK |  |
| 3 | Uzgodniony harmonogram przeglądów zostanie dostarczony w terminie 14 dni od podpisania umowy | TAK |  |
| 4 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Konsultacje w sprawach reklamacji odbywać się będą poprzez bezpośredni kontakt z wyznaczonym inżynierem serwisowym (tel. Fax.) | TAK |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad w terminie 72 godzin licząc od momentu dostarczenia sprzętu do siedziby serwisu (w okresie gwarancji przesyłka kurierską na koszt Wykonawcy), a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski- w terminie do 14 dni roboczych, Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na piśmie lub faksem | TAK |  |
| 7 | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godzin Wykonawca dostarczy aparat zastępczy. W przypadku niedostarczenia aparatu zastępczego naliczane będą kary umowne w wysokości 0,1% ceny brutto umowy | TAK |  |
| 8 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | TAK |  |
| 9 | Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy następujące dokumenty: - Kartę gwarancyjną w języku polskim, - Instrukcję użytkowania w języku polskim, - Wykaz autoryzowanych punktów serwisujących przedmiot zamówienia, - Paszport aparatu dla danego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej – potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wystawienie przez Wykonawcę certyfikatu dopuszczenia sprzętu do eksploatacji klinicznej oraz wpis do Paszportu aparatu. | TAK |  |
| 11 | W przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części aparatury, Wykonawca wymieni tą część na nową, a w przypadku 5. uzasadnionych reklamacji wymieni aparaturę na nową. | TAK |  |
| 12 | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od podpisania umowy. | TAK |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „wartość wymagana” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

................................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

SNWZP/4/III/2014

Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE FINANSOWANIA RATALNEGO

- Finansowanie ratalne sprzętu medycznego w którego skład wchodzi:

- Bronchofiberoskop – 1 szt

- Wideogastroskop – 1 szt

- Aparat KTG – 3 szt

- Łóżko porodowe – 1 szt

- Kardiomonitor – 1 szt

- Okres trwania umowy 18 miesiące

- Wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie w 18 równych ratach

- Raty w walucie PLN

- Płatność pierwszej raty finansowania ratalnego w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa sprzętu Zamawiającemu.

- Raty finansowania ratalnego płatne z dołu ostatniego dnia miesiąca,

- Ubezpieczenie przedmiotu zamówienia w całym okresie trwania umowy  – składka wliczona w opłaty .

ROZDZIAŁ IV

Umowa – projekt

zawarta w dniu .......... w Żarach pomiędzy:

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

68-200 Żary, ul. Pszenna 2

reprezentowanym przez

Prezes Zarządu   -    Wiesław Olszański

Zwanym dalej Zamawiający,

a

.......................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawca.

# Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienia   publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: „Zakup sprzętu medycznego w systemie ratalnym”.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest zakup sprzętu medycznego w systemie ratalnym w którego skład wchodzą: bronchofiberoskop - 1 szt, wideogastroskop – 1 szt, aparat KTG – 3 szt oraz łóżko porodowe – 1 szt, kardiomonitor – 1 szt o parametrach technicznych określonych w ofercie Wykonawcy wg załącznika nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiących integralna część niniejszej Umowy, zwanego dalej „sprzętem medycznym".

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt medyczny jest zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz złożoną ofertą przetargową.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt medyczny jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania, jest kompletny, fabrycznie nowy i nie powystawowy, nie rekondycjonowany i będzie po zainstalowaniu gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). Oferowany przedmiot zamówienia oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia instrukcje obsługi lub dokumentację techniczno-ruchową sprzętu w języku polskim, karty gwarancyjne, wypisane paszporty techniczne oferowanego sprzętu (z wyszczególnieniem w paszporcie technicznym nazwy producenta, nazwy urządzenia, modelu i typu urządzenia, roku produkcji, klasy urządzenia, oznaczenia CE i daty uruchomienia urządzenia).

II. TERMIN DOSTAWY

§ 2

- Wykonawca oświadcza, iż dostarczy, zainstaluje i uruchomi sprzęt medyczny będący przedmiotem niniejszej umowy w terminie do 7 tygodni od daty podpisania umowy. Wraz z dostawą sprzętu medycznego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące tego sprzętu, w tym między innymi karty gwarancyjne i instrukcje obsługi.

- Za termin dostawy rozumie się datę podpisania protokołu odbioru urządzeń.

III. CENA

§ 3

- Cena umowy netto wynosi:	 …………..	zł.

- Cena umowy brutto wynosi:	 …………..	zł.
(słownie : ……………………………………………………………………………..).

- Wysokość raty miesięcznej            …………      zł.

- Cena, o której mowa w ust. 2 obejmuje:

- cenę netto sprzętu,

- koszt instalacji i uruchomienia,

- koszt finansowania

- koszt szkolenia personelu,

- koszty niezbędnych przeglądów i serwisu w okresie gwarancji,

- wszelkie koszty transportu zagranicznego i krajowego,

- ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu,

- ubezpieczenie sprzetu przez cały okres trwania umowy

- koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego,

- wszelkie koszty odprawy celnej,

- cło, podatek VAT,

- inne.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 4

- Zapłata ceny, o której mowa § 3 ust. 2 umowy będzie zrealizowana w 18 równych, miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca. Płatność pierwszej raty nastąpi w kolejnym najbliższym miesiącu po dniu odbioru przedmiotu sprzedaży.

- Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 3 § 2 wypłacone będzie na podstawie wystawionej, końcowej faktury VAT oraz harmonogramu spłaty, który stanowi Załącznik nr 2 do umowy.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

- W przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczony sprzęt medyczny, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

##### V. GWARANCJA

§ 5

- Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczonego sprzętu.

- Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na oferowany sprzęt, liczonej od dnia  uruchomienia sprzętu medycznego.

- Okres pełnej gwarancji przedmiotu zamówienia liczony będzie od daty podpisania protokołu przekazania do użytkowania (karta gwarancyjna z dostawą przedmiotu zamówienia).

- Warunki gwarancji określa niniejsza umowa oraz karty gwarancyjne w zakresie nieuregulowanym niniejszą umową oraz w zakresie w jakim jej postanowienia są korzystniejsze od zapisów umowy. Karty gwarancyjne zostaną wydane Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu dostawy. Brak wydania Zamawiającemu kart gwarancyjnych w powyższym terminie upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru sprzętu z winy Wykonawcy. Ponadto Wykonawca przeniesie w dniu dostawy sprzętu na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa wynikających z dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez podmioty trzecie, które to dokumenty dotyczą przedmiotu dostawy.

- W okresie gwarancji Wykonawca będzie wykonywać przeglądy konserwacyjne. Przeglądy będą wykonywane zgodnie z częstotliwością zalecaną przez producenta.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad w terminie 72 godzin licząc od momentu dostarczenia sprzętu do siedziby serwisu (w okresie gwarancji przesyłka kurierską na koszt Wykonawcy), a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski- w terminie do 14 dni roboczych, Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na piśmie lub faksem

6.    przypadku kiedy czas naprawy przekroczy 72 godzin, Wykonawca zapewni w tym okresie, sprzęt   zastępczy o parametrach nie gorszych”

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady ukryte sprzętu medycznego.

- Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu zostały określone w ofercie Wykonawcy wg załącznika nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia

- Z dniem potwierdzenia przez Zamawiającego przyjęcia i uruchomienia sprzętu medycznego, przechodzi na niego prawo własności. Od daty potwierdzenia przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego postępowania Zamawiającego, a w szczególności postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi producenta.

##### VI.  ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 6

1. Zamawiający będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy oferowany przedmiot zakupu nie jest zgodny z formularzem parametrów technicznych oferty, nie jest sprawny technicznie lub posiada widoczne uszkodzenia i wady. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt. 2

2. Strony uzgadniają następujące kary umowne:

- W przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z dostawą, zainstalowaniem, uruchomieniem sprzętu poza termin określony w § 2 ust. 1, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% ceny brutto umowy określonej w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości      10% ceny brutto umowy, określonej w § 3 ust. 2 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.

- z tytułu odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny brutto, określonej w §3 ust.2”.

- W przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z dostawą, zainstalowaniem, uruchomieniem sprzętu zastępczego na czas naprawy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% ceny brutto umowy określonej w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki.

§ 7

- W razie opóźnienia w wykonaniu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz  prawo żądania zapłaty kar umownych. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej.

- Postanowienia § 6 nie wykluczają prawa Zamawiającego do żądania od Wykonawcy, na zasadach ogólnych, odszkodowania, w przypadku gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę.

- Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- zmiany ceny sprzętu  brutto określonej w §2 ustęp 1 spowodowanej wzrostem stawki VAT

- zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- zmiany numeru konta bankowego o którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

- nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.

- obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

### VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. Dopuszcza się przekazanie praw z umowy na konto banku finansującego

§ 9

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy  do realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami i wyznaczenia mu w tym celu 7-dniowego terminu.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygane będą polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe to przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnosci i wprowadzone mogą być aneksami obustronnie podpisanymi.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA	        					         ZAMAWIAJĄCY

....................................						        ....................................

# Text boxes

x 90 x % ( znaczenie )

x 10 x % ( znaczenie )