Żary, dnia 8 lipca 2022 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-31/2022

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach, w podziale na 25 zadań.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.) w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:

**Zadanie 23. Pytanie 1.** Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności mając również na celu dobro pacjenta dopuści w punkcie 1 najwyższej klasy system do kon-trolowanej zbiórki stolca o następujących parametrach:Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego cewnika z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym, worka zbiorczego o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu żelującą zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Cewnik o długości min. 160 cm, posiadający znacznik głębokości w postaci czarnej, grubej kreski widoczny w badaniu RTG, port do wy-pełniania pierścienia uszczelniającego (biały), port irygacyjny (niebieski) oraz port do pobierania próbek stolca (bezbarwny) z zastawką bezzwrotną. Port do wypełnia-nia pierścienia z wbudowanym zaworem redukcji pojemności do max. 45 ml. Porty oznaczone pisemnie i kolorystycznie dla łatwej identyfikacji. Pierścień uszczelniaja- ̨cy posiadający obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwie-nia aplikacji. Cewnik zakończony podstawą montażową do worka z plastikowym pa-skiem do jego podwieszenia na ramie łóżka. W zestawie: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym, 3 dodatkowe za-ślepki zabezpieczające system przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik, instrukcja obsługi w języku pol-skim. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stoso-wania przez 29 dni?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że system jest przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni).

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności w punkcie 2 dopuści worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca, pojemność 1500 ml, skalowane od 100 ml co 250 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Worki jednostron-nie przezroczyste z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza ( worki kompatybilne w ww. systemem).

Zadanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści:

Poz. 3 Jednorazowa igła endoskopowa do ostrzykiwań. Średnica 2,3mm/2,4 mm; Długość 230cm; Długość igły 5/6 mm; Średnica igły 22 G = 0,7mm lub 25 G= 0.5mm.

Poz. 4 Jednorazowe kleszcze biopsyjne powleczone, bez igły oraz z igłą, owalna łyżeczka z podwójnym szlifem. O wymiarach 2,3mm x 1800mm oraz 2300mm, z przyrządem do zdejmowania pobranych próbek do badania, zapakowanym oddzielnie.

Poz. 6 Kleszcze jednorazowe biopsyjne, kolonoskopowe ( jumbo), owalne łyżeczki z podwójnym szlifem z okienkiem z igłą /bez igły 3,0 mm / 230 cm, z przyrządem do zdejmowania pobranych próbek do badania, zapakowanym oddzielnie.

Wyjaśnienie

Poz. 3- Zamawiający dopuszcza

Poz. 4- Zamawiający nie dopuszcza

Poz. 6- Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 12

Rozdział 3 do swz Umowa (Projektowane postanowienia umowy)

§4 ust. 3

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do

30 dni?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody

§7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych:

- ust. d) do 50,00 zł ?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Prezes Zarządu

/-/ Jolanta Dankiewicz