Żary, dn. 24.01.2023 r.

Numer sprawy: SNW/ZP-371-2/2023

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego**

W nawiązaniu do przesłanego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dzierżawę 2 szt. analizatorów parametrów krytycznych RKZ wraz z sukcesywną dostawą odczynników przez okres 21miesięcy , w związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, Zamawiający wyjaśnia:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy w kolumnie „ilość op. na 241 m-cy” powinno być „ilość op. Na 21 m-cy”.

Wyjaśnienie

Ilość opakowań na 21 m-cy.

2. Z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje konieczności wykonywania procedury przeglądowej dla analizatorów parametrów krytycznych, które chcielibyśmy zaoferować (wszystkie komponenty pomiarowe zawarte są w kasetach odczynnikowych, wymienianych w ramach rutynowych działań operatorów), zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wykonywania przeglądów. Wykonawca wraz z ofertą dostarczy stosowne pismo producenta poświadczające brak konieczności wykonywania przeglądów diagnostyczno-konserwacyjnych. Jednocześnie Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis zgodnie z pozostałymi warunkami swz utrzymując urządzenie w pełnej sprawności w całym okresie trwania umowy.

Wyjaśnienie

Zamawiający odstępuje o wymogu wykonania przeglądu sprzętu pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy stosowne pismo producenta poświadczające brak konieczności wykonywania przeglądów diagnostyczno-konserwacyjnych.

Prezes Zarządu

/-/ Jolanta Dankiewicz