PCU NZOZ/1/2012

Żary, 11.01.2012

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Na Wyspie" zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia : „Zakup, dostawa oraz montaż aparatu RTG ze stołem do zdjęć kostnych, kolumną lampy RTG i stojakiem do zdjęć płuc oraz wywoływarki automatycznej do zastosowań w radiologii klasycznej oraz mammografii”, informujemy:

## Czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu gwarancji do minimum 12 miesięcy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

## Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wykonania adaptacji pomieszczeń pod pracownię RTG, czy jedynie projektu instalacji (posadowienia) aparatu RTG w pracowni. Po czyjej stronie leży wykonanie adaptacji pomieszczenia?

Odp. Zamawiający wymaga wykonania projektu instalacji (posadowienia) aparatu RTG w pracowni.

## Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację §5 KARY UMOWNE, ust. 3 w następujący sposób: W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po str. Wykonawcy, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowna w wysokości 10% wartości umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

## Czy Zamawiający dopuści aparat zapewniający rotacje lampy względem osi poziomej w zakresie +/- 135o ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

## Czy Zamawiający dopuści blat o ruchu wzdłużnym 82cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

## Oferowane elementy aparatu RTG musza pochodzić od tego samego producenta celem ich pełnej kompatybilności i integracji: generator RTG, lampa RTG, mocowanie lampy RTG, stół do zdjęć kostnych, stojak do zdjęć płuc. Czy dostarczenie certyfikatu CE i deklaracji zgodności na kompletny aparat rentgenowski obejmującego Lampe, generator, kolumnę, stół kostny i statyw do zdjęć odległościowych będzie traktowane jako spełnienie warunku „ lampa, generator, kolumna, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych pochodzące wyłącznie od jednego i tego samego producenta”?

Odp. Nie.

## Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie stołu do zdjęć kostnych z zakresem ruchu wzdłużnego 102 cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

## Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie stołu do zdjęć kostnych którego minimalna wysokość wynosi ≤56,5 cm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

## Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości założenia przez Wykonawców oferty częściowej po przez wydzielenie z pakietu poz. nr 2 tj. wywoływarka automatyczna do zastosowań w radiologii klasycznej i mammografii 1 szt.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

## Prosimy Zamawiającego o zmianę §5 ust. 3 na : W p0rzypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 10% wartości umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

## Czy Zamawiający dopuści do przetargu generator o zakresie mas ≥ 0,4-600mAs?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

## Czy Zamawiający dopuści do przetargu generator z ilością programów anatomicznych min. 100?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

## Czy Zamawiający dopuści do przetargu lamę RTG z szybkością chłodzenia anody ≥ 100kHU/min?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

## Czy Zamawiający w pkt. 2 Załącznika nr 3 ma na myśli wywoływarkę automatyczną która jest przystosowana do obróbki filmów radiografii klasycznej i ma możliwość optymalizacji parametrów wymaganych przy obróbce filmów mammograficznych czy wywoływarkę mammograficzną która jednocześnie będzie miała możliwość obróbki filmów do radiografii klasycznej?

Odp. Zamawiający miał na myśli wywoływarkę automatyczną która jest przystosowana do obróbki filmów radiografii klasycznej i ma możliwość optymalizacji parametrów wymaganych przy obróbce filmów mammograficznych

W załączeniu – projekt umowy po modyfikacji.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy