## Arkusz1
| Formularz Asortymentowo-cenowy zad. 2 |  |  |  |  | zał. 1.2
lp. | Parametry techniczne/opis | Parametry wymagane | Odpowiedzi | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto
1. | Uchwyt elektrod jednorazowego użytku, sterylny, z dwoma przyciskami, długość 165mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, z kablem o dł. 3m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową / opakowanie 50 szt. | TAK/podać |  | 2
2. | Uchwyt elektrod jednorazowego użytku, sterylny, z dwoma przyciskami, długość 165mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, z kablem o dł. 3m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową; zintegrowany z wężem do odsysania dymu z pola operacyjnego (przewód poprowadzony wewnątrz węża), w komplecie z futerałem / opakowanie 10 szt. | TAK/podać |  | 20
3. | Wąż do odsysania dymu, do jednorazowego uchwytu, dł. 3m, złącze 22mm / 10 szt. | TAK/podać |  | 20
4. | Filtr do odsysacza dymu umożliwiający 4-stopniową filtrację (filtr wstępny, ULPA, węgiel aktywny, filtr dodatkowy), 35-godzinny, 3-portowy (8,4mm, 9,5mm, 22mm), z osłoną przed przypadkowym dotknięciem / opakowanie 2 szt. | TAK/podać |  | 5
5. | Filtr wstępny do odsysacza dymu | TAK/podać |  | 3
10. | Kabel monopolarny do resektoskopów Wolf/Storz, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu żeńska Ø2mm, od strony aparatu 3-bolcowa z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji - 4 szt | TAK/podać |  | 2
11. | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu Ø4mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji- 1 szt | TAK/podać |  | 1
12. | Adapter monopolarny, wtyczka od strony aparatu żeńska Ø4mm (Martin), do podłączenia instrumentów z wtyczkami 3-bolcowymi; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji - 1 szt | TAK/podać |  | 1
13. | Kabel bipolarny do pęset, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji - 5 szt | TAK/podać |  | 2
14. | Pętle jednorazowego użytku Ø100mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją / opakowanie 10 szt. | TAK / podać |  | 1
15. | Pętle jednorazowego użytku Ø175mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją / opakowanie 10 szt. | TAK/podać |  | 1
16. | Tuba wewnętrzna do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) wielorazowego użytku; przeznaczenie do min. 50 cykli sterylizacji - 3 szt | TAK/podać |  | 1
17. | Tuba zewnętrzna Ø5mm z ceramiczną izolacją końcówki, do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) wielorazowego użytku; przeznaczenie do min. 50 cykli sterylizacji - 3 szt | TAK/podać |  | 1
18. | Zestaw laparoskopowy do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) wielorazowego użytku: tuba wewnętrzna i zewnętrzna Ø5mm, kabel dł. 4,5m, jednorazowa pętla Ø100mm, z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie tub z kablem do min. 50 cykli sterylizacji - 3 szt | TAK/podać |  | 1
20. | Tuba dł. 200mm, Ø10mm do instrumentu do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji- 3 szt | TAK/podać |  | 1
21. | Tuba dł. 360mm, Ø10mm do instrumentu do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji - 3 szt | TAK/podać |  | 1
22. | Szczęki proste z mechanizmem tnącym, pokryte powłoką nieprzywierającą, dł. 200mm, wymienny nóż jednorazowego użytku do instrumentu do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji- 1 szt | TAK/podać |  | 1
23. | Szczęki proste z mechanizmem tnącym, pokryte powłoką nieprzywierającą, dł. 360mm do instrumentu do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji- 1 szt | TAK/podać |  | 1
24. | Instrument do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku - zestaw: uchwyt z zaczepem, tuba dł. 200mm, Ø10mm z możliwością obrotu o 360°, szczęki proste z mechanizmem tnącym, pokryte powłoką nieprzywierającą, wymienny nóż jednorazowego użytku, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji (tuba), min. 100 cykli (uchwyt z kablem), min. 20 cykli (szczęki)- 1 szt | TAK/podać |  | 1
25. | Laparoskopowy instrument do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku - zestaw: uchwyt z zaczepem, tuba dł. 360mm, Ø10mm z możliwością obrotu o 360°, szczęki proste z mechanizmem tnącym, pokryte powłoką nieprzywierającą, wymienny nóż jednorazowego użytku, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji (tuba), min. 100 cykli (uchwyt z kablem), min. 20 cykli (szczęki)- 1 szt | TAK/podać |  | 1
26. | Szczypce bipolarne, proste lub zagięte, długość 195mm, końcówka 6-8mm x 1-2mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; do wyboru przez Zamawiającego, przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji- 3 szt | TAK/podać |  | 1
27. | Uchwyt argonowy z dwoma przyciskami i kablem dł. 3,5m, wtyczka od strony aparatu 3-bolcowa, przyłącze argonowe Luer Lock, z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji- 3 szt | TAK/podać |  | 1
28. | Sztywna elektroda argonowa z przestawnym nożem do cięcia i koagulacji z trzonkiem Ø4mm, długość 150mm, Ø5mm, długość noża 14mm, końcówka elektrody wykonana z ceramiki; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji- 4 szt | TAK/podać |  | 2
29. | Elektroda argonowa do koagulacji z giętką końcówką prostującą się w procesie sterylizacji z trzonkiem Ø4mm, długość 370mm, Ø5mm, końcówka elektrody wykonana z ceramiki; przeznaczenie do min. 25 cykli sterylizacji- 2 szt | TAK/podać |  | 1
30. | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. | TAK/podać |  | 3
31. | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji- 3 szt | TAK / podać |  | 1
32. | Przetwornik wielorazowego użytku w postaci nożyczek dysekcyjnych, prostych lub zagiętych, do chirurgii otwartej, dł. 176mm, falowód wykonany z tytanu, instrument automatycznie rozpoznawany przez generator, przeznaczony do min. 250 min. ciągłej aktywacji- 2 szt | TAK / podać |  | 1
33. | Przetwornik wielorazowego użytku w postaci nożyczek dysekcyjnych, zagiętych, do laparoskopii, dł. 349mm, falowód wykonany z tytanu, instrument automatycznie rozpoznawany przez generator, przeznaczony do min. 250 min. ciągłej aktywacji - 2 szt | TAK/podać |  | 1
34. | Jednorazowy uchwyt z tubą 5,5mm do wielorazowego przetwornika ultradźwiękowego w postaci nożyczek dysekcyjnych, prostych lub zagiętych, do chirurgii otwartej, dł. 176-180mm, uchwyt przeznaczony dla prawo- i leworęcznych, z możliwością aktywacji i zmiany trybu- 1szt | TAK / podać |  | 5
35. | Jednorazowy uchwyt z tubą 5,5mm do wielorazowego przetwornika ultradźwiękowego w postaci nożyczek dysekcyjnych, zagiętych, do laparoskopii, dł. 349-350mm, uchwyt przeznaczony dla prawo- i leworęcznych, z możliwością aktywacji i zmiany trybu - 1 szt | TAK / podać |  | 5
| Razem netto | x | x | x | x | 0
| Podatek VAT …..% | x | x | x | x
| Razem brutto | x | x | x | x