Nr  sprawy SNWZP/15/XII/2013

Żary, dn.16.12.2013

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Zakup ratalny fabrycznie nowego aparatu do znieczuleń”,  informujemy:

- Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego z dwoma uchwytami na parowniki, z których jeden jest aktywny a drugi uchwyt na parownik znajduje się z boku aparatu skąd łatwo można przewiesić drugi parownik na port aktywny?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego z podświetlanymi przepływomierzami rotametrycznymi podwójnymi dla O2, N2O i powietrza bez możliwości eksportu danych do zewnętrznych systemów informatycznych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego z respiratorem napędzanym pneumatycznie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Pkt. 29 Czy Zamawiający zaakceptuje respirator anestetyczny z trybami wentylacji: ręczny, spontaniczny, kontrolowany objętością VCV, kontrolowany ciśnieniem PCV oraz trybami wentylacji wspomaganej PSV, SIMV i SMMV?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z regulacją częstości oddechu w zakresie od 4 do 100bpm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z PEEP w zakresie 4-30cmH2O? Pragniemy podkreślić, iż PEEP do 4 cmH2O traktuje się klinicznie jako fizjologiczny.

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 42 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z alarmem braku zasilania  w tlen?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pkt.  51 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z ciśnieniem PEEP prezentowanym na wykresie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 63 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu kompatybilności monitora z posiadanymi przez szpital monitorami serii Infinity? Umożliwiłoby to udział w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a przez to zwiększenie konkurencyjności i korzystniejszą cenę dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Pkt. 66 Czy Zamawiający zestaw monitorujący bez stacji dokującej do monitora pacjenta z multiplikatorem portów?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pkt. 93 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu możliwości podłączenia posiadanego modułu BIS systemu Infinity? Umożliwiłoby to udział w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a przez to zwiększenie konkurencyjności i korzystniejszą cenę dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Pkt. 95 Czy Zamawiający dopuści pomiar zwiotczenia mięśni NMT za pomocą niewielkiego, niezależnego monitora, który można wykorzystać na dowolnym stanowisku do znieczulania? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 31 poz. 158) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej wyraźnie mówią, że stanowisko znieczulenia powinno być wyposażone w „monitor zwiotczenia mięśniowego — 1 na stanowisko znieczulenia”. Wymóg Zamawiającego dotyczący dostarczenia modułu NMT a nie monitora jest wyraźnym ograniczeniem liczby potencjalnych Oferentów mogących brać udział w postępowaniu.

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 103 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stanowisko do znieczulania bez połączenia monitora z aparatem do znieczulania oraz bez prezentacji danych z aparatu minimum dotyczących przepływów na monitorze wraz ze zbieraniem danych z aparatu do znieczulania?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Pkt. 104 Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta i aparat do znieczulania różnych producentów z jednym autoryzowanym serwisem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy gwarancji i serwisu

- Pkt. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie usterki do 96 godzin, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski do 21 dni od czasu zgłoszenia usterki?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pkt. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu po jakim Wykonawca zobowiązany jest do wstawienia sprzętu zastępczego na czas naprawy do 14 dni

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy projektu umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za odstąpienie przez z Zamawiającego od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do 5% ceny brutto umowy określonej w §3 ust.2?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 60 dni roboczych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w Rozdziale II – formularz ofertowy – w „Kalkulacja kosztów finansowania (24 miesiące)” w pkt. 4 Zamawiający wymaga podania kosztu finansowania ogółem?

Odp. Tak.

- Prosimy o zmianę sformułowania użytego przez Zamawiający w SIWZ tj. zamiast „kredyt ratalny”, „kredyt” na sformułowanie „finansowanie ratalne”, „raty”. Pozostawienie zapisów w dotychczasowym brzmieniu znacznie ograniczy konkurencyjność postępowania poprzez niedopuszczenie do udziału w postępowaniu instytucji finansowych innych niż banki a w konsekwencji wpłynie na wartość złożonych ofert. Prosimy zatem o zmianę treści SIWZ w zakresie w/w (m.in. w zał. nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Prosimy o potwierdzenie, że za ubezpieczenie przedmiotu zamówienia w całym okresie trwania umowy odpowiada Zamawiający i pokrywa jego koszt, który to ma nie być wliczony w wartość oferty (w opłaty). Pragniemy nadmienić, iż z dniem potwierdzenia przez Zamawiającego przyjęcia i uruchomienia sprzętu na Zmawiającego przechodzi prawo własności stąd też on winien być odpowiedzialny za jego ubezpieczenie w całym okresie trwania umowy. Dodatkowo w treści Rozdziału IV Umowa  - projekt  §III ust. 3 Zamawiający wskazuje iż w cenę ma być wliczone ubezpieczenie towaru wyłącznie za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu a nie przez cały czas trwania umowy (jak Zamawiający wskazuje w zał. nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia pkt. 7).

W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego powyższego założenia prosimy o wykreślenie z załącznika nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia pkt. 7 o treści: ”7.Ubezpieczenie przedmiotu zamówienia w całym okresie trwania umowy  – składka wliczona w opłaty.”

Odp. Z dniem przejścia prawa własności aparatu na Zamawiającego to Zamawiający odpowiada za ubezpieczenie sprzętu w całym okresie trwania umowy i pokrywa jego koszt.

- Prosimy o ujednolicenie terminu płatności rat. Czy mają być płatne do 30 dnia każdego miesiąca (zgodnie z zapisem projektu umowy §IV ust.1) czy też do ostatniego dnia każdego miesiąca (zgodnie z zapisem Załącznika nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia pkt. 6). Prosimy o jednoznaczne określenie terminów płatności rat.

Odp. Do ostatniego dnia każdego miesiąca.

- Prosimy o dopuszczenie kalkulacji rat w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą w przypadku, gdy wartość oferty będzie wartością niepodzielną na równe raty.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego o zmianę §IV ust. 4 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „4.W przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczony sprzęt medyczny, Wykonawca może naliczyć odsetki 1,5 raza ustawowe za każdy dzień opóźnienia; nie więcej niż odsetki maksymalne”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Mając na względzie równość stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do §VI ustęp 3 o treści: „z tytułu odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny brutto, określonej w §3 ust.2”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy?

Odp. Tak ale na koszt wykonawcy lub finansującego.

- Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

33. W razie zgody, proponowany w pytaniu nr 32 zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie: "Strony ustalają,  że opóźnienie w zapłacie całości bądź części  którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej  ceny”.

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę ale na zamieszczenie następującego zapisu: "Strony ustalają,  że opóźnienie w zapłacie całości bądź części  którejkolwiek raty przekraczające 60 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej  ceny”. Zapis umieszczony w §4 ust 5

- Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz instytucji finansowej?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

- Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie kiedy Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych łóżek.

Odp. 203 szt.

- Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu dostarczenia urządzenia wskazanego w SIWZ poprzez określenie terminu wykonania zamówienia/ dostawy na okres „do 30 dni od daty zawarcia umowy ” lub przynajmniej „do 21 dni od daty zawarcia umowy”. Pozostawienie pierwotnej wersji ww. zapisów, określających sztywną datę realizacji zamówienia tj. do dnia 31.01.2014r., jest bardzo ryzykowne zarówno dla Zamawiającego jak i dla Wykonawcy. Jeżeli bowiem procedura oceny oraz wyboru ofert ulegnie przedłużeniu i to niekoniecznie na czas powyżej 30 dni od daty otwarcia, może dojść do sytuacji, w której umowa będzie mogła zostać zawarta na kilka dni przed albo wręcz dopiero po 31.01.2014r. W konsekwencji czego Zamawiający będzie zmuszony do unieważnienia postępowania, jako iż przedmiotu umowy nie da się zrealizować w terminie określonym w SIWZ. Wprowadzenie proponowanych zmian  usuwa wskazane niebezpieczeństwo i jednocześnie nie spowoduje  nadmiernego wydłużenia oczekiwania na dostawę sprzętu. Należy pamiętać, że ogłaszając postępowanie Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wszelkich okoliczności mogących opóźnić jego rozstrzygnięcie.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający poprzez dodanie do §7 ust. 4 projektu umowy następującego zapisu:

„Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

a) zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

b) zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

c) zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

d) zmiany ceny sprzętu  brutto określonej w §2 ustęp 1 spowodowanej wzrostem stawki VAT

e) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

f) zmiany numeru konta bankowego o którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu

h) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu

i) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

j) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.

k) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikającej z umowy poprzez wystawienie przez Zamawiającego weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o stosowną zmianę SIWZ i projektu umowy stanowiącego jej załącznik.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

42. Czy Zamawiający może dodać w treści umowy stanowiącej załącznik do SIWZ kolejny ustęp w paragrafie 4 dotyczący możliwości postawienia w stan natychmiastowej wymagalności pozostałej spłaty należności w przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczających wartość dwóch rat i zrealizowania zabezpieczeń przewidzianych umową. W tym miejscu należy wskazać, że instytucja natychmiastowej wymagalności nie uiszczonej ceny na wypadek uchybienia terminom poszczególnych rat jest określona w art. 586 § 1 Kc przy czym z istoty rzeczy odnosi się wyłącznie do sprzedaży na rzecz osób fizycznych. W tej sytuacji aby zapewnić Wykonawcy podobne prawo konieczna jest stosowna zmiana SIWZ i załącznika do SIWZ jakim jest umowa.

Powyższa kwestia jest kluczowa dla Wykonawcy z uwagi na 24-miesięczny okres finansowania oczekiwany przez  Zamawiającego.

Odp. Tak jak w odpowiedzi na pytanie 33.

- Proszę o doprecyzowanie czy koszt ubezpieczenia aparatu do znieczuleń ma ponosić Zamawiający, czy też koszt taki ma być po stronie Wykonawcy. Umowa dołączona do SIWZ nie zawiera zastrzeżenia, że własność aparatu będącego przedmiotem sprzedaży przechodzi na Zamawiającego po zapłaceniu przez Zamawiającego całości ceny, stosownie do treści art. 589 Kc. W tej sytuacji przyjąć należy, że własność przedmiotu sprzedaży przechodzi z chwilą wydania go Zamawiającemu. Jeżeli nawet koszty ubezpieczenia miałby ponosić Wykonawca, to ubezpieczonym może być tylko właściciel urządzenia czyli Zamawiający, a tym samym Wykonawca nie ma wpływu na przebieg zdarzeń w trakcie używania urządzenia przez Zamawiającego i ew. zwiększenie z tego tytułu składki. Nie można zatem obliczyć jaka faktycznie będzie składka za ubezpieczenie. Jeżeli koszt ubezpieczenia ma ponosić Wykonawca proszę o dopisanie do treści umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, że ten koszt będzie Wykonawca refakturował w całości na Zamawiającego.

Odp. Tak jak w odp. na pytanie 21.

- Czy zamawiający dopuszcza zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikającej z umowy poprzez zawarcie cesji praw z polisy, obejmującej ubezpieczenie aparatu do znieczuleń do czasu zapłaty pełnej ceny. W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o stosowną zmianę w umowie stanowiącej załącznik do SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy zamawiający dopuszcza zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikającej z umowy poprzez zawarcie umowy zastawu rejestrowego przedmiotem którego będzie zastaw na aparat do znieczuleń. W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o stosowną zmianę w umowie stanowiącej załącznik do SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

45. Wobec treści pytania 5 proszę o dopisanie, że koszty ustanowienia zastawu i jego wykreślenia ponosi Zamawiający.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Koszty ustanowienia zastawu ponosi wykonawca lub finansujący.

46. W celu przygotowania wiążącej oferty, prosimy o udostępnienie dokumentów, które są dla Wykonawcy niezbędne do oceny sytuacji finansowej Zamawiającego.

Lista dokumentów:

- odpis z KRS

- bilans i rachunek zysków i strat na koniec 2012 oraz F01 na koniec września  2013

- zestawienie zobowiązań kredytowych, pożyczkowych i leasingowych, z podaniem w szczególności    kwot pozostałych do spłaty, przedmiotu finansowania oraz terminów spłat.

Odp. Zamawiający wyraża zgode.

Załączniki:

- KRS

- BILANS ZA 2011 ROK

- RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2011 ROK

- BILANS ZA 2012R

- RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2012 ROK

- ZESTAWIENIE ZOBOWIAZAŃ KREDYTOWYCH, POŻYCZKOWYCH I LEASINGOWYCH Z PODZIAŁEM NA KWOTY DO SPŁATY, PRZEDMIOT FINANSOWANIA ORAZ TERMIN SPŁAT

- F01 NA KONIEC WRZESNIA 2013