Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

SNW/ZP/371-46/2023

Wymagane parametry techniczne – opis przedmiotu zamówienia

Szyna do mobilizacji stawu łokciowego ciągłym ruchem biernym ze zintegrowanym siedziskiem

| Lp. | Parametry ogólne | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie wyposażone w minimum dwa silniki z układem kinematycznym gwarantującym zgodny fizjologicznie ruch stawu łokciowego umożliwiające zsynchronizowane ruchy wielopłaszczyznowe oraz realizację ćwiczeń zgodnych z koncepcją PNF |  |
|  | Wybór synchronizacji lub braku synchronizacji pracy silników |  |
|  | Stabilne urządzenie ze zintegrowanym fotelem o miękkim, w pełni dezynfekowalnym obiciu, regulowaną pozycją oparcia pleców i zdrowej ręki. Fotel wyposażony w kółka transportowe. |  |
|  | Niska waga urządzenia - do 30 kg |  |
|  | Stabilne urządzenie o niewielkich wymiarach - maksymalne wymiary urządzenia w pozycji transportowej - długość, szerokość orasz wysokość: 90 x 60 x 60 cm |  |
|  | Obsługa |  |
|  | Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego. |  |
|  | Blokada klawiatury pilota przed przypadkową zmianą parametrów. |  |
|  | Wyraźny ekran LCD TFT z regulacją kontrastu o minimalnej wielkości 320 x 240 pikseli. Ze względów ergonomii i użytkowania także przez osoby starsze wyklucza się ekrany dotykowe. |  |
|  | Intuicyjna filozofia obsługi z zastosowaniem graficznych ikon funkcyjnych na ekranie lub/i oprogramowanie w j. polskim. |  |
|  | Bieżąca informacja o przebiegu ruchu, funkcji i programie terapii wyświetlana na ekranie pilota. |  |
|  | Oskalowane elementy regulacyjne szyny z wymiarami wysokości osi stawu, długości przedramienia, kąta pochylenia |  |
|  | Funkcja „nowy pacjent” resetująca ustawienia dla nowego pacjenta i ustawiająca urządzenie w pozycji wyjściowej |  |
|  | Funkcja „transport” automatyczne ustawienie się szyny w pozycji do transportu |  |
|  | Łączny czas terapii – zapis całkowitego czasu terapii. |  |
|  | Menu serwisowe dla celów serwisu. |  |
|  | Zakresy |  |
|  | Minimalny zakres regulacji przedramienia: 29-46 cm |  |
|  | Minimalny zakres ruchu biernego w stawie łokciowym prostowanie/zginanie od -5° (przeprost) do 140° |  |
|  | Minimalny zakres ruchu w stawie łokciowym pronacja/supinacja od -90° do 90° |  |
|  | Zakres ustawień w stawie barkowym przywodzenie poziome/odwodzenie poziome bez ograniczeń |  |
|  | Regulacja prędkości pracy w minimum 20 poziomach. |  |
|  | Pauzy nastawiane w zakresie minimum: od 0 do 60 minut |  |
|  | Bezpieczeństwo |  |
|  | Stopniowe automatyczne przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych. |  |
|  | Nastawy w czasie rzeczywistym – urządzenie porusza się odpowiednio w czasie ustawiania zakresu ruchu w celu uniknięcia urazów |  |
|  | Zatrzymanie ruchu szyny po naciśnięciu dowolnego przycisku – każdy przycisk, ze względów bezpieczeństwa, stanowi przycisk awaryjny. |  |
|  | Automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy. |  |
|  | Automatyczna zmiana kierunku ruchu przy oporze – autorewers. |  |
|  | Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu w nastawianych minimum 25 poziomach siły oddziaływania. |  |
|  | Klasa ochronności II zabezpieczająca przed porażeniem elektrycznym bezpośrednim i pośrednim |  |
|  | Oparcia kończyny wykonane z elastycznego tworzywa w pełni dezynfekowane środkami bez konieczności rozcieńczania. |  |
|  | Aparat zgodny z normą IEC 60601-1-2:2014 i IEC 60601-1-11:2010 kompatybilności elektromagnetycznej. |  |
|  | Programy |  |
|  | Ćwiczenie ciągłe bez limitu czasu |  |
|  | Programowany czas ćwiczenia od 1 min do 24 godzin - ustawiany co minutę z funkcją prezentacji pozostałego czasu ćwiczenia w czytelnej formie graficznej na ekranie pilota |  |
|  | Program rozgrzewki – płynne i stopniowe rozszerzenie do ustawionego zakresu ruchu w minimum 15 cyklach, rozpoczynając ruch od środka tego zakresu |  |
|  | Program izolacji – ruchy separowane w dwóch płaszczyznach w ramach jednego ćwiczenia |  |
|  | Programy oscylacji – powtarzanie ruchu w obrębie ostatnich 10° przed osiągnięciem ustawionych jako maksimum wartości dla minimum prostowania/zginania oraz pronacji/i supinacji. |  |
|  | Program rozszerzania ruchu dla minimum prostowania, zginania, supinacji i pronacji – automatyczne poszerzanie zakresu ruchu poprzez minimum 10 krotną kontrolowaną próbę przekroczenia limitu o 5° ze zmniejszoną prędkością i zabezpieczeniem autorewersu przy oporze. |  |
|  | Pozostałe |  |
|  | Okres gwarancji mim 24 m-ce | (wpisać)……. |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny potwierdzony imiennym certyfikatem producenta. W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne i serwisowanie- bezpłatne |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V 50/60 Hz, przewodem zasilającym bezpośrednim bez zastosowania dodatkowych zasilaczy i przewodów. |  |
|  | Dokumentacja przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej wyświetlany na ekranie pilota oddzielnie dla zginania/prostowania i supinacji/pronacji |  |
|  | Karty pamięci (min. 5 sztuk w zestawie) do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta. |  |

Uwaga: nie spełnienie warunków, skutkować będzie odrzuceniem oferty

…………………………………………..

podpis Wykonawcy