**12 398,15x 2= 24 796,30 zł**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH**

Przedmiot zamówienia:  **Aparat do terapii ultradźwiękowej z głowicą bezobsługową**

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji:

Ilość: 2 kpl

Wartość: 2 kpl x ………………………….cena brutto = …………………………..cena brutto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Jeden kanał do terapii ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
|  | Wieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz) i wodoodporna głowica ultradźwiękowa 5cm2 | TAK |  |
|  | Podgrzewane głowice ultradźwiękowe | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu | TAK |  |
|  | Wizualna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta | TAK |  |
|  | Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz) | TAK |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa min. 12cm2 z czterema kryształami bezobsługowa montowana na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającymi prowadzenie terapii bez obecności terapeuty | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznego przełączania częstotliwości przez aparat (1MHz i 3MHz) | TAK |  |
|  | Współczynnik wypełnienia 5-95 % | TAK |  |
|  | Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z głowicami ultradźwiękowymi montowanymi na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającymi prowadzenie terapii bez obecności terapeuty | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia wieloczęstotliwościowej (1MHz i 3MHz) i wodoodpornej głowicy ultradźwiękowej 1cm2 | TAK |  |
|  | Płynna modyfikacja parametrów ultradźwięku | TAK |  |
|  | Sekwencje zapisywane przez użytkownika minimum 150 | TAK |  |
|  | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych | TAK |  |
|  | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | TAK |  |
|  | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | TAK |  |
|  | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
|  | Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów. | TAK |  |
|  | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | TAK |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 ) | TAK |  |
|  | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz | TAK |  |
|  | Stolik z możliwością zintegrowania z aparatem, 4 kółka jezdne oraz 6 zamykanych schowków | TAK |  |
|  | Waga aparatu max 3 kg. | TAK |  |
|  | Wymiary 380 x 190 x 260 mm | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. W okresie gwarancji serwis i przeglądy techniczne ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Certyfikat CE | TAK |  |

Wszystkie ww. parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie

spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do

użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

............................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)