Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Oddziału Neonatologii i Ginekologiczno – Położniczego w Żarach”

Zestaw 1:

Poz. 1, 2, 3:

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści panele nadłóżkowe z oświetleniem ogólnym opartym o świetlówki nowej generacji o mocy 2x54W lub 2x28W?

Odp.  Tak dopuści

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści panele nadłóżkowe z oświetleniem miejscowym opartym na świetlówce nowej generacji o mocy 1x24W?

Odp.  Tak dopuści

Poz. 1, 2, 3, 4, 5:

Pytanie 3. Czy Zamawiający może określić w jakim standardzie mają być zastosowane punkty poboru gazów medycznych: standard AGA czy DIN?

Odp. Standard AGA

Poz. 1,2,3:

Pytanie 4. Prosimy o podanie jaki typ modułu przyzywowego (nazwa producenta lub systemu przyzywowego nr katalogowy) Wykonawca musi zamontować w panelach.

Odp.  Systemu Meden-OPT.

Poz. 4

Pytanie 5. Prosimy o podanie wysokości pomieszczenia, w którym ma być montowany kaseton elektryczno-gazowy wolnostojący.

Odp. Wysokość 330cm obecnie przewiduje się obniżenie 305cm

Pytanie 6. Czy do kasetonu elektryczno-gazowego 2-stanowiskowego wolnostojącego Wykonawca powinien przewidzieć 2 szt. dozownika tlenu z nawilżaczem czy 1 szt.? W zestawieniu wymaganych parametrów nie podano ilości.

Odp. 2 szt. dozownika tlenu z nawilżaczem

Poz. 5:

Pytanie 7. W kasetonie elektryczno-gazowym naściennym 1-stan. Zamawiający podał, że szyna instrumentalna ma być zintegrowana z kasetonem. Na szynie instrumentalnej ma być zawieszany osprzęt szynowy podany w opisie. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość mocowania szyny instrumentalnej do ściany nad kasetonem zamiast do kasetonu? Ze względu na określony asortyment, który ma być zawieszany jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie.

Odp.  dopuszcza możliwość mocowania szyny instrumentalnej do ściany nad kasetonem