SNWZP/35/2015

Załącznik nr 1c do opisu przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH –

PO MODYFIKACJI

Aparat KTG – 3 szt

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	rok produkcji min. 2015 r.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Warunki pracy |  |  |
| 1 | Temperatura: 10 °C do 40 °C (od 50 °F do 104 °F) | Tak |  |
| 2 | Wilgotność: 20% do 90% bez kondensacji | Tak |  |
| II | Transport i przechowywanie |  |  |
| 1 | Temperatura: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F) | Tak |  |
| 2 | Wilgotność: 20% do 90% bez kondensacji | Tak |  |
| III | Parametry techniczne |  |  |
| 1 | Zakres pomiarowy FHR: 30-240 BPM | Tak |  |
| 2 | Dokładność wskazań FHR: ±2% zakresu pomiarowego | Tak |  |
| 3 | Zakres pomiaru skurczów macicy UC: 0-99 jednostek | Tak |  |
| 4 | Dokładność pomiaru UC: ±1% zakresu pomiarowego | Tak |  |
| 5 | Możliwość monitorowania ciąży bliźniaczej | Tak |  |
| 6 | Wymiary: 96mm (wys.) x 326mm (szer.) x 276mm (głęb.) | Tak |  |
| 7 | Waga: 5,5 kg | Tak |  |
| 8 | Zasilanie: Zasilacz AC/DC: 18V, 2.5 A / Akumulator Li-Ion | Tak |  |
| 9 | Maks. pobór mocy: 80 VA | Tak |  |
| 10 | Prezentacja danych: Wyświetlacz, sygnalizacja dźwiękiem, wydruk | Tak |  |
| 11 | Rozmiar papieru: 90 mm x 152 mm | Tak |  |
| 12 | Szybkość drukowania: 1 – 3 cm/min ±1%, tryb trendu: 10 cm/min | Tak |  |
| 13 | Dokładność drukarki termicznej: ± 1% | Tak |  |
| 14 | Typ ekranu: Graficzny wyświetlacz LCD | Tak |  |
| IV | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 1 | Stolik trzypałkowy do każdego urządzenia (3szt) | Tak |  |
| 2 | Możliwość podłączenia do centralnej stacji nadzoru. | Tak |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „wartość wymagana” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia ....................                                                                                                                                      ................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy