2/ZP/PL07/2016								Załącznik nr 9

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Analizator składu ciała z oprogramowaniem– 1 szt.

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	rok produkcji min. 2015 r.

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczyt parametrów dla całego ciała musi zawierać: - masa ciała - indeks masy ciała (BMI) - masa tkanki tłuszczowej w % - masa tkanki tłuszczowej w kg - masa tkanki beztłuszczowej w kg - masa tkanki mięśniowej w kg - całkowita zawartość wody w organizmie w kg - całkowita zawartość wody w organizmie w % - wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej - podstawowa przemiana materii w kcal BMR - wskaźnik podstawowej przemiany materii - zmineralizowania masa kości w kg - wiek metaboliczny - ustalanie stref docelowych | TAK |  |
| 2 | Pomiar impedancji: - wykonanie elektrod – stal nierdzewna, - sposób pomiaru – pomiędzy obiema stopami, - zakres pomiaru – 150-1200Ω | TAK |  |
| 3 | Pomiar masy ciała: - system pomiaru – czujnik tensometryczny - maksymalne obciążenie – 270 kg | TAK |  |
| 4 | Wprowadzane dane: - masa ubrań – 0-10kg / co 0,1 kg - płeć – mężczyzna / kobieta - typ użytkownika – normalny (5-99 lat) / sportowiec (18-99 lat) - wiek – 5-99 lat (co 1 rok) - wzrost – 90-249,9 cm / co 0,1 cm - docelowa ilość tkanki tłuszczowej – 4-55% | TAK |  |
| 5 | Wydruk musi zawierać: - logo - nazwa modelu -data i czas - numer seryjny -ID - typ użytkownika: normalny/sportowiec - płeć: mężczyzna / kobieta - wiek: 5-99 lat co rok - wzrost: 90-249,9 cm co 0,1 cm - masa ubrań: 0-10 kg co 0,1 kg - masa ciała: 0-270 kg co 0,1 kg - % ilości tkanki tłuszczowej: 3-75% co 0,1% - masa tkanki tłuszczowej: co 0,1 kg - masa tkanki beztłuszczowej: co 0,1 kg - masa mięśni co 0,1 kg - całkowita ilość wody w kg co 0,1 kg - całkowita ilość wody w % 15-85% - przewidywana masa kości co 0,1 kg - BMR co 1kJ/1 kcal - wiek metaboliczny 12-90 lat co rok - wskaźnik tłuszczu wisceralnego 1-59 / co 1 poziom - BMI co 0,1 - przewidywana masa ciała co 0,1 kg - pożądany zakres 3-75% / co 0,1% - wykres tkanki tłuszczowej (%) - wykres BMI - wykres poziomu tłuszczu wisceralnego - wykres masy mięśni - wykres BMR - typ budowy ciała - impedancja 150-1200 Ω | TAK |  |
| 6 | Wyświetlacz: LCD, 5 znakowy, 3 rzędowy | TAK |  |
| 7 | Zakres temperatury użytkowania 0-350C | TAK |  |
| 8 | Rozmiar platformy: 372x375x101 mm | TAK |  |
| 9 | Dokładność 100g | TAK |  |
| 10 | Platforma połączona z wyświetlaczem za pomocą kolumny | TAK |  |
| 11 | Skalibrowany do 300 000 pomiarów | TAK |  |
| 12 | Tabliczka znamionowa | TAK |  |
| 13 | Legalizacja analizatora zgodnie z zaleceniami Głównego Urzędu Miar | TAK |  |
| 14 | Zintegrowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 15 | Zasilanie 7V zasilacz | TAK |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „wartość wymagana” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia ....................                                                                                                                                      ................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy