Nr sprawy: SNWZP/31/2016						 Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Zestaw laparoskopowy

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	rok produkcji min. 2016 r.

| Lp | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ZESTAW LAPAROSKOPOWY -PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 1 | KAMERA FULL HD- Głowica kamery wyposażona w przetwornik typu CMOS wysokiej rozdzielczości. Rozdzielczość kamery w standardzie Full HD 1920x1080. System skanowania – skanowanie progresywne 1080p. Konsola kamery wyposażona w min. 3 wyjścia cyfrowe w rozdzielczości Full HD Możliwość automatycznych ustawień parametrów dla zaawansowanych technik wideochirurgicznych w zakresie różnych specjalizacji zabiegowych min. (laparoskopia, artroskopia, histeroskopia, endoskopy giętkie, neuro oraz ustawienia użytkownika) Menu urządzenia w języku polskim lub standardowe komunikaty angielskojęzyczne Funkcja aktywacji (uruchamianie zapisu) cyfrowego rejestratora obrazu realizowana przez operatora za pomocą przycisku z głowicy kamery. Możliwość sterowania źródłem światła z głowicy kamery.Głowica wyposażona w programowalne przyciski z możliwością przypisywania różnych funkcji do dowolnego przycisku. Zoom cyfrowy i optyczny min. 2x Możliwość komunikacji pomiędzy sterownikiem kamery a źródłem światła w celu uruchamiania funkcji standby. Menu kamery wyświetlane na ekranie monitora | tak |  |
| 2 | Monitor medyczny 26" LCD ze stopą Rozdzielczość (Full HD) 1920x1080 pixeli Czas reakcji matrycy max.9 ms Jasność min. 800 Kąt widzenia 178x178 stopni Kontrast 1000:1 Monitor zaopatrzony w komplet wyjść i wejść gwarantujących transmisję i prezentację obrazu w oferowanym standardzie Aktywna matryca TFT Możliwość jednoczesnego wyświetlania z dwóch źródeł obrazowania – funkcja Picture-in-Picture (PiP), Stabilna stopa monitora LCD, mocowanie VESA 100 | tak |  |
| 3 | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA TYPU LED- Żywotność diody LED min. 25000 godzin Źródło światła LED wyposażone w miernik stanu technicznego światłowodu z możliwością przeprowadzenia pomiaru w warunkach sterylnych Wyświetlacz LCD prezentujący poziom natężenia światła Źródło światła wyświetlające komunikaty w jasny i czytelny sposób na wyświetlaczu Urządzenie wyposażone w funkcję standby z możliwością aktywacji z poziomu sterownika urządzenia lub z głowicy kamery endoskopowej Uniwersalne przyłącze do światłowodów (akceptacja końcówek światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów) w zestawie przwewód umożliwiający połączenie kamery ze źródłem światła | tak |  |
| 4 | OPTYKA LAPAROSKOPOWA FULL HD 30 STOPNI WRAZ Z KOSZEM DO STERYLIZACJI 2 KOMPLETY- Autoklawowalna optyka laparoskopowa szerokokątna Średnica 10 mm Kąt patrzenia:30 stopni Długość min. 330 mm Zgodna ze standardem Full HD Kosz do przechowywania mycia dezynfekcji i sterylizacji jednej optyki wykonany z jednego arkusza stali, na wyposażeniu endoskopu adaptery umożliwiające podłączenie światłowodów różnych producentów | tak |  |
| 5 | INSUFLATOR CO2 Z PODGRZEWANIEM GAZU- Maksymalny przepływ min. 40 l/min Ćiśnienie regulowane w zakresie 1-30 mmHg Wyświetlacz LCD parametrów pracy Parametry pracy wyświetlane w formie numerycznej Wskaźnik poziomu napełnienia butli CO2 Funkcja odsysania nadmiaru gazu w momencie przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia butli CO2 Dren insuflacyjny z podgrzewaniem gazu- 2 szt Jednorazowe filtry do insuflatora op. min 25 szt | tak |  |
| 6 | UNIWERSALNA POMPA SSĄCO-PŁUCZĄCA- Jednorolkowa pompa ssąco-płucząca z możliwością pracy w trybach laparoskopia, histeroskopia, artroskopia, urologia Wartość maksymalna przepływu roboczego w trybie laparoskopowym 3500 ml/min, Wartość maksymalna przepływu roboczego w trybie histeroskopowym 500 ml/min, Wartość ćiśnienia roboczego w trybie laparoskopowym 500 mmHg, Wartość ćiśnienia roboczego w trybie histeroskopowym 15-150 mmHg Wartość podciśnienia odsysania 0,7 mbar Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD Dren wielorazowy do pompy przeznaczony na min 20 cykli sterylizacji- 2 szt. Dren z filtrem w torze ssania do wytwarzania próżni min. 10 szt Jednorazowy pojemnik na odessane treści opakowanie zbiorcze min 40 szt, Dren ssący długość min.2 m- 2 szt. | tak |  |
| 7 | WÓZEK APARATUROWY- Podstawa jezdna z blokadą 2 kół Wbudowana listwa zasilająca, oraz przeciwprzepięciowa - umożliwiająca podłączenie wszystkich elementów zestawu Uchwyt CO2 Uchwyt na głowicę kamery Uchwyt do podwieszenia płynów Wózek umożliwiający schowanie całego okablowania W komplecie całe okablowanie, Minimalne wymiary półki 560 x 440 mm, Maksymalne wymiary wózka 835 x 1580 x 750 mm | tak |  |
| 8 | przewód monopolarny do narzędzi laparoskopowych wtyk pin 4mm | tak |  |
| 9 | nożyczki monopolarne typ metzenbaum, obrotowe,rozbieralne-4 częsciowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr 5 mm , dł 310 mm, możliwość sterylizacji w formie złożonego narzędzia | tak |  |
| 10 | kleszczyki preparacyjne typu maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr 5 mm, dł 310 mm, możliwość sterylizacji w formie złożonego narzędzia | tak |  |
| 11 | kleszczyki chwytające typu grasper, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 5 mm, dł 310 mm, możliwość sterylizacji w formie złożonego narzędzia | tak |  |
| 12 | kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 10 mm, dł 310 mm, możliwość sterylizacji w formie złożonego narzędzia | tak |  |
| 13 | kleszczyki jelitowe typ dorsey, monopolarne, obrotowe,rozbieralne-4 częsciowe, wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr: 5 mm, dł: 310 mm, możliwość sterylizacji w formie złożonego narzędzia | tak |  |
| 14 | amortyzowane imadło, proste, rękojeść w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, z funkcją samoczynnego ustawiania igły, część robocza z tzw. twardą wkładką, wyposażone w kanał do płukania, długość 310mm, średnica 5 m | tak |  |
| 15 | nożyczki bipolarne typ metzenbaum, obrotowe,rozbieralne-4 częsciowe wielorazowego użytku, zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką ceramiczną śr 5 mm , dł 310 mm, możliwość sterylizacji w formie złożonego narzędzia- 2 szt | tak |  |
| 16 | bipolarne kleszczyki preparacyjne typu maryland, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr 5 mm, dł 310 mm, możliwość sterylizacji w formie złożonego narzędzia, bransze izolowane ceramiką | tak |  |
| 17 | haczyk monopolarny, rozbieralny, aytoklawowalny, końcówka typu "l" w ceramicznej osłonie | tak |  |
| 18 | instrument ssąco-płuczący śr. 5mm dł. 330mm rozbieralny, autoklawowalny | tak |  |
| 19 | igła veres dł. 120mm rozbieralna autoklawowalna | tak |  |
| 20 | wielorazowy trokar śr 5,5 mm, dł 100 mm, zawór insuflacyjny w kształcie klapki otwieranej pod naporem narzędzia, korpus gwintowany- 2 szt, w komplecie z kompatybilnym obturatorem ostrym- 1 szt. | tak |  |
| 21 | wielorazowy trokar śr 10 mm, dł 100 mm, zawór insuflacyjny w kształcie klapki otwieranej pod naporem narzędzia, korpus gwintowany wraz z redukcją 10/5 mm- 2 szt, w komplecie z kompatybilnym obturatorem ostrym- 1 szt. | tak |  |
| 22 | wielorazowy trokar śr 13 mm, dł 100 mm, zawór insuflacyjny w kształcie klapki otwieranej pod naporem narzędzia, korpus gwintowany wraz z redukcją 13/10/5 mm w komplecie z kompatybilnym obturatorem ostrym- 1 kpl. | tak |  |
| 23 | komplet zapasowych akcesorów do trokarów 5,5/10/13 mm | tak |  |
| 24 | roztwór przeciw parowaniu optyk, sterylnie pakowany min. 10 szt w opakowaniu | tak |  |
| 25 | wanna do kontenera o wymiarach 592x274x187mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | tak |  |
| 26 | stojak do kontenera wyposażony w kosz z jednego arkusza stali i uchwyty do zamocowania 18 instrumentów laparoskopowych, | tak |  |
| 27 | pokrywa kontenera wykonana z termostabilnego tworzywa dostosowana do wanny kontenera o wymiarze 592x274mm . w kolorze żółtym całośc z wanną stanowi kontener bezobsługowy. | tak |  |
| 28 | endo rozpieracz pięciopalczasty śr.10 dł.400mm, rozbieralny, autoklawowalny | tak |  |
| 29 | narzędzie do podskórnego zamykania powiezi, rozbieralne, autoklawowalne- 2 szt | tak |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „wartość wymagana” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia ....................                                                                                                                                      ................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy