Pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się wspólnie

o udzielenie zamówienia

Rozdział II do SIWZ

Załącznik Nr 1

.........................................., dnia ................................

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

www.szpitalnawyspie.pl

e-mail: zp@szpitalnawyspie.pl

tel. (68) 475 76 00, fax (68)  475 77 00

NIP 928-18-52-023

WYKONAWCA:

Nazwa firmy (Wykonawcy):

Właściciel:

Adres Wykonawcy:

Powiat:  ……………………………………………………………. Województwo:

NIP ……………………………………REGON: ……………………………………………………

Nr  tel. ………………/fax: …………………  e-mail:

upełnomocniony przedstawiciel:

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o.

z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn:

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., nr sprawy: SNW/ZP-371-14/2017.

*Zadanie nr …….

Cena netto: ………………….. zł

Podatek VAT ………% …………………… %

Cena brutto: ………………………zł, słownie:……………………………………………………...

*wpisać nr zadania, w przypadku przystąpienia do większej ilości zadań należy powielić wiersz.

Zgodnie z wypełnionym formularzem asortymentowo-cenowym wg załącznika od  nr 1.1-1.5.

A. Oświadczenia Wykonawcy:

- Powyższa cena obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją

przetargową jak również wszystkie inne koszty, które są związane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

- Oferowany w Zadaniu nr …………….. sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi  zawartymi w Dyrektywie  93/42/EWG oraz zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 876).

- Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne dla stron postanowienia umowy (projekt umowy) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nich warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Akceptujemy wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin związania ofertą.

B. Zobowiązania Wykonawcy w przypadku przyznania zamówienia:

W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuje się do:

1. zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

2. realizację przedmiotu zamówienia w terminie ………….tygodni,

3. wyznaczenie osób do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy:

…………………………………………………………………….., e-mail:………………………………………….

Tel./fax…………………………………………………………………………………………………………………

C. Podwykonawcy:

  - Dostawy sukcesywne będące przedmiotem niniejszego postępowania wykonamy *samodzielnie / z udziałem podwykonawców

**Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

1) ………………………………………… w zakresie…………………………………………………………….

*) wybrać odpowiednio.

**) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców,

D. Tajemnica przedsiębiorstwa:

Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Pzp z dnia 29.01.2004r. zastrzegam, że informacje:

…………………………………………………………………………………………………………………………

(wymienić czego dotyczą)

Zawarte w następujących dokumentach:

………………………………………………………………………………………………………………………….

- Które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art.. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153, poz. 1503 ze zm.) i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wskazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

E. Obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp)

Składając niniejsza ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informujemy, że wybór naszej oferty:

PROWADZI				NIE PROWADZI      (odpowiednie zaznaczyć)

Do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczać.

F. Informacje o wykonawcy:

- Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:      NIE 		TAK*

- Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: TAK 	NIE*  
Skrót literowy nazwy państwa:

- Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: TAK         	NIE* 
Skrót literowy nazwy państwa:

*(zaznaczyć odpowiednie)

G. Spis treści

Na potwierdzenie spełniania warunków do formularza ofertowego załączamy następujące dokumenty:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia publicznego.

………………………………………... dnia ……………………………

…………………………………………………………………….

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y

Rozdział II do SIWZ

Załącznik Nr 2

Pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

………………….., dnia …………………………..

O Ś W I A D C Z E N I E

składane na podstawie art.25 a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o.

z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2

prowadzonego przez Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach, oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………………………………….

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Rozdział II do SIWZ

Załącznik Nr 3

Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

UWAGA! składane w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust.5.ustawy Pzp na stronie internetowej zamawiającego

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w terminie, zamieszczonymi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego, oświadczam, że:

- nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp, z żadnym z tych wykonawców *

- przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp, z następującymi wykonawcami:*

……………………………………………………………………….…………………………………..

……………………………………………………………………….…………………………………..

……………………………………………………………………….…………………………………..

W przypadku wskazania przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy wykazać, że istniejące powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu do udzielenia zamówienia:

……………………………………………………………………….…………………………………..

……………………………………………………………………….…………………………………..

………………………………………... dnia ……………………………

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………….

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y

Rozdział II do SIWZ

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Aparat EEG 42-kanałowy – 1 szt

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce „oferowane warunki i parametry” Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Aparat EEG 42-kanałowy – 1 szt

Pełna nazwa urządzenia, typ/model:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	rok produkcji min. 2017 r.

| L.p. |  | Parametr |  | Wymóg |  | Oferowane warunki i parametry |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stanowisko rejestracji i analizy zapisów EEG |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PARAMETRY TECHNICZNE GŁOWICY |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Głowica elektrodowa 42-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu |  | tak |  |  |  |  |
| 2 |  | Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym |  | 32 |  |  |  |  |
| 3 |  | Liczba wejściowych kanałów poligraficznych DC |  | 8 |  |  |  |  |
| 4 |  | Kanał/wejście SpO2 |  | tak |  |  |  |  |
| 5 |  | Kanał/wejście EVENT |  | tak |  |  |  |  |
| 6 |  | Głowica posiada system standardowych elektrod referencyjnych (R) w min. ilości 12 |  | tak |  |  |  |  |
| 7 |  | Głowica wyposażona w dodatkowy aktywny układ dwóch elektrod referencyjnych G1/G2 przeciwdziałających nadmiernym zakłóceniom rejestrowanego sygnału |  | tak |  |  |  |  |
| 8 |  | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystujący protokół TCP/IP |  | tak |  |  |  |  |
| 9 |  | Możliwość wykorzystania kanałów poligraficznych jako kanałów do rejestracji sygnału EEG |  | tak |  |  |  |  |
| 10 |  | Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza |  | tak |  |  |  |  |
| 11 |  | Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802 lub wbudowanego w głowicy 40 pinowego multikonektora |  | tak |  |  |  |  |
| 12 |  | Ręczny wybór pomiaru impedancji poprzez wbudowany przycisk na głowicy |  | tak |  |  |  |  |
| 13 |  | Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED odwzorowujące układ według standardu 10-20 |  | tak |  |  |  |  |
| 14 |  | Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów EEG realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy |  | tak |  |  |  |  |
| 15 |  | Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów poligraficznych realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy |  | tak |  |  |  |  |
| 16 |  | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit) |  | 16 |  |  |  |  |
| 17 |  | Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz |  | tak |  |  |  |  |
|  |  | Parametry kanałów głowicy |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Szum wejściowy (µV pp) (1-70 Hz) |  | < 1 |  |  |  |  |
| 19 |  | Impedancja wejściowa (MOhm) |  | ≥100 |  |  |  |  |
| 20 |  | CMRR – przy wejściu standardowym elektrody referencyjnej - przy wejściu dodatkowym układu elektrod aktywnych G1/G2 |  | >120dB >140dB |  |  |  |  |
|  |  | PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAŁU |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | stała czasu [s] |  | (0,03–10) |  |  |  |  |
| 22 |  | stała czasu – wartość standardowa 0,3 (s) z możliwością definiowania własnej |  | tak |  |  |  |  |
| 23 |  | Czułość (regulowana amplituda sygnału na ekranie) z możliwością definiowania domyślnej |  | (10 µV/cm – 2 mV/cm) |  |  |  |  |
| 24 |  | Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie (mm/s) z możliwością definiowania domyślnej |  | (10-120) |  |  |  |  |
| 25 |  | częstotliwość próbkowania (Hz) |  | ≥ 2000 |  |  |  |  |
| 26 |  | ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika |  | nieograniczona |  |  |  |  |
| 27 |  | Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 |  | tak |  |  |  |  |
| 28 |  | Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń. |  | tak |  |  |  |  |
| 29 |  | Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne |  | tak |  |  |  |  |
| 30 |  | Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych |  | tak |  |  |  |  |
| 31 |  | Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb |  | tak |  |  |  |  |
| 32 |  | Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału |  | tak |  |  |  |  |
| 33 |  | Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora |  | tak |  |  |  |  |
| 34 |  | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału |  | tak |  |  |  |  |
| 35 |  | Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM) |  | tak |  |  |  |  |
| 36 |  | Odwracanie polaryzacji sygnału EEG |  | tak |  |  |  |  |
| 37 |  | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej |  | tak |  |  |  |  |
|  |  | Fotostymulator |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | ilość programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownika |  | nieograniczona |  |  |  |  |
| 40 |  | Stymulator błyskowy (Hz) |  | (0,5-60) |  |  |  |  |
| 41 |  | Zasilanie lampy fotostymulatora bezpośrednio z głowicy EEG lub interfejsu głowicy |  | tak |  |  |  |  |
| 42 |  | Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie |  | tak |  |  |  |  |
| 43 |  | Opcja programu bazowego automatycznie dopasowującego widok do montażu zaimportowanego z plikiem badania |  | tak |  |  |  |  |
| 44 |  | Możliwość jednoczasowego pomiaru wartości sygnału ze wszystkich odprowadzeń głowicy |  | tak |  |  |  |  |
| 45 |  | Dynamicznie generowane filtry z możliwością samodzielnego definiowania częstotliwości granicznych i filtrów domyślnych |  | tak |  |  |  |  |
| 46 |  | Automatyczne dopasowanie odpowiedniego predefiniowanego montażu do wszystkich wspieranych przez system rodzajów głowic |  | tak |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do analizy sygnału |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu |  | tak |  |  |  |  |
| 48 |  | Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora |  | tak |  |  |  |  |
| 49 |  | Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych |  | tak |  |  |  |  |
| 50 |  | Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej |  | tak |  |  |  |  |
| 51 |  | Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG |  | tak |  |  |  |  |
| 52 |  | Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące |  | tak |  |  |  |  |
| 53 |  | Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf |  | tak |  |  |  |  |
| 54 |  | Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT |  | tak |  |  |  |  |
| 55 |  | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG |  | tak |  |  |  |  |
| 56 |  | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej |  | tak |  |  |  |  |
| 57 |  | Archiwizacja badań na płycie CD/DVD i innych zewnętrznych nośnikach danych (HDD, PenDrive) |  | tak |  |  |  |  |
| 58 |  | Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG |  | tak |  |  |  |  |
| 59 |  | Możliwość grupowania kanałów w widoku krzywych poprzez wstawianie separatora dzielącego pole wyświetlania kanałów według aktualnych potrzeb użytkownika |  | tak |  |  |  |  |
|  |  | Analiza FFT |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Możliwość regulacji długości bufora FFT |  | tak |  |  |  |  |
| 61 |  | Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące |  | tak |  |  |  |  |
| 62 |  | Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo |  | tak |  |  |  |  |
| 63 |  | Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania |  | tak |  |  |  |  |
|  |  | Analizy automatyczne |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Automatyczne analizy sygnału EEG: - detekcja iglic i artefaktów - analiza komponentów niezależnych ICA |  | tak |  |  |  |  |
|  |  | ZESTAW KOMPUTEROWY |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Zestaw komputerowy (minimalne wymagania): - procesor INTEL CORE i5 lub równoważny - pamięć RAM min. 4GB - dysk twardy 1TB - nagrywarka DVD - karta sieciowa - klawiatura komputerowa - mysz - monitor kolorowy LCD 21” - system operacyjny Windows 10 - karta graficzna z chipsetem nVidia 2GB - zasilacz awaryjny UPS - drukarka laserowa mono - osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania - stolik |  | tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak |  |  |  |  |
|  |  | INNE CECHY APARATU |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego |  | tak |  |  |  |  |
| 67 |  | transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal |  | tak |  |  |  |  |
| 68 |  | Całość oprogramowania EEG w języku polskim |  | tak |  |  |  |  |
| 69 |  | instrukcja obsługi w języku polskim |  | tak |  |  |  |  |
| 70 |  | wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG, a pracującym w placówce aparatem EEG typu DigiTrack |  | tak |  |  |  |  |
| 71 |  | możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, wideometrię, biofeedback, maping kortykograficzny |  | tak |  | - |  |  |
|  |  | MAPY PRZESTRZENNO-CZASOWE TPM wspomagające analizę zapisów EEG |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | - mapowanie zmian potencjału zachodzących jednocześnie w czasie i przestrzeni - synchronizacja mapy przestrzenno-czasowej z sygnałem EEG i z mapami chwilowymi (klasycznymi) - mapowanie układów wielobiegunowych - mapowanie gęstości pola (SCD) - definiowanie różnych układów przestrzennych dla różnych zastosowań |  | tak tak tak tak tak |  |  |  |  |
|  |  |  | akcesoria |  |  |  |  |  |
|  | 73 |  | Wymagane akcesoria: 1. czepek do badań EEG 2. zestaw elektrod z przewodami 3. zestaw do dezynfekcji i czyszczenia aparatu EEG: chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji aparatu o spektrum B, F, V, Tbc z klipsem umożliwiającym łatwe zamocowanie, szczelne zamknięcie (opakowanie 50 szt.) 4. zestaw do przygotowania pacjenta do badania EEG zawierający: - przeciwdrobnoustrojowy czepek do mycia głowy pacjenta zawierający chlorheksydynę, grupa medyczna IIa, znak CE (5 szt.) - sterylne gaziki do dezynfekcji skóry przed założeniem elektrod zawierające 2% chlorheksydyny i 70% alkoholu izopropylowego (opakowanie 200 szt. w pojedynczych saszetkach) |  | Tak Tak Tak Tak |  |  |  |
|  |  |  | inne |  |  |  |  |  |
|  | 74 |  | oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku |  | tak |  |  |  |
|  | 75 |  | Zestaw komputerowy, o których mowa w pkt. 65 jest oznakowany znakiem CE |  | tak |  |  |  |
|  |  |  | Gwarancja |  |  |  |  |  |
|  | 76 |  | szkolenia dla wskazanego przez Użytkownika personelu medycznego: - obsługa aparatu EEG - przedlicencyjne warsztaty EEG pod patronatem PTNK dla lekarza neurologa (min. 1 blok warsztatowy) |  | Tak |  |  |  |

Uwaga:

- Okres gwarancji  ……………m-cy (min. 24 miesiące), obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.

- Parametry, których wartość określona jest w rubryce „Wymóg” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia ....................     	                   ……………………………………………

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Rozdział II do SIWZ

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta – 6 szt

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce „oferowane warunki i parametry” Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Ogrzewacz pacjenta – 7 szt

Pełna nazwa urządzenia, typ/model:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	rok produkcji min. 2017 r.

| Lp. | Opis parametrów | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE | TAK |  |
| 2. | Pozostałe certyfikaty | ISO |  |
| 3. | Ochrona obudowy przed zachlapaniem | TAK, Min. IPX1 |  |
| 4. | Wymiary | Podać |  |
| 5. | Masa | podać |  |
| 6. | Zasilanie | 220V 50Hz +/-10% |  |
| 7. | Zakres temperatur pracy | 16 - 26C |  |
| 8. | Metoda ogrzewania | Czyste ciepłe powietrze wdmuchiwane do kocyka przykrywającego pacjenta |  |
| 9. | Możliwość wydmuchiwania powietrza w temperaturze otoczenia | TAK |  |
| 10. | Prędkość wydmuchiwanego powietrza | 8 – 9 m/s |  |
| 11. | Dokładność ogrzewania | Min. 1C |  |
| 12. | Zakres zmian temperatury wydmuchiwanego powietrza | 36 – 44C Przynajmniej 4 przedziały temperatur |  |
| 13. | Względny poziom głośności | Max. 45dBA |  |
| 14. | Podwójny system zabezpieczeń przed oparzeniem pacjenta | TAK |  |
| 15. | Wyświetlacz temperatury wydmuchiwanego powietrza z czujnika umieszczonego na końcu rury (od strony pacjenta) | TAK |  |
| 16. | Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia i spadku ustalonej temperatury wydmuchiwanego powietrza | TAK |  |
| 17. | Alarm dźwiękowy i wizualny odłączenia rury od dmuchawy | TAK |  |
| 18. | Uchwyt do mocowania na typowym stojaku | TAK |  |
| 19. | Uchwyt do przenoszenia urządzenia | TAK |  |
| 20. | Uchwyt do zawieszenia rury | TAK |  |
| 21. | Pewny i wygodny sposób mocowania rury do portu koca | TAK, umożliwiający wzajemne obracanie rury w porcie koca |  |
| 22. | Długa rura doprowadzająca powietrze do kocyka | TAK, długość minimum 2m przy swobodnie rozłożonej (nie rozciągniętej) rurze |  |
| 23. | Odpinana rura doprowadzająca powietrze | TAK, możliwość odpinania rury przez użytkownika bez dodatkowych narzędzi |  |
| 24. | Wbudowany filtr powietrza 0,2m | TAK |  |
| 25. | Prosta obsługa i konserwacja urządzenia | Tak/opisać |  |
| 26. | Stojak jezdny o wysokości do 130 cm, wyposażony w koszyk na wykorzystywane akcesoria oraz wygodny, duży uchwyt ułatwiający prowadzenie stojaka. Wykonana z żeliwa masywna podstawa jezdna z pięcioma dużymi kółkami (dwa z blokadą) pozwala na zapewnienie jego bardzo dobrej stabilności oraz lekkości prowadzenia. Ponad uchwytem stojaka istnieje możliwość instalacji dodatkowych urządzeń medycznych z mocowaniem do rury pionowej (takich jak np. pompy infuzyjne, pulsoksymetry, ciśnieniomierze). – 4 szt | TAK |  |
| 27 | Szeroki asortyment kocyków jednorazowych | TAK, Min. koce na różne partie ciała (dla niemowląt, pediatryczne, dla dorosłych, kocyki hemodynamiczne) |  |
| 28 | Potwierdzenie producenta o niepalności kocyków | TAK |  |

Uwaga:

- Okres gwarancji  ……………m-cy (min. 24 miesiące), obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.

- Parametry, których wartość określona jest w rubryce „Wymóg” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia ....................     	                   ……………………………………………

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Rozdział II do SIWZ

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Kardiomonitor z uchwytem ściennym – 6 szt

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce „oferowane warunki i parametry” Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Ogrzewacz pacjenta – 6 szt

Pełna nazwa urządzenia, typ/model:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	rok produkcji min. 2017 r.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Budowa kompaktowa wraz ze zintegrowanymi pomiarami min. EKG / PR / RESP / NIBP / SPO2 / Temp. | TAK |  |  |
| 2 | Ekran TFT LCD o przekątnej min. 12,1’, rozdzielczość 800x600 dpi, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną. Zawiera wbudowany uchwyt do transportu wraz ze zintegrowanym zaczepem do zawieszenia na poręczy łóżka. Waga do 5,5 kg. | TAK |  |  |
| 3 | Obsługa za pomocą pokrętła oraz przycisków funkcyjnych. Menu w języku polskim. | TAK |  |  |
| 4 | Wyświetlanie – co najmniej 8 przebiegów. Możliwość edycji kolorów parametrów, ustawiania dowolnej kolejności oraz szerokości ich wyświetlania. Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów. Dostępne tryby pracy min.: - tryb dużych znaków - tryb 7-ekg - tryb z trendami dynamicznymi - tryb oxyCRG - tryb podglądu danych z innych łóżek (dla monitorów w tej samej sieci bez użycia centrali monitorującej) - tryb nocny z mniejszym podświetleniem ekranu - tryb standby. | TAK |  |  |
| 5 | Bezpieczeństwo – urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej, min. IPX1. Temperatura pracy min. 5-40°C. Urządzenie spełnia min. następujące normy: IEC 60601-1-2:2004, IEC 61000-3-3. | TAK |  |  |
| 6 | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 21 dni z min. rozdzielczością 18 sekund. Prezentacja danych w skali czasu od min. 2-120 godzin. | TAK |  |  |
| 7 | Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu. Min. 7 poziomów głośności z zabezpieczeniem ograniczającym wyciszenie alarmów do zera. Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych. | TAK |  |  |
| 8 | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. Własne zasilanie akumulatorowe – czas pracy do 2,5 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut) dla 1 akumulatora oraz do 5 godzin przy zastosowaniu 2 akumulatorów. Akumulator bez efektu pamięci: litowo-jonowy o pojemności min. 4800 mAh. Akumulatory wymienialne bez użycia narzędzi. | TAK |  |  |
| 9 | Proste aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia danych pacjentów zapisanych na USB celem ich odczytu na innym kardiomonitorze. | TAK |  |  |
| 10 | Oprogramowanie do obliczania dawek leków, obliczenia hemodynamiczne, obliczenia utlenowania oraz obliczenia wentylacyjne. | TAK |  |  |
| 11 | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, USB, gniazdo przywołania pielęgniarki oraz gniazdo synchronizacji syg. EKG. | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN) z możliwością wysyłania danych w standardzie HL7. | TAK |  |  |
| 13 | EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Klasyfikacja min. 12 rodzajów zaburzeń rytmu. Wyświetlanie PVC. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |  |
| 14 | Pamięć min. 2 godziny krzywej EKG w czasie rzeczywistym oraz min. 200 zdarzeń arytmii. |  |  |  |
| 15 | Możliwość jednoczesnej prezentacji min. 3 kanałów EKG oraz innych krzywych (bez używania trybu 7 EKG bądź 12 EKG). | TAK |  |  |
| 16 | Pomiar oraz alarmy odchylenia ST w zakresie min. od -2,5 do +2,5 mV z min. 7 odprowadzeń jednocześnie. Możliwość dostosowania punktów pomiarowych ST przez Użytkownika. | TAK |  |  |
| 17 | Możliwość analizy zmian czynności serca z dowolnie wybranego przedziału czasowego. Wyświetlanie danych min. średniego HR oraz %odchyleń od normy. Prezentacja wyników w postaci wykresu kołowego bądź słupkowego. | TAK |  |  |
| 18 | RESPIRCJA. Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 0-120 odd./min. Alarm bezdechu regulowany w zakresie min. 10-60 sekund. Możliwość wyboru jednego z min. 4 odprowadzeń do kalkulacji oddechu. | TAK |  |  |
| 19 | SPO2. Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. | TAK |  |  |
| 20 | Pomiar tętna w zakresie min. 30-300./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor bądź FAST. | TAK |  |  |
| 21 | Możliwość stosowania oryginalnych czujników wiodących producentów min. Nellcor oraz Massimo, przy zastosowaniu dedykowanych, opcjonalnych kabli połączeniowych. | TAK |  |  |
| 22 | NIBP. Oscylometryczna metoda pomiaru. Tryb auto w zakresie min. 1-480 minut. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-254 mmHg. Pamięć min. 1600 wyników pomiarowych NIBP. | TAK |  |  |
| 23 | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Prezentacja wyników w postaci słupkowej oraz cyfrowej. Prezentacja najwyższych, najniższych oraz średnich wyników pomiarowych. | TAK |  |  |
| 24 | TEMPERATURA. Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Zakres pomiaru 0-50°C. | TAK |  |  |
|  | DODATKOWE WYPOSAŻENIE ORAZ KONFIGURACJA OPCJONALNA |  |  |  |
| 26 | IBP. Inwazyjny pomiar ciśnienia w 2 kanałach – możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -50 do +400 mmHg. Możliwość stosowania przetworników jednorazowych różnych producentów. Min. 4 prędkości kreślenia krzywej. | TAK, konfiguracja opcjonalna |  |  |
| 27 | KAPNOMETRIA. Technologia pomiaru Microstream. Zakres pomiarowy 0-99 mmHg. Możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Zakres pomiaru respiracji min. 0-150 odd./min. | TAK, konfiguracja opcjonalna |  |  |
| 28 | RZUT SERCA. Pomiar metodą termodylucji. Zakres C.O. min. 0,1-20,0 l/min. | TAK, konfiguracja opcjonalna |  |  |
| 29 | 3-kanałowa drukarka termiczna. Tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz drukowanie w ustawionym czasie. Szerokość papieru min. 50mm. Min. 3 prędkości wydruku. | TAK, konfiguracja opcjonalna |  |  |
| 30 | Uchwyt ścienny (do każdego kardiomonitora) z możliwością obracania w min. 3 płaszczyznach z mechanizmem szybkiego zwalniania bez użycia narzędzi. | TAK |  |  |
| 31 | Akcesoria - dla 1 kardiomonitora: - mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni 27-35cm i duży dla dorosłych 34-43cm - przewód NIBP - kabel EKG 5-odprowadzeniowy typu żabka - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych - 1 bateria. | TAK |  |  |
| 32 | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Certyfikat poświadczający zgodność z dyrektywą 2011/65/EU. | TAK |  |  |

Uwaga:

- Okres gwarancji  ……………m-cy (min. 24 miesiące), obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.

- Parametry, których wartość określona jest w rubryce „Wymóg” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia ....................     	                   ……………………………………………

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Rozdział II do SIWZ

Załącznik Nr 7

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Defibrylator – 1 szt

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce „oferowane warunki i parametry” Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Defibrylator – 1 szt

Pełna nazwa urządzenia, typ/model:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	rok produkcji min. 2017 r.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
| 2. | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK |  |
| 3. | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |
| 4. | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta | TAK |  |
| 5. | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | TAK |  |
| 6. | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. | TAK |  |
| 7. | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 25 | TAK |  |
| 8. | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s | TAK |  |
| 9. | Ekran monitora kolorowy | TAK |  |
| 10. | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | TAK |  |
| 11. | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | TAK |  |
| 12. | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 13. | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max 6 kg | TAK |  |
| 14. | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 15. | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm | TAK |  |
| 16. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | TAK |  |
| 17. | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 18. | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | TAK |  |
| 19. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 cm/Mv | TAK |  |
| 20. | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno - stymulacyjne radiotransparentne | TAK |  |
| 21. | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | TAK |  |
| 22. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10-150 mA | TAK |  |
| 23. | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń | TAK |  |
| 24. | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie | TAK |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2. | TAK |  |
| 26. | Po rozbudowie, możliwość obserwacji krzywej EtCO2 na ekranie. | TAK |  |

Uwaga:

- Okres gwarancji  ……………m-cy (min. 24 miesiące), obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.

- Parametry, których wartość określona jest w rubryce „Wymóg” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia ....................     	                   ……………………………………………

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Rozdział II do SIWZ

Załącznik Nr 8

GWARANCJE I SERWIS

Nazwa i adres Wykonawcy:..................................................................................................

...............................................................................................................................................

Dotyczy oferty na Zadanie nr …………………….

Wykonawca OFERUJE następujące warunki SERWISU i GWARANCJI.

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK | ……………….miesięcy |
| 2 | Przeglądy i naprawy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowany Serwis producenta aparatu zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, | TAK |  |
| 3 | Uzgodniony harmonogram przeglądów zostanie dostarczony w terminie 14 dni od podpisania umowy | TAK |  |
| 4 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Konsultacje w sprawach reklamacji odbywać się będą poprzez bezpośredni kontakt z wyznaczonym inżynierem serwisowym (tel. Fax.) | TAK |  |
| 6 | W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada niewymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada wymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na piśmie lub faksem. W okresie gwarancji koszty przesyłki kurierskiej związane z przesyłką sprzętu do serwisu jak i z serwisu do Zamawiającego pokrywa Wykonawca. | TAK |  |
| 7 | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 3 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy. W przypadku niedostarczenia sprzętu zastępczego naliczane będą kary umowne w wysokości 0,1% ceny brutto naprawianego aparatu. | TAK |  |
| 8 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | TAK |  |
| 9 | Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy następujące dokumenty: - Kartę gwarancyjną w języku polskim, - Instrukcję użytkowania w języku polskim, - Wykaz autoryzowanych punktów serwisujących przedmiot zamówienia, - Paszport aparatu dla danego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej – potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy autoryzowanego serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wystawienie przez Wykonawcę certyfikatu dopuszczenia sprzętu do eksploatacji klinicznej oraz wpis do Paszportu aparatu. | TAK |  |
| 11 | W przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części aparatury, Wykonawca wymieni część na nowy, a w przypadku 5. uzasadnionych reklamacji różnych części aparatury wymieni aparaturę na nową. | TAK |  |
| 12 | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od podpisania umowy. | TAK |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „wartość wymagana” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

...............................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Rozdział III do SIWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu .......... w Żarach pomiędzy:

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

68-200 Żary, ul. Pszenna 2

NIP  928-18-52-023			REGON     977947094

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze pod numerem KRS 0000080318

reprezentowanym przez

- Prezes Zarządu	-	Wiesław Olszański

Zwanym dalej Zamawiającym

a

.......................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawca.

- Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienia   publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: „Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Zarach przy ul. Pszennej 2”

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy SNW/ZP-371-14/2017 na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr ......................

- Szczegółowy asortyment, ilości oraz ceny określa załącznik nr ... stanowiący integralną część umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zgodnie z załącznikiem  nr ........ przedmiot zamówienia odpowiadający wymogom stawianym w Specyfikacji.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt medyczny jest zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz złożoną ofertą przetargową.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt medyczny jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania, jest kompletny, fabrycznie nowy i nie powystawowy, nie rekondycjonowany i będzie po zainstalowaniu gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). Oferowany przedmiot zamówienia oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia instrukcje obsługi lub dokumentację techniczno-ruchową sprzętu w języku polskim, karty gwarancyjne, wypisane paszporty techniczne oferowanego sprzętu (z wyszczególnieniem w paszporcie technicznym nazwy producenta, nazwy urządzenia, modelu i typu urządzenia, roku produkcji, klasy urządzenia, oznaczenia CE i daty uruchomienia urządzenia).

TERMIN DOSTAWY

§ 2

- Wykonawca oświadcza, iż dostarczy, zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia będący przedmiotem niniejszej umowy w dniu ……………………….. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym między innymi karty gwarancyjne i instrukcje obsługi.

- Za termin dostawy rozumie się datę podpisania protokołu odbioru urządzeń.

CENA

§ 3

      - Wartość przedmiotu umowy wynosi ………,… zł brutto.

      - Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez strony.

      - Wykonawca ma prawo wystawić fakturę za wykonanie zamówienia nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

      - Za dostarczony przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

      - Cena o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (cenę netto przedmiotu zamówienia, koszt instalacji i uruchomienia, koszt szkolenia personelu, koszty niezbędnych przeglądów i serwisu w okresie gwarancji, wszelkie koszty transportu zagranicznego i krajowego, ubezpieczenie przedmiotu zamówienia za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego, wszelkie koszty odprawy celnej, cło, podatek VAT, inne).

      - Strony ustalają, że ceny jednostkowe  netto wyszczególnione w załączniku nr ...........  do niniejszej umowy, obowiązują przez cały okres trwania umowy. W przypadku  zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto.

##### GWARANCJA

§ 4

- Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczonego sprzętu.

- Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, liczonej od dnia  jego uruchomienia.

- Okres pełnej gwarancji przedmiotu zamówienia liczony będzie od daty podpisania protokołu przekazania do użytkowania (karta gwarancyjna z dostawą przedmiotu zamówienia).

- Warunki gwarancji określa niniejsza umowa oraz karty gwarancyjne w zakresie nieuregulowanym niniejszą umową oraz w zakresie w jakim jej postanowienia są korzystniejsze od zapisów umowy. Karty gwarancyjne zostaną wydane Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu dostawy. Brak wydania Zamawiającemu kart gwarancyjnych w powyższym terminie upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru sprzętu z winy Wykonawcy. Ponadto Wykonawca przeniesie w dniu dostawy sprzętu na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa wynikających z dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez podmioty trzecie, które to dokumenty dotyczą przedmiotu dostawy.

- W okresie gwarancji Wykonawca będzie wykonywać przeglądy konserwacyjne. Przeglądy będą wykonywane zgodnie z częstotliwością zalecaną przez producenta.

- W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada niewymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada wymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na piśmie lub faksem. W okresie gwarancji koszty przesyłki kurierskiej związane z przesyłką sprzętu do serwisu jak i z serwisu do Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

- W przypadku kiedy czas naprawy przekroczy 3 dni robocze, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wykonawca zapewni w tym okresie, sprzęt   zastępczy o parametrach nie gorszych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady ukryte sprzętu medycznego.

- Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu zostały określone w ofercie Wykonawcy wg załącznika nr 4 do umowy.

- Z dniem potwierdzenia przez Zamawiającego przyjęcia i uruchomienia sprzętu medycznego, przechodzi na niego prawo własności. Od daty potwierdzenia przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego postępowania Zamawiającego, a w szczególności postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi producenta.

##### ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 5

1. Zamawiający będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia nie jest zgodny z formularzem parametrów technicznych oferty, nie jest sprawny technicznie lub posiada widoczne uszkodzenia i wady. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt. 2

2. Strony uzgadniają następujące kary umowne:

- W przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z dostawą, zainstalowaniem, uruchomieniem przedmiotu zamówienia poza termin określony w § 2 ust. 1, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% ceny brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto umowy, określonej w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.

- Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny brutto, określonej w §3 ust.1”.

- W przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z dostawą, zainstalowaniem, uruchomieniem sprzętu zastępczego na czas naprawy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% ceny brutto sprzętu, którego opóźnienie dotyczy za każdy dzień zwłoki.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.

§ 6

- W  razie opóźnienia o 30 dni w wykonaniu umowy Zamawiającemu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz  prawo żądania zapłaty kar umownych. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej.

- Postanowienia § 6 nie wykluczają prawa stron do wzajemnego żądania na zasadach ogólnych, odszkodowania, w przypadku gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązań umownych.

- Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się  możliwość  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:

  - ZMIANY OGÓLNE, możliwa jest:

a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy.

c) w zakresie jakości (na wyższą) zaoferowanych produktów przy zachowaniu lub obniżeniu ceny,

d) numeru katalogowego produktu,

e) nazewnictwa produktu,

f) przedmiotu zamówienia, gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu,

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu,

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.,

  - ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE, możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia w związku ze zmianą:

  - stawki podatku od towarów i usług(VAT).

  - obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

  - ZMIANY RZUTUJĄCE NA ZMIANĘ TERMINU WYKONANIA

a) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

b) przedłużająca się procedura przetargowa.

- zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności. których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności. których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności. których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Zamawiający  dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych w tym przypadku nie mają zastosowania postanowienia o karze umownej a zatem Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

- Wszelkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo pod rygorem nieważności formy pisemnej.

- Aneksy do niniejszej umowy ważne będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie strony.

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygane będą polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe to przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnosci i wprowadzone mogą być aneksami obustronnie podpisanymi.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych"

Załącznik nr 4 – Gwarancja i serwis

WYKONAWCA	        					         ZAMAWIAJĄCY

....................................						        ....................................

