Rozdział II do SIWZ

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

- po modyfikacji

Urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta – 6 szt

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce „oferowane warunki i parametry” Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Ogrzewacz pacjenta – 6 szt

Pełna nazwa urządzenia, typ/model:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	rok produkcji min. 2017 r.

| Lp. | Opis parametrów | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE | TAK |  |
| 2. | Pozostałe certyfikaty | ISO |  |
| 3. | Ochrona obudowy przed zachlapaniem | TAK, Min. IPX1 |  |
| 4. | Wymiary | Podać |  |
| 5. | Masa | podać |  |
| 6. | Zasilanie | 220V 50Hz +/-10% |  |
| 7. | Zakres temperatur pracy | 16 - 26C |  |
| 8. | Metoda ogrzewania | Czyste ciepłe powietrze wdmuchiwane do kocyka przykrywającego pacjenta |  |
| 9. | Możliwość wydmuchiwania powietrza w temperaturze otoczenia | TAK |  |
| 10. | Prędkość wydmuchiwanego powietrza | 8 – 9 m/s |  |
| 11. | Dokładność ogrzewania | Min. 1C |  |
| 12. | Zakres zmian temperatury wydmuchiwanego powietrza | 36 – 44C Przynajmniej 4 przedziały temperatur |  |
| 13. | Względny poziom głośności | Max. 45dBA |  |
| 14. | Podwójny system zabezpieczeń przed oparzeniem pacjenta | TAK |  |
| 15. | Wyświetlacz temperatury wydmuchiwanego powietrza z czujnika umieszczonego na końcu rury (od strony pacjenta) | TAK |  |
| 16. | Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia i spadku ustalonej temperatury wydmuchiwanego powietrza | TAK |  |
| 17. | Alarm dźwiękowy i wizualny odłączenia rury od dmuchawy | TAK |  |
| 18. | Uchwyt do mocowania na typowym stojaku | TAK |  |
| 19. | Uchwyt do przenoszenia urządzenia | TAK |  |
| 20. | Uchwyt do zawieszenia rury | TAK |  |
| 21. | Pewny i wygodny sposób mocowania rury do portu koca | TAK, umożliwiający wzajemne obracanie rury w porcie koca |  |
| 22. | Długa rura doprowadzająca powietrze do kocyka | TAK, długość minimum 2m przy swobodnie rozłożonej (nie rozciągniętej) rurze |  |
| 23. | Odpinana rura doprowadzająca powietrze | TAK, możliwość odpinania rury przez użytkownika bez dodatkowych narzędzi |  |
| 24. | Wbudowany filtr powietrza 0,2m | TAK |  |
| 25. | Prosta obsługa i konserwacja urządzenia | Tak/opisać |  |
| 26. | Stojak jezdny o wysokości do 130 cm, wyposażony w koszyk na wykorzystywane akcesoria oraz wygodny, duży uchwyt ułatwiający prowadzenie stojaka. Wykonana z żeliwa masywna podstawa jezdna z pięcioma dużymi kółkami (dwa z blokadą) pozwala na zapewnienie jego bardzo dobrej stabilności oraz lekkości prowadzenia. Ponad uchwytem stojaka istnieje możliwość instalacji dodatkowych urządzeń medycznych z mocowaniem do rury pionowej (takich jak np. pompy infuzyjne, pulsoksymetry, ciśnieniomierze). – 4 szt | TAK |  |
| 27 | Szeroki asortyment kocyków jednorazowych | TAK, Min. koce na różne partie ciała (dla niemowląt, pediatryczne, dla dorosłych, kocyki hemodynamiczne) |  |
| 28 | Potwierdzenie producenta o niepalności kocyków | TAK |  |

Uwaga:

- Okres gwarancji  ……………m-cy (min. 24 miesiące), obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.

- Parametry, których wartość określona jest w rubryce „Wymóg” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia ....................     	                   ……………………………………………

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy