Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

ul. Pszenna 2, 68-200 Żary

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

LEASING FINANSOWY FABRYCZNIE NOWEGO WYSOKIEJ KLASY RESPIRATORA DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień 33100000-1

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :   przetarg  nieograniczony

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień            publicznych

Termin składania ofert : 15.11.2012 r do godz.1100

Otwarcie ofert : 15.11.2012 r o godz.1115

Nr sprawy: 27/ 2012

Zawartość opracowania:

Rozdział I 		 Instrukcja dla wykonawców

Rozdział II 		 Formularz ofertowy

Rozdział III 		 Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział IV 		 Umowa

Zatwierdził

ROZDZIAŁ l

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.	ZAKRES ZAMÓWIENIA

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Pszenna 2  tel. 068 475 76 00 zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy P.Z.P. na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „Leasing finansowy fabrycznie nowego wysokiej klasy respiratora dla dzieci i dorosłych".

1)	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, własnej stronie internetowej www.szpitalnawyspie.pl i tablicy ogłoszeń w dniu 08.11.2012 r.

2)	Szczegółowy zakres zamówienia omówiony został w Rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia".

3)	Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

4)     Treść niniejszej SIWZ dostępna jest do upływu terminu składania ofert (ust. 11. pkt. 2)  na stronie internetowej www.szpitalnawyspie.pl. Ponadto Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 23.

2.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1)	Oferta, jak również wszystkie oświadczenia i załączniki do oferty winny być, pod rygorem nieważności złożone w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej.

2)	Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu oferty zamieszczonym w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem. Wszelkie dokumenty stanowiące ofertę musza być podpisane przez osobę upoważniona i opieczętowane pieczątką firmowa. Poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być datowane i własnoręcznie parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

3)	Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami ust.4 niniejszej Instrukcji.

4)	Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowienia niniejszej Instrukcji, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

5)	W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, każda strona kopi winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6)	Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty częściowej.

7)    Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty wariantowej.

8)      Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9)    Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10)     Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

11) Wykonawca występujący wspólnie z innym Wykonawcą nie może składać oferty jako samodzielny Wykonawca lub występować wspólnie z jakimkolwiek innym Wykonawcą w tym samym postępowaniu.

12)  Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta musi być czytelna. Oferty nieczytelne będą odrzucone.

13)  Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego, opieczętowana pieczątką firmową Wykonawcy i posiadać oznaczenia: „Oferta na udział w przetargu nieograniczonym pn.: „Leasing finansowy fabrycznie nowego wysokiej klasy respiratora dla dzieci i dorosłych, nie otwierać przed , 15.11.2012 r. godz.  11.15".

14)   Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt. 13) oraz dodatkowo podpisane „zmiana" lub „wycofanie".

3.	WARUNKI, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WYMAGANE JEST OD WYKONAWCÓW

1)	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy:

a)	Wykonawca składający ofertę musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania.

b)	Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

c)	Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia.

d)	Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

e)	Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4)	Warunki dodatkowe - Warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia:

a)	Przedmiot zamówienia opisany w Ofercie Wykonawcy powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w Załączniku nr 3 - Zestawienie parametrów technicznych.

b)	Przedmiot zamówienia opisany w Ofercie Wykonawcy powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w Załączniku nr 4 - Gwarancje i serwis.

4)	W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

a)	Każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.

b)	W odniesieniu do warunku niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału kadrowego i technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej o których mowa w ust. 1) lit. od a) do d) - muszą wykazać, że wspólnie spełniają wymagane warunki.

c)	Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

d)	Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

UWAGA: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

e)	Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę: w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące wszystkich PODMIOTÓW występujących wspólnie, a nie tylko pełnomocnika.

f)	Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została wybrana zobowiązani są przed zawarciem umowy, do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.

5)     Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w ust. 4 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1) i 2) spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

4. DOKUMENTY l OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ:

Dokumenty ogólne:

Formularz oferty wg Rozdziału II niniejszej SIWZ.

Informację ogólną o Wykonawcy wg załącznika nr 1 do oferty.

2)         Na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy

oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a)	oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy PZP oraz spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy PZP –  wg załącznika nr 2 do oferty.

b)	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

3)	Na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu
zamówienia oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a)	Zestawienie parametrów technicznych wg załącznika nr 3 do oferty.

b)	Gwarancje i serwis wg załącznika nr 4 do oferty.

c)	Kopię certyfikatu CE potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub dopuszczenie przedmiotu zamówienia do użytkowania na terenie Polski zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych.

- Katalog, foldery, opisy urządzenia w języku polskim, których treść będzie potwierdzała spełnianie wymagań przedmiotowych Zamawiającego.

- Wykaz punktów serwisowych na terenie kraju.

- Harmonogram spłat lesingowych.

4)         W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie:

a)	Pełnomocnictwo do podpisywania ofert i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie odpowiednich dokumentów.

b)	Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) lit. b) oraz pkt. 2) lit. a), b) i c) przedstawia każdy z tych Wykonawców.

5)    W przypadku oferty składanej przez Wykonawcę posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się om zamówienie,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne  albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6)        Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w terminie przewidzianym na złożenie ofert nie złożyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowana dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

5.	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

W terminie czterech tygodni od dnia podpisania umowy.

6.	OKRES TRWANIA UMOWY

Zamawiający informuje, że umowa leasingowa zostanie podpisana na okres 24 miesięcy.

7.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

a)	Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała negocjacjom, za wyjątkiem ustawowej zmiany podatku od towaru i usług.

b)	Wykonawca określi w PLN cenę jednostkową netto, stawkę podatku od towaru i usług, wartość podatku, cenę brutto dla poszczególnych pozycji danego wiersza „formularza cenowego".

c)	Cena brutto oferty stanowi suma poszczególnych wierszy formularza cenowego wpisana w pozycję „Razem - cena brutto" „formularza cenowego".

d)	Cena brutto oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia: koszt towaru, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, transportu zagranicznego i krajowego, koszty cła, odprawy celnej, podatku od towarów i usług, koszt załadunku i rozładunku, wniesienia i instalacji oraz koszt pierwszego uruchomienia (przekazania do eksploatacji) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji aparatu USG. Szkolenia muszą być przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostaną stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu. Oraz, w okresie gwarancji, koszty wykonywania przeglądów i konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta i ustalonym harmonogramem.

e)	Oferowane wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

f)	Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

Uwaga: Cenę oferty i wartości podatku od towaru i usług należy oraz pozostałe wartości w „formularzu cenowym" należy podać a dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z §9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95 póz. 798).

8.	WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie  rozliczenia  związane  z  realizacją zamówienia   publicznego,   którego  dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

- TERMIN PŁATNOŚCI

  - raty leasingowe w wysokości określonej w ofercie, płatne z dołu ostatniego dnia miesiąca,

  - płatność pierwszej raty leasingu nastąpi w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa sprzętu Zamawiającemu.

10.	KRYTERIA PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA l OCENA OFERT

a)	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się podanymi niżej kryteriami i ich wagami:

A)         Cena oferty	........................................................................       100%

Przy ocenie kryteriów zastosowane zostaną następujące wzory:

Kryterium „A" - „Cena oferty" - 100% Obliczone zgodnie ze wzorem:

P1 = [(amin/aofarty)x100%]x100

gdzie:

p!     - ilość punktów przyznanych dla kryterium „cena oferty"

amin   - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert

a0feny - cena brutto badanej oferty

c)	Ilość uzyskanych punktów w ocenie oferty stanowi liczba punktów za kryterium „A"

d)	Maksymalna ilość punktów przyznanych jednej ofercie wynosi 100 punktów.

e)	Punkty wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

f)	Zamawiający wybierze Wykonawcę, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

g)	Najkorzystniejszą ofertą będzie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów.

11.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium.

12.    ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13.   MIEJSCE l TERMIN SKŁADANIA OFERT

a)       Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 23 - Dział Zamówień Publicznych, Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Pszenna 2

b)      Termin składania ofert upływa dnia  15.11.2012r. o godzinie 1100

c)     Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w lit. b) zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

14. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

a)      Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

b)    Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło: do zamawiającego po terminie określonym  w art. 38 ust. 1 ustawy PZP.

c)   Zamawiający dopuszcza składanie próśb o wyjaśnienie treści SIWZ pisemnie na adres Zamawiającego podany w ust. 13 lit. a) niniejszej SIWZ lub faksem na numer

+48(68) 475 77 00.

d)    Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający prześle jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez ujawniania źródła zapytania.

e)     Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następującą osobę: Renata Dybka tel. (068) 475 76 15.

15.         OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16.         OTWARCIE l OCENA OFERT

a)	Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 15.11.2012 r. o godz. 1115 do siedziby Zamawiającego, pokój Nr 23.

b)	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

c)    Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia do poniesienia przez Zamawiającego, podane w ofercie.

d)	Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przysłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwierania ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje.

f)	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

g)	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty.

17.       PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIE

a)	Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach określonych w art. 93 ustawy.

  - Unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.     UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

a)	Zamawiający udzieli zamówienia, poprzez zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i sporządzona będzie ściśle według niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

b)	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

-    wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

-   Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

-   Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

c)	Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę zgodnie z art. 94 ustawy PZP, z wyłączeniem sytuacji, gdy zostanie wniesione odwołanie przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania.

d)	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w lit. a), również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

e)	W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie kierował
korespondencję do ustanowionego pełnomocnika.

19.   ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

20.  ZAWIADOMIENIA l OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO l WYKONAWCÓW

a)	Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego lub faksem.

b)	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

21.   ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o niniejsze zamówienie publiczne, wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku, w wyniku naruszenia zasad naruszonych w ustawie PZP, można złożyć odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Szczegółowe warunki odwołań określają artykuły 180 – 193 ustawy PZP.

22.     W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, póz. 1655 ze zm.)

ROZDZIAŁ Il

FORMULARZ OFERTY

(oznaczenie Wykonawcy)

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

68-200 Żary

ul. Pszenna 2

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi w SIWZ przez Zamawiającego warunkami:

Cena za całość przedmiotu zamówienia:

Wartość netto.......................................................................................................zł

(słownie: .........................................................................................................)

podatek VAT............%, tj. .................................................................................zł

Wartość brutto.....................................................................................................zł

(słownie: .........................................................................................................)

Kalkulacja ceny oferty na leasing finansowy (24 miesiące)

1. Opłata wstępna 1%          kwota netto…………………, Vat…….., kwota brutto……………

2. Rata miesięczna               kwota netto…………………,

3. Łączna wartość rat (24)   kwota netto…………………,

4. Wykup aparat 0,1%         kwota netto…………………,

5. Cena aparatu                    kwota netto…………………, Vat……..., kwota brutto…………...

6. Koszty lesingu ogółem    kwota netto…………………, Vat………, kwota brutto…………

(1+3+4)

2)         Oświadczamy, że:

a)	Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

b)	Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

c)	Zapoznaliśmy się z projektem umowy, który został załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

d)	Cena brutto oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia: koszt towaru, opakowania, ubezpieczenia, transportu zagranicznego i krajowego, koszty cła, odprawy celnej, podatku od towarów i usług, koszt załadunku i rozładunku, wniesienia i instalacji oraz koszt pierwszego uruchomienia (przekazania do eksploatacji) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji respiratorów. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostaną stosownymi zaświadczeniami
potwierdzającymi udział w szkoleniu. Oraz koszty wykonywania, w okresie gwarancji, przeglądów i konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta oraz ustalonym harmonogramem.

e)	Oferowane wyspecjalizowane urządzenia są kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

f)	Dostarczone Zamawiającemu urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w
obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

g)	Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

i)	Ofertę niniejszą składamy na ………kolejno ponumerowanych stronach.

3)	Deklaruję:

a)	Termin wykonania zamówienia do cztery tygodnie od dnia podpisania umowy.

b)	Spełnianie warunków stawianych przez Zamawiającego określonych w załączniku nr 3.

c)	Spełnianie warunków stawianych przez Zamawiającego określonych w załączniku nr 4.

d)	Że dostarczony sprzęt jest w pełni nowy i nie używany wcześniej, np. jako wersja
demonstracyjna.

4)	Załącznikami do niniejszej oferty są:

a)	...................................................

b)	...................................................

c)	...................................................

...................................................

.dnia ........................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

(oznaczenie Wykonawcy) 					Załącznik nr 1 do oferty

INFORMACJA OGÓLNA O WYKONAWCY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn„Leasing finansowy fabrycznie nowego wysokiej klasy respiratora dla dzieci i dorosłych" .przedkładam następujące informacje:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Województwo  ...................................................................................................................................

Powiat.................................................................................................................................................

Nazwiska osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy przy sporządzaniu niniejszej oferty:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Numer telefonu: .....................................................................................................

Numer faxu: .............................................................................................................

NIP ...............................................................

REGON ......................................................

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w …………………………………pod numerem KRS ……………………..

...................................dnia....................                                          ...............................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

oznaczenie wykonawcy

............................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY         Załącznik nr 2 do ofert

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: „Leasing finansowy fabrycznie nowego wysokiej klasy respiratora dla dzieci i dorosłych". oświadczam, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tzn.:

1.    Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2.    Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

3.    Znajdujemy   się   w   sytuacji   ekonomicznej   i   finansowej   zapewniającej   wykonanie   niniejszego zamówienia,

4.    Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art, 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

……………………,dnia………………………		…….………………

(podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawc

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn.:„Leasing finansowy fabrycznie nowego wysokiej klasy respiratora dla dzieci i dorosłych".

1.    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)   Przedmiotem zamówienia jest leasing finansowy wraz z  dostawą oraz montażem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego aparatury medycznej: 1 szt. respirator o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w załączniku nr 3 „Zestawienie parametrów technicznych", będącego załącznikiem do oferty.

2)	leasing finansowy na okres 24 miesięcy, szczegółowe warunki zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ

3)   W zakres niniejszego przedmiotu zamówienia wchodzi ponadto:

a)    Opakowanie towaru oraz jego ubezpieczenie, transport krajowy i zagraniczny, koszty cła, odprawy celnej, podatek od towarów i usług, załadunek i rozładunek, wniesienie.

b)   Montaż (instalacja) oraz pierwsze uruchomienie (przekazanie do eksploatacji) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

c)    Przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji aparatury. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostaną stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu.

d)   Wykonywanie, w okresie gwarancji, przeglądów i konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta oraz z warunkami określonymi w załączniku nr 4 „Gwarancje i serwis", stanowiącym załącznik do oferty.

e)    Wykonawca ustali terminy przeglądów i konserwacji z Użytkownikiem, a harmonogram dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. Czas przeglądów i konserwacji wynikający z harmonogramu nie będzie wliczany w czas przestoju sprzętu.

Za terminową realizacje przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą zgodnie z dokumentacją producenta, na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Po przeglądzie Wykonawca wystawi certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji klinicznej oraz dokona wpisu do Paszportu aparatu. -    Wykonawca zobowiązany jest założyć dokument - Paszport aparatu - dla danego urządzenia.

3)   Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowe terminy: dostawy, montażu oraz szkolenia.

4)   Dostarczony sprzęt musi być w pełni nowy i nie używany wcześniej, np. jako wersja demonstracyjna.

5)    Dostarczone Zamawiającemu urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

6)   Konsultacje w sprawach reklamacji odbywać się będą poprzez bezpośredni kontakt z wyznaczonym inżynierem serwisowym.

7)   Wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę potwierdzone będzie protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

8)   Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia następujące dokumenty: Kartę gwarancyjną w języku polskim Instrukcję użytkowania w języku polskim

-    Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych oraz warunki świadczenia usług przez punkty serwisowe Paszport aparatu.

Miejscowość…………………..Data…………………….

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi w oferowanej konfiguracji!

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | INFORMACJE O PRODUKCIE |  |  |  |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji | 2011 Fabrycznie nowy |  |  |
| II | CERTYFIKATY JAKOŚCI |  |  |  |
|  | Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. Podać numer, załączyć kopię | TAK |  |  |
|  | Certyfikat EC. Podać numer, załączyć kopię | TAK |  |  |
| III | PRZEZNACZENIE RESPIRATORA |  |  |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii | TAK |  |  |
|  | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 4 kg | TAK |  |  |
| IV | ZASILANIE RESPIRATORA |  |  |  |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu | TAK 2,5 do 6,0 bar |  |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu | TAK 2,5 do 6,0 bar |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem, powietrzem lub tlenem | TAK |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% | TAK |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 0,5 godziny pracy. | TAK |  |  |
| V | TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist - IPPV | TAK |  |  |
|  | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | TAK |  |  |
|  | Wentylacja SPONTANICZNA | TAK |  |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV | TAK |  |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK |  |  |
|  | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych | TAK |  |  |
|  | Wdech manualny | TAK |  |  |
| VI | RODZAJE ODDECHU WYMUSZONEGO |  |  |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV | TAK |  |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | TAK |  |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ | TAK |  |  |
| VII | RODZAJE ODDECHU SPONTANICZNEGO |  |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB | TAK |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie z automatycznym pomiarem podatności i oporów oddechowych | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheostomijnej typu ATC, TC, TRC | TAK |  |  |
| VIII | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |  |
|  | Częstość oddechów | TAK 1-100 1/min |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK 30-2000ml |  |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych | TAK 3-120l/min |  |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu lub czas wdechu | TAK I:E 1:9-4:1 Ti 0.2-5.0s |  |  |
|  | Czas plateau | TAK 0,0 – 2,0 sek |  |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV | TAK 5-80 cmH2O |  |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB | TAK 0-60 cmH2O |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK 0–30 cmH2O |  |  |
|  | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | TAK |  |  |
|  | Procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB | TAK 5 – 50% |  |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta | TAK 0,3 – 15 l/min |  |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta | TAK 0,3 – 15 cmH2O |  |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo | TAK 21 - 100% |  |  |
| IX | INNE FUNKCJE WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych | TAK Minimum prostokątna i opadająca |  |  |
|  | Możliwość wyboru sposobu nastawiania parametrów wzajemnie zależnych (czas wdechu, czas wydechu, stosunek I:E) | TAK |  |  |
|  | Manualne przedłużenie fazy wdechowej | TAK Minimum do 6 sekund |  |  |
|  | Manualne przedłużenie fazy wydechowej | TAK Minimum do 10 sekund |  |  |
| X | MONITOR GRAFICZNY |  |  |  |
|  | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 12” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji | TAK Podać przekątną całkowitą |  |  |
|  | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora | TAK |  |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu | TAK co najmniej 2 krzywe jednocześnie na ekranie |  |  |
|  | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość | TAK |  |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  |  |
| XI | POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Pomiar parametrów nie wymagający sterylizacji, dezynfekcji lub wymiany czujników pomiarowych pomiędzy pacjentami | TAK |  |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |  |
|  | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
|  | Całkowita objętość wentylacji minutowej | TAK |  |  |
|  | Objętość spontanicznej wentylacji minutowej | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |  |
|  | Stosunek wdech/wydech I:E | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie AutoPEEP | TAK |  |  |
|  | Podatność statyczna płuc pacjenta | TAK |  |  |
|  | Opory wdechowe płuc pacjenta | TAK |  |  |
|  | Indeks dyszenia RSB (f/Vt) | TAK |  |  |
| XII | ALARMY |  |  |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |  |
|  | Stopniowanie aktywnego alarmu w zależności od czasu trwania sytuacji alarmowej | TAK |  |  |
|  | Zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |  |
|  | Zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia tlenu | TAK |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia powietrza | TAK |  |  |
|  | Za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK |  |  |
|  | Wysokiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |  |
|  | Niskiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |  |
|  | Wysokiego ciśnienia | TAK |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego | TAK |  |  |
|  | Wysokiej częstości oddechów | TAK |  |  |
|  | Wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Niskiej objętości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Limit wysokiej objętości wdechowej dla wentylacji kontrolowanej ciśnieniem z docelową objętością, wentylacji wspomaganej objętością i trybu kompensacji oporów rurki intubacyjnej | TAK |  |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  |  |
|  | Niskiej częstości oddechów lub Bezdechu | TAK |  |  |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem | TAK Opisać |  |  |
| XIII | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji | TAK Opisać |  |  |
|  | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk | TAK |  |  |
|  | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień | TAK |  |  |
|  | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu | TAK |  |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | TAK |  |  |
|  | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | TAK Opisać |  |  |
|  | Wydechowy filtr przeciwbakteryjny (konstrukcja aparatu uniemożliwia wentylację bez filtru wydechowego) | TAK |  |  |
|  | Zestaw filtrów wielorazowych wdechowych i wydechowych do aparatu | TAK 2 komplety na aparat |  |  |
|  | Kompletny układ oddechowy wielorazowy silikonowy z pułapką wodną na wydechu. | TAK 2 komplety na aparat |  |  |
|  | Zintegrowany kompresor | TAK |  |  |
| XIV | POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, dwa koła z blokadą | TAK |  |  |
|  | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. | TAK |  |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK |  |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego respiratora | TAK Załączyć |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

................................................................

Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta

GWARANCJE I SERWIS – Załącznik nr 4 do oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: .........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Wykonawca OFERUJE następujące warunki serwisu i GWARANCJI.

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 2 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, | TAK |  |
| 3 | Uzgodniony harmonogram przeglądów zostanie dostarczony w terminie 14 dni od podpisania umowy | TAK |  |
| 4 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Konsultacje w sprawach reklamacji odbywać się będą poprzez bezpośredni kontakt z wyznaczonym inżynierem serwisowym (tel. Fax.) | TAK |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad w terminie 48 godzin ( dni robocze) licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faxem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 10 dni. Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na piśmie lub faxem. | TAK |  |
| 7 | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 10 dni Wykonawca dostarczy aparat zastępczy. | TAK |  |
| 8 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | TAK |  |
| 9 | Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy następujące dokumenty: - Kartę gwarancyjną w języku polskim, - Instrukcję użytkowania w języku polskim, - Wykaz autoryzowanych punktów serwisujących przedmiot zamówienia, - Paszport aparatu dla danego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej – potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wystawienie przez Wykonawcę certyfikatu dopuszczenia sprzętu do eksploatacji klinicznej oraz wpis do Paszportu aparatu. | TAK |  |
| 11 | W przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części aparatury, Wykonawca wymieni tą część na nową, a w przypadku 5. uzasadnionych reklamacji wymieni aparaturę na nową. | TAK |  |
| 12 | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od podpisania umowy. | TAK |  |

................................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 5

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE LEASINGU

- Leasing finansowy fabrycznie nowego wysokiej klasy respiratora dla dzieci i dorosłych

- Okres trwania umowy leasingowej 24 miesiące

- Wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie w 24 równych ratach

- Po zapłaceniu przez zamawiającego ostatniej raty, przedmiot leasingu przechodzi na własność zamawiającego za 0,1 % wartości przedmiotu leasingowego. Opłata końcowa musi być wniesiona nie wcześniej niż w terminie zapłaty ostatniej raty leasingowej.

- Opłata wstępna zamawiającego wysokości nie wyższej 1% ceny oferowanego sprzętu, płatna w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Leasing w walucie PLN

- Płatność pierwszej raty leasingu nastąpi w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa sprzętu Zamawiającemu.

- Raty leasingowe płatne z dołu ostatniego dnia miesiąca,

- Ubezpieczenie przedmiotu zamówienia w całym okresie trwania umowy leasingowej – składka wliczona w opłaty leasingowe.

- Podatek VAT z tytułu dostawy towaru będzie płatny bezpośrednio po wydaniu przedmiotu leasingu Zamawiającemu, nie później niż 7 dni od daty wystawienia faktury.

ROZDZIAŁ IV

Umowa – projekt

zawarta w dniu .......... w Żarach pomiędzy:

Szpitalem Na Wyspie Sp. z o.o.

68-200 Żary, ul. Pszenna 2

reprezentowanym przez

Prezes Zarządu   -    Wiesław Olszański

Zwanym dalej Zamawiający,

a

.......................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawca.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, póz. 1655 ze zm.).

§1 -PRZEDMIOT UMOWY

1.  Przedmiotem umowy jest Leasing finansowy fabrycznie nowego wysokiej klasy respiratora dla dzieci i dorosłych. o parametrach technicznych określonych w ofercie Wykonawcy wg załącznika nr 3 do oferty, stanowiącego integralna część niniejszej Umowy, zwanej dalej „przedmiotem leasingu".

2.    Strony uzgadniają, że w zakres niniejszej umowy wchodzi ponadto:

a) Opakowanie towaru oraz jego ubezpieczenie na czas transportu, transport krajowy i zagraniczny, koszty cła, odprawy celnej, podatek od towarów i usług, załadunek  i rozładunek, wniesienie.

b)   Instalacja oraz pierwsze uruchomienie (przekazanie do eksploatacji) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

c) Przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji przedmiotu leasingu. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostaną stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu.

d) Wykonywanie, w okresie gwarancji, przeglądów i konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta,

-   Wykonawca ustali terminy przeglądów i konserwacji z Użytkownikiem, a harmonogram dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy.

-   Czas przeglądów i konserwacji wynikający z harmonogramu nie będzie wliczany w czas przestoju sprzętu.

-      Za terminową realizacje przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą zgodnie z dokumentacją producenta, na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

-  Potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- 	Po przeglądzie Wykonawca wystawi certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji klinicznej oraz dokona wpisu do Paszportu aparatu.

-    Wykonawca zobowiązany jest założyć dokument - Paszport aparatu - dla danego urządzenia.

3. Wykonawca jest obowiązany nabyć Przedmiot leasingu od Zbywcy na warunkach określonych w Umowie oraz oddać Zamawiającemu do użycia Przedmiot leasingu w zamian za zapłatę wynagrodzenia.

4.	Ponieważ w dniu zawarcia Umowy  Leasingu Wykonawca nie jest właścicielem Przedmiotu Leasingu, zobowiązuje się go nabyć na następujących warunkach:

Przedmiot leasingu:…………………………………………………………………………

Zbywca: ……………………………………………………………………………………………..

Cena netto: ………………………………….

Cena brutto:………………………………….

Termin odbioru: do ………………………… dni od daty zawarcia umowy.

Miejsce odbioru: …………………………….

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy rat leasingowych określonych w niniejsze umowie.

6. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, przedmiot leasingu pozostaje własnością Wykonawcy  przez cały okres trwania umowy.

7. Prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasingu przysługuje zamawiającemu.

8. Termin dostawy przedmiotu leasingu strony ustalają na 4 tygodnie od daty podpisania niniejszej umowy.

9. Wykonawca uzgodni z  Zamawiającym szczegółowe terminy: dostawy, montażu oraz  szkolenia.

10.Przedmiot umowy będzie kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do pracy bez

żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

11.Dla umożliwienia Wykonawcy nadzoru nad wykonywaniem przez Zamawiającego zobowiązań wynikających z Umowy, Zamawiający zapewni w każdej chwili przedstawicielowi Wykonawcy dostęp do Przedmiotu Leasingu oraz umożliwi mu kontrolę tego przedmiotu w sposób nie utrudniający normalnej pracy przedsiębiorstwa Zamawiającego.

12. Wykonawca będzie informowany przez Zamawiającego na piśmie o zmianach swojego statusu prawnego, a także o zmianach siedziby lub miejsca zamieszkania oraz adresu korespondencyjnego. Do chwili powiadomienia o zmianie adresu korespondencyjnego strony uznają za skuteczne wszelkie pisma przesyłane na ostatni znany Zamawiającemu adres.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot leasingu nie ma wad prawnych, nie jest obciążony prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

- Zamawiający zobowiązuje się używać Przedmiot Leasingu zgodnie z jego przeznaczeniem, na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i wymogami prawidłowej eksploatacji określonymi w dostarczonej instrukcji.

- Zamawiający ma obowiązek utrzymywać Przedmiot Leasingu w należytym stanie. Konserwacji i napraw Przedmiotu Leasingu będzie dokonywać wyłącznie osoba posiadająca autoryzację producenta (ewentualnie przedstawiciela producenta) lub Zbywcy. W innym wypadku wymagana jest pisemna zgoda Wykonawcy. O konieczności dokonania istotnej naprawy Przedmiotu Leasingu Zamawiający ma obowiązek powiadomić Wykonawcę. Bez zgody Wykonawcy Zamawiający nie może dokonywać zmian w Przedmiocie Leasingu, chyba że zmiany te wynikają z przeznaczenia Przedmiotu Leasingu. Udostępnianie Przedmiotu Leasingu osobom trzecim może być dokonane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy.

- Zamawiający ponosi opłaty i koszty związane z należytą eksploatacją Przedmiotu Leasingu.

- Zamawiający pokrywa przez cały czas używania Przedmiotu Leasingu koszty materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów zużywalnych lub jednorazowego użycia.

- Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z serwisem technicznym, przeglądami i konserwacją Przedmiotu Leasingu przez okres obowiązywania Umowy.

- Odbiór Przedmiotu Leasingu następuje bezpośrednio od Zbywcy przez Zamawiającego, w imieniu Wykonawcy i na warunkach określonych w umowie ze Zbywcą. Z chwilą odbioru Przedmiotu Leasingu od Zbywcy, zobowiązanie Wykonawcy do wydania Zamawiającemu Przedmiotu Leasingu uważa się za wykonane. Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić fakt wydania mu Przedmiotu Leasingu w formie protokołu odbioru.

- Zamawiający, bez zgody Wykonawcy udzielonej na piśmie, nie może przenieść na osobę trzecią, w całości lub w części swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy, chyba, że przeniesienie tych praw lub obowiązków następuje razem z przedsiębiorstwem Zamawiającego, w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego.

§3. WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

1. Za dostarczony przedmiot leasingu Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy

miesięczne raty leasingowe w wysokość …………………. zł, słownie …………………………………………………………………

1a)  Wynagrodzenie obejmuje:

1) część kapitałową na którą składają się:

a) podatek VAT z tytułu dostawy towaru, w rozumieniu przepisów o podatku VAT, płatny bezpośrednio po wydaniu Przedmiotu Leasingu Zamawiającemu, nie później niż 7 dni od daty wystawienia faktury VAT;

b) opłata wstępna w wysokości nie wyżej niż 1% ceny przedmiotu leasingu płatna w terminie 14 dni od zawarcia  umowy

c) 24 miesięcznych rat, pomniejszonych o opłatę wstępną i opłatę końcową, płatnych w okresach miesięcznych w terminach ustalonych w harmonogramie,

d) Opłata Końcowa w wysokości 0,1% ceny Przedmiotu Leasingu, płatna nie wcześniej niż w terminie zapłaty ostatniej raty leasingowej.

2) część kosztową, w której skład wchodzi stałe oprocentowanie, o które podwyższana będzie wysokość rat miesięcznych.

1b) W terminie 7 dni od daty wydania Przedmiotu Leasingu Zamawiającemu Wykonawca wystawi fakturę VAT, w której naliczy podatek od ustalonego na dzień wystawienia tej faktury wynagrodzenia Wykonawcy netto, w tym miesięcznych rat leasingowych oraz opłaty Końcowej. W fakturze tej Wykonawca uwzględni podatek VAT zapłacony przez Zamawiającego w opłacie wstępnej lub w innej płatności dokonanej przed wydaniem mu Przedmiotu Leasingu

2. Miesięczne raty leasingowe będą naliczane od dnia podpisania protokołu odbioru i będą

płatne od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił odbiór Przedmiotu Leasingu.

3.  Raty leasingowe będą płacone na podstawie harmonogramu spłat rat leasingowych

w   terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

4. Po dostarczeniu Zamawiającemu Przedmiotu Leasingu Wykonawca sporządzi w terminie 3 dni roboczych zaktualizowany harmonogram spłat, uwzględniający datę odbioru Przedmiotu Leasingu przez Zamawiającego.

5. Obowiązek uiszczania rat leasingowych nie ulega zawieszeniu w wypadku nie używania Przedmiotu Leasingu, niezależnie od powodów, także w sytuacjach niezawinionych przez Zamawiającego.

6.	Po upływie okresu niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do nabycia przedmiotu leasingu zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod warunkiem wywiązania się z wszelkich zobowiązań wynikających z tej umowy a w szczególności pod warunkiem uprzedniej zapłaty wszystkich opłat leasingowych oraz wszelkich innych należności przewidzianych umową.

7.	Należności dla Wykonawcy będą płatne przelewem na jego konto podane na fakturze.

8. 	Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4. UBEZPIECZENIE

  - Ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu w całym okresie obowiązywania Umowy dokonuje Wykonawca we własnym zakresie, w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym. Zamawiający oświadcza, iż z chwilą, doręczenia mu warunków ubezpieczenia na piśmie będzie się do nich stosować.

  - Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy koszty powyższego ubezpieczenia. Zwrot kosztu ubezpieczenia nie stanowi wynagrodzenia wykonawcy.

  - Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie informować Wykonawcę                i Ubezpieczyciela o wszelkich zdarzeniach prawnych i faktycznych, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela oraz postępować zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.

  - Koszty likwidacji szkody na Przedmiocie Leasingu ponosi Zamawiający. Wydatki z tego tytułu zostaną zwrócone Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach otrzymanego odszkodowania od Ubezpieczyciela, chyba że Ubezpieczyciel nie uzna szkody, bądź odmówi wypłaty odszkodowania.

  - Jeżeli przy likwidacji szkody Wykonawca poniesie jakiekolwiek koszty, które nie znajdą pokrycia w odszkodowaniu wypłaconym przez Ubezpieczyciela, to zostaną, mu one zwrócone przez Zamawiającego tytułem odszkodowania, w terminie 3 dni od daty otrzymania stosownego dokumentu.

  - W przypadku, o którym mowa w §6 ust.5 poniżej, Zamawiający  zobowiązuje się zwrócić wykonawcy poniesione koszty ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu za okres pomiędzy datą wygaśnięcia Umowy a datą upływu ważności umowy ubezpieczenia.

§5. GWARANCJA

l.   Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt jest w pełni nowy i nie używany wcześniej, np. jako wersja demonstracyjna.

2. Wykonawca zapewnia, że dostarczone Zamawiającemu urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

3. Wykonanie umowy przez Wykonawcę potwierdzone będzie protokołem odbioru przedmiotu umowy.

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy następujące dokumenty:

-    Kartę gwarancyjną w języku polskim

-    Instrukcję użytkowania w języku polskim

- Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych oraz warunki świadczenia usług przez  punkty serwisowe.

-    Paszport aparatu,

5.  Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres

24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 3.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania

wszystkich usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu aparatury, których przyczyna są

wady tkwiące w dostarczonej aparaturze lub jej wadliwy montaż.

7.   Konsultacje   w   sprawach   reklamacji   odbywać   się   będą   poprzez   bezpośredni

Kontakt z wyznaczonym inżynierem serwisowym  ..............................................(tel. kom…………………………….  i nr faks....................................................).

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia i usunięcia zgłoszonych usterek i wad w terminie do 48 godzin  (dni robocze )od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski w terminie do 10 dni od czasu zgłoszenia awarii. Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na piśmie lub faksem.

9. W przypadku konieczności dokonania naprawy sprzętu trwającej dłużej niż 10 dni wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równorzędnego urządzenia zastępczego (łącznie z montażem, instalacją i uruchomieniem).

10.W przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części aparatury,

wykonawca wymieni tą część na nową, a w przypadku 5-ciu uzasadnionych reklamacji

wymieni aparaturę na nową.

11.Okres gwarancji ulega przedłużeniu o udokumentowany czas nie działania lub

wadliwego działania aparatury.

12.Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10

letni od podpisania umowy.

§6.   KARY UMOWNE

Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:

1.  W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy w terminie określonym w § 1. ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia.

2.  W przypadku nie usunięcia usterek przez Wykonawcę w terminie określonym w § 4. ust. 8 lub nie wykonania przeglądu i konserwacji z harmonogramem, o którym mowa w               § 1. ust. 2 lit. d) tiret pierwszy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia.

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

4.  Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności opóźnienia w wykonaniu umowy dłuższego niż 4 tygodnie.

5.   Wykonawcy  przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z postanowień Umowy, w szczególności nie uiszcza wymaganych opłat, korzysta                       z Przedmiotu Leasingu w sposób sprzeczny z zasadami jego użytkowania lub oddaje Przedmiot Leasingu osobom nieuprawnionym.

6.    W przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy Przedmiot Leasingu zostanie

przygotowany przez Zamawiającego do zwrotu lub dostarczenia w podanym przez

Wykonawcę terminie i miejscu na obszarze Polski, w zależności od wyboru

Wykonawcy. Do czasu tego zwrotu Przedmiot Leasingu pozostanie w nieodpłatnym

przechowaniu u Zamawiającego. Koszty i ryzyko przechowywania i zwrotu ponosi

Zamawiający.

7.  W razie wcześniejszego rozwiązania Umowy Zamawiającemu nie przysługują roszczenia

o zwrot wpłaconych opłat.

8.   W razie wcześniejszego rozwiązania Umowy z winy Zamawiającego, Wykonawcy  przysługują

roszczenia o zapłatę zaległych opłat, a także odszkodowania umownego, ustalonego

w kwocie nie większej niż 10% wartości opłat, które pozostawałyby do zapłaty, gdyby

Umowę dalej wykonywano.

9.  Niezależnie od okoliczności, o których mowa powyżej w przypadku opóźnienia

w zapłacie jakiejkolwiek raty leasingowej lub jakiejkolwiek innej płatności wynikającej z

umowy leasingu, Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy kosztów dochodzenia

należności (koszty sądowe i pozasądowe) oraz zapłacenia odsetek za opóźnienie w

wysokości odsetek ustawowych od wymagalnych należności za czas opóźnienia — w terminie

7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę stosownego dokumentu. W takiej sytuacji

wpływające płatności Wykonawca będzie miał prawo zaliczyć w pierwszej kolejności

na poczet kosztów dochodzenia należności (koszty sądowe i pozasądowe), dalej odsetek za

opóźnienie, a następnie na pozostałe niezapłacone należności, poczynając od najwcześniej

wymagalnej spośród nich.

10.Wypowiedzenie lub/rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.    W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177 ze zm.) oraz kodeksu cywilnego.

3.    Wszelkie spory miedzy stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.    W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami, z tytułu praw patentowych lub autorskich do przedmiotu umowy, odpowiedzialność                z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.    Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca									Zamawiający